〔별표 1〕

공기호흡기의 위생안전 관리기준(제8조 관련)

1. 공기호흡기 위생검사는 호흡기 면체와 용기에 대하여 실시한다.

2. 면체에 대한 검사는 다음과 같이 실시한다.

가. 오염도 검사 : 육안을 통하여 공기관, 안면부, 벨트 등의 오염물질 잔존여부를 검사하여 오염이 발견되면 세척대상으로 분류한다.

나. 밀착도검사 : 진공시험대에 부착하여 안면부 밀착성을 확인하고, 압력유지성능이 취약한 것은 부품 교환 등의 필요한 정비를 실시한다.

3. 용기내부 검사를 위한 밸브 분리작업은 다음과 같이 실시한다.

가. 충전된 공기의 배출은 용기를 고정한 후 서서히 배출하여야 한다.

나. 밸브 분리 및 결합시 나사가 손상되지 않도록 전용장치를 사용하여야 한다.

다. 밸브분리 및 조립장치의 회전력은 제작사 권장 토크(95~105Nm)를 유지하여야 한다.

4. 용기에 대한 검사는 다음과 같이 실시한다.

가. 용기 내외부의 오염 확인시 세척대상으로 분류한다.

나. 부식정도가 심하여 비눗물 세척으로 오염물 제거가 어렵다고 판단될 경우에는 전문업체에 정비 의뢰한다.

다. 표지 및 기록사항을 확인하고 필요한 정비와 기록을 한다.

5. 용기 내부에 대한 세척은 오염물질에 따라 다음과 같이 실시한다.

가. 수분, 분진 : 압력펌프로 물을 분사하여 세척후 건조시킨다.

나. 오일 : 비눗물로 텀블링장치 또는 부드러운 헝겊으로 세척하고 깨끗한 물을 사용하여 완전히 헹구어 낸 후 건조시킨다.

다. 냄새, 곰팡이, 오염물 등 : 비눗물 세척으로 오염물을 제거한 후, 가성소다 3% 용액 또는 식초산 1% 용액을 용기 내부에 채워 5분간 두었다가 깨끗한 물로 완전히 헹구어 낸 후 건조시킨다.

라. 부식물 등 : 비눗물로 제거되지 않는 부식물 등은 제작사에 세척을 의뢰한다.

6. 용기 외부에 대한 세척은 다음과 같이 실시한다.

가. 비누물로 닦은 후에 세정조에서 깨끗한 물로 헹군다.

나. 용기 외부에 페인트 등의 이물질이 묻어 있을 경우는 전용 겔 스트리퍼를 사용하여 세척한다.

다. 모래 또는 연마제 사용은 금지한다.

라. 연마재 사용시 UT 게이지 등으로 용기의 두께를 측정하여 기록 관리하고, 기준두께 미달시 폐기처분한다.

7. 용기내부의 건조는 다음과 같이 실시한다.

가. 철망 위에 올려 놓고 물이 빠질 때까지 기다린 후 자연 통풍으로 건조시킨다.

나. 신속 건조가 필요한 경우에는 용기 내부에 45℃ 이하의 건조한 바람을 강제 송풍시켜 건조시킨다.

8. 용기보관은 내부 오염물질 및 습기 등의 유입예방을 위해 용기내 잔압을 유지한 후 밸브를 폐쇄한 상태로 보관하여야 하며, 그 외 세부사항 등은 제조사 등의 권고사항 등을 참고하여 관리하여야 한다.