[별표 2]

밀봉선원의 성능시험등급별 시험조건(제4조제1항 관련)

시험 구분	성능시험등급
	1	2	3	4	5	6	X
온도	시험 없음	-40oC(20분) +80oC(1시간)	-40oC(20분) +80oC(1시간)	40oC(20분) +400oC(1시간) 및 400oC에서 20oC로 열 충격	-40oC(20분) +600oC(1시간) 및 600oC에서 20oC로 열 충격	-40oC(20분) +800oC(1시간) 및 800oC에서 20oC로 열 충격	특별 시험
외부 압력	시험 없음	25kN/㎡ (절대압력)에서 대기압	25kN/㎡ 에서 2MN/㎡ (절대압력)	25kN/㎡ 에서 7MN/㎡ (절대압력)	25kN/㎡ 에서 70MN/㎡ (절대압력)	25kN/㎡ 에서 170MN/㎡ (절대압력)	특별 시험
충격	시험 없음	1m에서 50g 및 1.5m 높이에서 철판표면으로 자유낙하 10회	1m에서 200g	1m에서 2kg	1m에서 5kg	1m에서 20kg	특별 시험
진동	시험 없음	5g최고 amp에서 25Hz내지 50Hz까지 30분	5g 최고 amp에서 25Hz 내지 50Hz, 최고진폭 간격 0.635mm 에서 50Hz 내지 90Hz 및 10g에서 90Hz 내지 500Hz 까지 30분	최고진폭 간격 1.5mm 에서 25Hz내지 80Hz 및 20g에서 80Hz 내지 2000Hz까지 90분	미사용	미사용	특별 시험
관통	시험 없음	1m에서 1g	1m에서 10g	1m에서 50g	1m에서 300g	1m에서 1kg	특별 시험