〔별표 2〕

호흡보호 장비 정비실 설치기준(제10조 관련)

1. 정비실은 검사시설(면체검사실, 용기검사실), 세척시설(면체 세척실, 용기 세척실), 충전시설(충전기실, 공기저장 탱크실, 충전작업실), 보관시설, 기타의 부대시설과 관리실로 구성한다.

2. 정비실의 건축물은 다음과 같이 설치한다.

가. 건축면적은 내부 수용되는 장비 및 비품의 설치면적에 부대설비, 차고 및 관리실의 면적을 합산하여 산정한다.

나. 바닥은 콘크리트 구조에 액체방수 시공을 하여야 한다.

다. 충전실의 벽과 천정은 Clean Panel 구조로 한다.

라. 전력 및 조명설비, 상하수도, 냉방 및 난방설비, 환기설비와 빗물침입 방지를 위한 차양 등을 설치하여야 한다.

마. 벽면과 지붕은 두께 200㎜ 이상으로 충분히 보온 시공한다.

바. 조명설비는 600lx 이상 되도록 하고, 각 장비별 필요한 콘센트를 설치하되, 소요동력의 계산은 충전 실에 수용되는 장비별 소요동력에 예비전력 5㎾를 가산한다.

사. 우수, 기타 외부로부터의 침수피해 방지시설이 확보되어야 한다.

3. 면체 검사실은 다음과 같이 설치 운영하여야 한다.

가. 면체의 분해조립 검사대, 면체 밀착도 검사설비, 정비기록대, 기록용 컴퓨터, 바코드 운영시스템을 갖추어야 한다.

나. 공기호흡기에 부착하는 바코드, 기타의 인식장치는 제조, 안전검사, 충전, 정비 등의 관리사항의 기록, 인식과 출력이 용이하여야 한다.

다. 면체 밀착도 검사방법은 면체검사장비 매뉴얼에 의한다.

라. 면체 검사결과 내부 오염의 징후가 있는 경우에는 제작사 매뉴얼에 따라 분해하여 거름망을 교환하고, 오염 부분에 대한 청소 또는 부품 교환 후 조립한다.

마. 면체에 대한 검사와 정비사항은 관리대장에 기록한다.

4. 면체 세척실은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 세척용 설비는 세정조, 헹굼조, 물빠짐 건조대와 세척도구 및 약품보관설비를 갖추어야 한다.

나. 세정조와 헹굼조는 냉온수가 공급되어야 한다.

다. 건조대는 세척한 면체를 걸이에 매어 다는 방식 등으로 물기가 빠질 수 있도록 설치한다.

라. 세척실의 기구는 물빠짐이 좋고 부식되지 않는 재료로 설치되어야 하며, 세척실에서 발생되는 폐수는 환경 관련법령에 따라 안전하게 보관하고 배출시키는데 필요한 설비를 부설하여야 한다

5. 용기 검사실은 다음과 같이 설치하여야 한다.

가. 용기검사실은 용기 고정장치, 밸브 분리 및 조립장치, 공기호흡기 용기 내부 검사장비, 기록장비 등을 갖추어야 한다

나. 용기 고정장치는 밸브 분리를 위하여 용기를 고정시키는 장치로 용기가 손상되지 않도록 유압 피스톤 방식 등을 사용하여 규정된 압력토크 범위를 정확하게 유지할 수 있어야 한다.

다. 밸브 분리 및 조립장치는 밸브를 잡고 회전시키는 장치로, 유압피스톤 및 모터를 이용한 자동식 조작기능이 있고 제작사 권장 토크범위(95~105Nm)를 정확하게 유지할 수 있도록 설비하여야 한다.

라. 용기내부 검사장비는 용기 내부의 오염 또는 부식상태를 정확하게 관찰할 수 있도록 조명, 내시경 등의 기능을 갖추어야 한다.

마. 기록장비는 공기호흡기의 제조, 안전검사, 충전, 정비 등의 관리이력을 인식할 수 있어야 하며, 사진, 인쇄 등의 방법으로 쉽게 출력할 수 있어야 하며, 검사결과와 정비, 충전 등의 관리사항은 모두 기록하여야 한다.

6. 용기 세척실은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 용기 세척실은 용기 내외부 세척설비, 건조설비, 기타의 부대설비를 갖추어야 한다.

나. 용기세척설비는 세정조, 헹굼조, 건조대와 전동식 용기내부 세정기, 송풍기, 세척도구 및 약품보관설비를 갖추어야 한다.

다. 세정조와 헹굼조는 냉온수가 공급되어야 한다.

라. 세척실의 기구는 물빠짐이 좋고 부식되지 않는 재료로 설치되어야 한다.

마. 용기세척시 발생되는 폐수는 환경 관련법령에 따라 안전하게 보관하고 배출할 수 있도록 필요한 설비를 부설하여야 한다

7. 공기충전기실은 다음 각 호의 설치기준에 따라 설치 운영하여야 한다.

가. 공기충전기는 다음의 산식에 따라 산출된 성능용량 이상이 되어야 한다.

관할지역 공기호흡기 용기 보유수량×2,040(ℓ)

= 충전기 용량(ℓ/min)

3(월) × 15(일) × 4(hr) × 60(min)

나. 내연기관을 사용하는 충전기를 설치 또는 보관하는 충전실의 경우 내연기관의 배출가스를 외부로 배출할 수 있는 설비를 갖추어야 한다. 이 경우 관련법령에 따라 배출가스의 정화설비가 부설되어야 한다

다. 공기충전기는 서늘한 장소에 햇빛에 노출되지 않도록 설치하여야 하며, 작동 중 실내온도는 영상 5도 이상 45도 이하로 유지되도록 배열 환기 또는 냉방을 고려하여야 한다.

라. 실내 공기는 냄새가 혼입되지 않아야 하며, 산소, 이산화탄소 및 일산화탄소가 호흡용 공기의 품질기준을 벗어나서는 아니 된다.

마. 충전환경 유지확인을 위하여 온도계와 습도계를 비치하여야 한다.

바. 충전설비의 점검정비에 필요한 부품 및 장비보관대를 설치하여야 한다.

사. 공기성분 분석기와 3회 이상의 검사를 시행할 수 있는 시약을 구비하여야 한다.

8. 공기저장 탱크 실은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 압축공기 저장용 압력탱크를 설치하고, 배관을 연결하여 접결구를 설치하여야 한다.

나. 탱크, 공기공급관, 밸브, 기타의 부속장치는 고압가스안전관리법령에서 정하는 검사 등의 기준에 적합한 제품이어야 한다.

다. 저장탱크의 저장압력은 35Mpa 이상을 유지하여야 하며, 공기 충전으로 압력이 저하되면 자동으로 충압 되도록 센서를 부착하여야 한다.

라. 충전기의 용량은 충압을 위한 충전기의 작동을 하지 않고도 30Mpa의 압력으로 용기 10개를 충전할 수 있는 양 이상이 되어야 한다.

바. 압력계는 충전작업실에서 쉽게 관찰할 수 있도록 설치하여야 한다.

사. 이상 과압 발생시 자동배출 시킬 수 있는 안전밸브를 설치하여야 한다.

아. 접결구로 연결되는 배관에는 역류방지 밸브와 비상시를 대비한 긴급차단 밸브를 설치하여야 한다.

자. 유수분리용 자동식 드레인과 탱크내부 세척용 청소구를 저장탱크 마다 설치하여야 한다.

차. 공기충전에 부착된 필터와는 별도로 공기품질기준에 적합한 공기정화장치를 설치하여야 한다.

9. 충전작업실은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 용기를 결합하여 충전할 수 있는 접결구를 5개 이상 설치하여야 한다.

나. 접결구 보호용 캡을 부착하여야 한다.

다. 용기의 무게로 인하여 접결구의 나사가 손상되지 않도록 받침대와, 접결구에서 이탈시 튀어나가지 않도록 용기 보호대가 부설되어야 한다.

10. 예비용기 보관시설은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.

가. 공기가 충전된 용기와 빈 용기는 각각 구분하여 놓도록 따로 구획하고 표지를 부착한다.

나. 용기끼리 서로 부딪히지 않는 구조이어야 한다.

다. 이동용 바퀴를 부착하는 경우에는 적합한 바퀴 고정장치를 부설한다.

라. 습기와 직사광선을 피하고 5℃ 이상 45℃ 이하의 온도를 유지한다.

11. 정비실의 전기장치는 다음 각 호의 설치기준에 적합하여야 한다.

가. 전기의 공급은 일반 상용전압 220V - 380V를 기준으로 설치한다.

나. 보호용 전도체를 설치하여야 한다.

다. 전동기를 구동하는 설비의 제어장치 전압과 주파수가 전기 회로망과 일치하도록 설치되어야 한다.

라. 메인 스위치는 한 개의 유니트에만 있어야 하고 다른 스위치류와 뚜렷하게 구별할 수 있어야 한다.

마. 퓨즈의 설치는 전기 공급 회사의 규정과 충전기의 전동기 부하 량에 적합하도록 설치되어야 한다.

12. 정비실의 환기장치는 다음 각 호의 설치기준에 적합하여야 한다.

가. 환기장치의 공기 유입 구는 낮은 위치에, 배기 창은 높은 위치에 설치하여 실내공기가 신속하게 순환되어 배기될 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

나. 환기장치는 강제 환기를 할 수 있어야 하며, 겨울철 등 실외의 찬 공기의 유입을 차단할 수 있는 구조여야 한다.

다. 정비실중 공기 충전기실의 환기장치는 충전기 작동 중 환기능력은 충전기 실 바닥면적(㎡)당 12.5㎥/h 이상이어야 하고, 충전기 작동 중 미세먼지(PM10)의 함량이 100㎍/㎥ 이하로 유지되어야 한다.

13. 정비실에 배치하는 수송차량은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

가. 화재현장에서 호흡보호 장비의 긴급소요 발생시 배송할 수 있도록 공기호흡기 세트 5개, 예비용 호흡기 면체 5개, 예비용 호흡기 용기 10개 이상의 호흡보호 장비와 정비용 기구를 적재하여야 한다.

나. 수송차량에 면체 또는 용기의 검사․정비․세척․건조․포장설비를 설치하여 이동정비실로 운영하는 경우에는 위 제3호 내지 제8호, 제13호 및 제14호의 기준을 준용하여야 하며, 급수장치와 폐수 수집 장치를 부설하여야 한다.

다. 수송차량의 차고지는 물건의 적재 편의를 위하여 차량 적재실의 바닥 면이 정비실 바닥 면과 일치하도록 차고의 바닥을 지하화하거나 또는 랜딩장치 등을 고려하여야 한다.