[별표 3] 기술기준 항목별 시험방법(제18조 관련)

일반적 사항

변조신호원

1.1.1 변조신호원은 수검기기의 전파형식에 따라 저주파발진기(Waveform Generator), 표준부호(Pattern) 신호발생기(이하 “부호발생기”라 한다.), 수검기기 내장의 변조신호원 중에서 하나를 사용할 수 있다.

1.1.2 음성정보를 전송하는 기기로 변조입력 신호가 따로 규정되어 있지 않은 경우에는 의사음성신호(백색잡음을 권고 ITU-T G.227의 특성을 가진 여파기에 의해 대역제한시킨 신호)를 이용한다.

1.1.3 데이터를 전송하는 기기의 변조입력 신호가 따로 규정되어 있지 않은 경우에는 규격상(설명서)의 최대 전송속도의 표준부호신호(29-1 의사부호(PN 코드))를 이용한다.

의사부하

모든 성능시험에 있어 의사부하는 따로 규정되어 있지 않더라도 공칭임피던스(대부분의 경우 50 Ω의 순저항)의 의사부하를 이용한다. 이 경우 측정설비의 안전을 위해 수검기기의 최대 출력의 2배 이상의 전력을 견딜 수 있는 것이 바람직하다.

측정기의 조건

1.3.1 모든 측정기와 측정시스템은 측정 전에 SG를 이용하여 보정계수를 구하여 측정값에 보정하여야 한다.

1.3.2 스펙트럼분석기의 측정모드로 단일소인을 이용하는 경우에는 3～10회 측정하여 큰 값을 이용한다.

1.3.3 음성정보를 전송하는 기기의 변조도를 측정하여야 하는 경우에는 측정기의 설정을 다음과 같이 한다.

변조분석기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기(5 ㎑, 15 ㎑, 30 ㎑ 등)를 적절히 설정한다.

직선검파기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기를 20 ㎑로 설정한다.

1.3.4 주파수측정기를 이용할 경우에는 주파수설정 정도 및 주파수분해능이 해당 대상기기의 기술기준보다 1자리 이상 높은 값을 가진 것을 이용한다. 또한, 모든 측정장비는 수검기기보다 정도가 높아야 하고, 수검기기의 출력과 주파수를 측정하는데 충분한 동작범위를 가지고 있어야 한다.

주파수 허용편차 측정방법

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 주파수가 허용편차 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험 구성도

일반적인 경우

의사부하

주파수측정기

수검기기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

주파수측정기

저주파발진기

전력계

선택호출용 라디오부이의 기기의 경우

수검기기

의사부하

타 이 머

주파수측정기

감쇠기

셀콜신호발생기

셀콜부화발생부

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

주파수 측정기

의사부하

수검기기

의사부하

위상동기회로(Phase Locked Loop)를 갖는 대부분의 전기통신역무용 가입자설비가 이에 해당한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

주파수 측정기

수검기기

공중선-2

공중선-N

시험절차

수검기기를 무변조으로 하여 전원을 인가하여 동작시킨 후 주파수가 안정될 때까지의 사이(통신시간 제한기능을 갖는 것은 제한시간 사이)에 반송파 주파수를 측정한다.

수검기기가 데이터 전송용의 기기이고 무변조으로 송신이 불가능한 것은 따로 규정된 기술기준 또는 표준이 없는 한, 표준부호화시험신호로 변조하여 평균주파수를 측정한다.

주파수를 외부로부터 조정하는 장치를 갖는 기기의 경우 전체 조정범위에 대하여 시험한다.

(J3E 전파의 경우) 수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 정격출력의 80 % 조건으로 하여 전원을 가한 후 주파수가 안정될 때까지의 사이에 상측파대 주파수를 측정한다.

(라디오부이의 기기의 경우) 부호장치의 동작을 정지시키고 1분 송신, 3분 휴지의 시험조건으로 하고, 전원을 인가하여 동작시킨 후 주파수가 안정될 때까지의 사이에 반송파주파수를 측정한다.

ⓕ 전파법시행령제25조제4호에 따른 무선기기에 대해 다음과 같이 적용한다.

o 대상기기가 무변조상태를 지원할 경우

① 주파수 허용편차 측정시 대상기기를 무변조상태에서 동작시킨다.

② 대상기기를 주파수 카운터나 스펙트럼분석기에 연결하고 무변조상태로 동작시키고 그 결과값을 기록한다.

o 대상기기가 무변조 상태를 지원하지 않을 경우

① 대상기기를 스펙트럼분석기에 연결하고 변조상태로 동작시킨다.

② 주파수의 정확도를 최적으로 조정할 수 있도록 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1~3%
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

③ 대상기기의 중심주파수가 스펙트럼분석기의 중심에 오도록 설정하고 Maxhold를 한다.

④ 스펙트럼분석기에 표시된 신호의 Peak 값을 측정하고 기록한다.

⑤ Marker를 높은 주파수쪽으로 옮겨 ④에서 측정한 값보다 -X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmax로 기록한다.

⑥ Marker를 낮은 주파수쪽으로 옮겨 ④에서 측정한 값보다 -X dB 값의 주파수를 측정하고 이를 Fmin로 기록한다.

⑦ 변조상태에 따라 X는 3, 6 10, 20 중 선택할 수 있다.

⑧ 측정된 중심주파수 및 주파수허용편차는 다음의 식으로 구한다.

측정된 중심주파수 = (Fmax+Fmin) / 2

주파수허용편차= 측정된 중심주파수-지정주파수

최대주파수편이 측정방법

시험목적

수검기기에서 주파수변조(FM)시 발생하는 주파수편이 값이 허용된 범위 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

부호발생기

측정기의 조건

종합특성시험을 할 수 있는 장치로서, 변조분석기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기(5 ㎑, 15 ㎑, 30 ㎑ 등)를 적절히 설정한다.

종합특성시험을 할 수 있는 장치로서, 직선검파기를 변조도계로 사용하는 경우에는 저역여파기를 20 ㎑로 설정한다.

시험절차

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 규정한 변조주파수로 변조한다(변조주파수 : 500 ㎐, 1000 ㎐, 3000 ㎐의 3파)

변조입력을 통산표준입력 레벨을 변화(－20 ㏈～＋30 ㏈)시켰을 때의 주파수편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.

수검기기가 연속 톤 스켈치를 구비한 경우는 톤을 켠(이하 “ON”이라 한다.) 조건으로 해서 측정한다.

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 표준부호로 규정된 변조를 가하여 동작시킨다.

변조입력을 통산표준입력 레벨을 변화(－20 ㏈～＋30 ㏈)시켰을 때의 주파수편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.

간이무선국용 무선설비의 기기의 경우

수검기기를 규정한 변조주파수로 변조한다. (변조주파수 : 1000 ㎐, 변조도 : 60 ％)

변조입력을 통산표준입력 레벨을 변화(20 ㏈)시켰을 때의 주파수편이의 최대치(＋측 및 －측)를 구한다.

수검기기가 연속 톤 스켈치를 구비한 경우는 톤을 ON 조건으로 해서 측정한다.

점유주파수대폭 측정방법

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 점유주파수대폭이 허용된 범위 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

스펙트럼분석기

의사음성발생기

전력계

데이터정보를 전송하는 기기 이외의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

스펙트럼분석기

부호발생기

변조신호원을 내장하고 있는 기기의 경우

의사부하

스펙트럼분석기

수검기기

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

의사부하

수검기기

의사부하

기지국 또는 사업자고정국과 이동국 또는 가입자고정국을 중계하는 기기의 경우

스펙트럼 분석기

기지국 시뮬레이터

의사부하

의사부하

수검기기

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 50분의 1 내외
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

시험절차

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 1,000 ㎐의 정현파신호로 70% 변조시켰을 때의 변조입력을 전력계로 측정한다.

변조신호원을 의사음성발생기로 절체하고 변조입력을 시험방법 ⓐ에서 구한 값보다 10 ㏈ 큰 값으로 한다.

이 조건으로 수검기기를 동작시켜 스펙트럼분석기의 점유주파수대역폭 측정기능을 이용하여 측정한다. 스펙트럼분석기에 점유주파수대역폭 측정기능이 내장되어 있지 않은 경우에는 다음 단계의 절차를 수행하여야 한다.(일반적으로 컴퓨터 인터페이스를 통한 프로그램에 의함)

각 샘플링점 전력을 측정하여 이것을 소인횟수로 평균한다.

각 샘플링점 전력의 합(이하 “전전력”이라 한다)을 구한다.

상한의 샘플링 점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5%가 되는 샘플링점의 주파수(이하 “상한주파수”라 한다)를 구한다.

하한의 샘플링 점에서 순차로 전력을 가산하여 이 총합이 전전력의 0.5%가 되는 샘플링점의 주파수(이하 “하한주파수”라 한다)를 구한다.

상한주파수와 하한주파수의 차를 구한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

시험구성도는 음성정보를 전송하는 경우와 같다.

(J3E 전파의 경우)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80%변조(송신기 출력이 정격출력의 80%로 되는 변조입력을 가한 조건)시켰을 때의 변조입력을 전력계로 측정한다.

변조신호원을 의사음성발생기로 절체하고 변조입력을 위에서 구한 값과 동일하게 한다.

(H3E, R3E 전파를 이용하는 경우)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80%변조(스펙트럼분석기로 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파의 진폭의 80%가 되는 변조조건)로 했을 때의 변조입력을 전력계로 측정한다.

이하 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기를 규정의 변조도(규정의 변조입력레벨)로 설정한다.

이하 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

변조신호원을 내장하고 있는 기기의 경우

수검기기를 내장 또는 부속된 변조신호원에 의해 최고의 변조주파수에서 규정된 변조조건으로 한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터를 이용하여 수검기기의 출력신호를 최대, 최소 임의의 중간 주파수채널로 설정하면서 시험한다.

수검기기를 규정의 변조도(규정의 변조입력레벨)로 설정한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

변조회로를 내장한 기기의 경우에는 규정의 변조도(기술기준 또는 표준에 규정된 변조입력레벨)로 설정한다.

단순 증폭 중계기의 경우에는 수검기기의 이득을 최대로 설정하고, 기술기준이나 표준에 규정된 표준신호를 수검기기의 규격상 최대입력으로 하여 인가한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

컴퓨터를 이용하여 수검기기의 출력신호를 최대, 최소 임의의 중간 주파수채널로 설정하면서 시험한다.

수검기기를 규정의 변조도(규정의 변조입력레벨)로 설정한다.

이하 상기 4.4.1의 ⓒ～ⓗ의 절차를 준용한다.

공중선전력 측정방법

시험목적

수검기기의 전력이 규정에 적합한지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

일반적인 경우

의사부하

전력계 또는

스펙트럼분석기

수검기기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

저주파발진기

전력계

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

여파기 기능장비

수검기기

의사부하

의사부하

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

의사부하

의사부하

수검기기

스펙트럼

분석기

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

저주파발진기로부터 얻는 변조입력 신호레벨의 변화단위는 2 ㏈이하로 한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우, 수검기기를 최고 전력이 송신될 수 있는 변조 방식으로 구동시키고 최고 전력제어레벨로 동작시킨다.

시험절차

일반적인 경우

수검기기를 무변조으로 동작시켰을 때 그 평균전력을 측정한다. 단, 전원을 인가한 후 송신기가 안정될 때까지의 사이(통신시간 제한기능을 갖는 것은 제한시간의 사이)에 측정한다.

첨두전력을 측정하는 경우에는 수검기기를 변조조건으로 하고 스펙트럼분석기를 사용하여 치환 측정하거나 또는 평균전력을 변조파형에 따라 환산하여 구한다.

다중공중선을 사용하는 기기의 경우, 제13조 제6항에 따라 모든 공중선에 공급되는 전력을 합산하거나 최대 공중선 단자에서 측정한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기에 1,400 ㎐의 정현파신호를 가하고, 그 레벨을 순차적으로 변화시켜서 송신기출력의 평균전력을 측정한다.

상기의 조작을 송신기 출력이 포화될 때까지 계속하고 변조입력 대 송신기출력의 곡선을 그린다.

이 특성곡선으로부터 송신기출력의 최대값을 구한다.

스펙트럼분석기로 공중선전력 측정의 경우

출력이 최대가 되는 조건을 설정하여 수검기기를 동작시킨다.

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 50분의 1 내외
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	1회 소인(Single Sweep)
채널간격	수검기기의 출력신호가 단일주파수 채널인 경우에는 소인폭과 같이 하고 복수채널인 경우에는 규정의 대역폭(또는 채널간격)을 설정한다.

공중선 전력을 측정한다.

인접채널 누설전력 측정방법

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 전력이 누설되어 인접채널에 영향을 주는 정도를 측정함을 목적으로 한다.

시험 구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

스펙트럼분석기

저주파발진기

변조도계

의사부하

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

스펙트럼분석기

부호발생기

의사부하

F3E, G3E 전파를 이용하는 기기의 경우

수검기기

혼합기

국부발진기

저주파발진기

대역여파기

변조도계

전력계

의사부하

시험절차

스펙트럼 분석기를 아래와 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 4~6배
샘플링수	1001점
분해능대역폭	필요주파수대폭의 100배 내외
비디오대역폭	300 ㎐ 이하
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	1회 소인(Single Sweep)

수검기기를 무변조으로 동작하고 이때의 스펙트럼분석기의 측정치(기준전력)를 P0라 한다. 수검기기를 무변조으로 동작시킬 수 없는 경우에는 그 검사 채널의 평균전력을 측정하여 기준전력(P0)으로 한다.

수검기기가 데이터정보를 전송하는 기기인 경우는 변조신호원에 의해 규정변조도(규정에 변조입력레벨)로 한다.

수검기기가 음성정보를 전송하는 특정소출력무선기기인 경우는 1250 ㎐로 60％ 변조되는 저주파발진기 출력을 구하고 이 값보다  10 ㏈ 큰 변조신호를 수검기기에 가한다.

스펙트럼분석기의 인접채널전력비(이하 “ACPR”이라 한다.) 측정모드로 하여 측정한다.

채널간격이 100 ㎑인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 100 ㎑ 떨어진 주파수의 (±)40 ㎑의 대역 내에서 복사된 각 전전력을 구한다.

발신전용휴대무선전화장치

채널간격이 25 ㎑인 경우에는 반송파주파수로부터 상하로 25 ㎑떨어진 주파수의 (±)8 ㎑의 대역 내에서 복사된 각 전전력 Pu, P1을 구하고 기준전력에 대한 각각의 비 (Pu/P0), (P1/P0)를 구한다.

특정소출력무선기기

무선호출국용무선설비의기기

채널간격이 12.5 ㎑인 경우에는 반송파 주파수로부터 상하로 12.5 ㎑ 떨어진 주파수의 (±)4 ㎑의 대역 내에서 복사된 각 전전력을 구하여 기준전력(P0)과의 비를 구한다.

수검기기가 A3E 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비의 경우에는 규정된 변조입력(2,500 ㎐의 주파수를 50 ％변조)을 가한 조건에서 반송파 주파수로부터 상하로 채널간격만큼(5 ㎑, 10 ㎑) 떨어진 주파수대역 내에서 복사된 각 전력을 구하여 기준전력 (P0)과의 비를 구한다.

F3E 전파를 사용하는 생활무선국용 무선설비의 경우에는 규정된 변조입력(1,250 ㎐의 주파수를 1.5 ㎑변조)을 인가한 조건에서 반송파 주파수로부터 상하로 채널간격(6 ㎑)만큼 떨어진 주파수대역 내에서 복사된 전력을 구하여 기준전력(P0)과의 비를 구한다.

스펙트럼분석기에 ACPR 측정모드가 없는 경우에는 6.2.3의 구성과 아래의 절차를 이용하여 상하 채널 전력을 측정하고 기준전력과의 비를 구한다.

F3E 및 G3E 전파를 사용하는 송신장치

간이무선국용 무선설비의 기기

주파수공용무선전화장치

(상측채널 전력의 측정 방법)

수검기기를 무변조 송신조건으로 하고 국부발진기의 주파수(FL)를 수검기기의 반송주파수(F0)-대역여파기의 중심주파수(F1)로 한다.

FL의 값을 증가시켜 출력전력이 P0 보다 6 ㏈ 저하시킨 때의 FL을 구한다(FL1).

FL을 FL1+⊿f로 한다.

수검기기를 1,250 ㎐ 60% 변조로 하는 저주파발진기 출력을 구하고 이 값 ＋10 ㏈의 변조신호를 수검기기에 가한다.

이때의 출력전력 (Pu)을 구한다.

(하측채널 전력의 측정방법)

수검기기를 무변조 송신조건으로 하고 국부발진기의 주파수(FL)를 수검기기의 반송주파수(F0)-대역여파기의 중심주파수(F1)로 한다.

FL의 값을 감소시켜 출력전력이 P0 보다 6 ㏈ 저하시킨 때의 FL을 구한다(FL1).

FL을 FL1-⊿f로 한다.

수검기기를 1,250 ㎐, 60% 변조로 하는 저주파발진기 출력을 구하고 이 값 ＋10 ㏈의 변조신호를 수검기기에 가한다.

이때의 출력전력 (P1)을 구한다.

대역외영역 불요발사 측정방법

시험목적

수검기기가 전파를 발사할 때 대역외 영역에서 발사되는 불요발사가 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

음성정보를 전송하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

스펙트럼분석기

음성신호분석기

레벨계

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

(신호음․감시가청음 포함)

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

부호발생기

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼

분석기

수검기기

의사부하

의사부하

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

수검기기

의사부하

의사부하

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

부호발생기는 수검기기를 사용시 변조하는 최대 송신속도와 동일한 송신속도의 부호신호를 발생할 수 있는 것이라야 한다.

시험절차

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 7배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1/50배 내외
비디오대역폭	300 ㎐ 이하
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

수검기기를 무변조으로 동작하고 이때의 스펙트럼분석기의 측정치(기준전력)를 P0라 한다. 수검기기를 무변조으로 동작시킬 수 없는 경우에는 그 검사 채널의 평균전력을 측정하여 기준전력(P0)으로 한다.

변조신호 1,250 ㎐의 정현파를 입력하여 수검기기의 최대주파수 편이의 60％로 변조하고 이때의 변조입력을 측정한다.

저주파발진기를 음성신호분석기로 절체하고, 변조입력을 ⓐ에서 구한 값보다 10 ㏈ 큰 값으로 한다.

변조입력을 차단한 조건에서 수검기기를 동작하고 스펙트럼 분석기로 반송파의 전력(기준전력 : P0)을 측정한다.

데이터정보를 전송하는 장치의 경우에는 펄스부호발생기로  최대 송신속도의 표준부호신호를 발생시켜 수검기기에 인가하여 규정된 변조도를 유지한다.

이동가입무선전화장치의 감시가청은 주파수편이 ±2 ㎑, 신호음은 주파수편이 ±8 ㎑

코드분할다중접속(이하 “CDMA”라 한다.)방식을 이용하는 경우 표준 CDMA 신호

변조신호를 내장하고 있는 기기의 경우에는 내장 변조신호원을 최대 송신속도로 한다.

필요주파수대폭 양 끝으로부터 규정된  이격된 주파수까지(일반적으로 필요주파수대폭의 약 250% 이격된 주파수까지)의 각 주파수마다의 전력이 허용치 내에 있는지 확인한다.

스퓨리어스영역 불요발사강도 측정방법

시험목적

수검기기의 송신시 발생되는 스퓨리어스가 다른 무선기기에 혼신 등의 영향을 미치지 않도록 규정된 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

적용대상기기 ①의 경우

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

여파기기능장비

적용대상기기 ②의 경우

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

저주파발진기

전력계

데이터정보를 전송하는 기기의 경우

스펙트럼 분석기

여파기기능장비

수검기기

의사부하

통신상대 무선국의 제어를 받는 기기의 경우

의사부하

기지국 시뮬레이터

스펙트럼 분석기

여파기기능장비

수검기기

의사부하

기지국 또는 사업자 고정국과 이동국 또는 가입자 고정국을 중계하는 기기의 경우

기지국 시뮬레이터 시뮬레이터

의사부하

의사부하

수검기기

스펙트럼분석기

여파기기능장비

다중공중선을 사용하는 기기의 경우

공중선-1

신호

혼합기

스펙트럼분석기

수검기기

공중선-2

공중선-N

측정기의 조건

대역저지여파기를 이용하여 기본파 성분을 충분히 감쇠시킨다.

A3E의 경우에는 의사부하를 가변용량(최대 100 pF)과 50 Ω의 직렬부하로 하고 여파기기능장비 대신 고주파감쇠기를 추가 연결한다.

시험절차

수검기기를 무변조으로 동작시키고 가변용량을 조정하여 기본파출력을 최대로 하여 전력을 측정한다.

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	할당주파수의 3저조파에서 3고조파 까지 측정될 수 있도록 설정한다.
분해능대역폭	검사주파수에 따른 기준대역폭 이상으로 한다 9 ㎑ ~ 150 ㎑ : 1 ㎑ 150 ㎑ ~ 30 ㎒ : 10 ㎑ 30 ㎒ ~ 1 ㎓ : 100 ㎑ 1 ㎓ 초과 : 1 ㎒ 우주업무용 : 4 ㎑
비디오대역폭	분해능대역폭의 3배 이상 (일반적으로 자동모드)
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

J3E전파의 경우에는 수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80 %변조조건(송신기출력이 정격출력의 80 %로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 한다.

H3E전파의 경우에는 수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 80 % 변조(스펙트럼분석기로 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파의 진폭의 80 %가 되는 변조조건)로 한다.

상기 조건에도 불구하고 기술기준이나 표준에 별도로 규정되어 있는 경우에는 해당 규정을 따른다.

스펙트럼분석기로 스퓨리어스영역 불요발사 전력을 측정한다.

스펙트럼분석기의 측정주파수대역폭(SPAN)을 SM.329에서 규정한 전체 범위로 설정하여 스퓨리어스영역 불요발사 최대값을 측정한다.

필요한 경우, 스펙트럼분석기의 중심주파수를 불요발사 최대값 주파수로 설정하고, 측정주파수대역폭을 줄여서 정밀 측정할 수 있다.

기술기준에서 기본파 전력에 대한 상대값으로 규정된 경우 기본파 전력과 스퓨리어스영역 불요발사 측정값의 상대값을 구하고, 스퓨리어스영역 불요발사 절대값으로 규정된 경우 불요발사 측정값을 기록한다.

반송파전력비 측정방법(단측파대(SSB) : Single Side Band)

시험목적

수검기기에서 발사되는 전파의 전력이 규정된 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다

시험구성도

수검기기

의사부하

주파수측정기

저주파발진기

전력계

시험절차

스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 3~5배
샘플링수	1001점
분해능대역폭	가능한한 최소
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	1회 소인(Single Sweep)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 80 % 변조조건(송신기 출력이 정격전력의 80 %로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.

이 조건에서 스펙트럼분석기를 이용하여 상측파대 전력과 반송파전력의 비를 구한다.

종합왜율 및 잡음 측정방법

시험목적

송수신설비의 송수신시 발생하는 왜곡과 잡음이 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

선택호출장치, 주파수공용무선전화장치, F3E 및 G3E 전파를 사용하는 송신장치의 경우

의사부하

왜율잡음계

저주파발진기

수검기기

변조도계

선택호출장치의 수신기, F3E 및 G3E 전파를 사용하는 수신장치, 28 ㎒ 이하의 단측파대를 사용하는 단일통신로 수신장치의 경우

수검기기

왜율잡음계

저주파발진기

전력계

SG

28 ㎒ 이하의 단측파대를 사용하는 단일통신로 송신장치의 경우

수검기기

의사부하

저주파발진기

스펙트럼분석기

전력계

왜율잡음계

SSB검파기

측정기의 조건

연속 톤 스켈치를 갖는 수검기기인 경우는 변조도를 설정한 후에 변조도계의 저역여파기를 300 ㎐로 설정한다.

시험절차

(송신기의 경우)

수검기기를 1000 ㎐의 정현파 신호에 의해 70 ％ 변조조건에서 작동시킨다.

이 조건으로 복조출력의 아래의 수식에 의하여 시나드(이하 “SINAD"라 한다.)를 측정한다.

SINAD : Signal To Noise Ratio And Distortion

(SINAD = (S+N+D)/(N+D),  S : 신호, N : 잡음,  D : 왜곡성분)

(수신기의 경우)

SG의 주파수를 시험주파수에 설정하고 1 ㎑의 정현파로 70 % 변조한다.

20 ㏈μ이상의 수검기기 입력전압을 가할 수 있도록 SG의 출력을 조정한다.

수검기기의 복조출력이 정격출력의 1/2이 되도록 수검기기 출력을 조정한다.

SG의 출력을 시험방법 ⓔ에서 정한 값으로 유지하면서 이때의 수검기기의 복조출력의 SINAD를 측정한다.

(SSB 송신기의 복조법)

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 80% 변조조건(송신기 출력이 정격전력의 80%로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.

이 조건으로 송신기 출력을 SSB복조기에 가하고 왜율잡음계로 SINAD를 측정한다.

(SSB 송신기의 스페아나법)

스펙트럼분석기를 아래와 같이 설정한다.

중심주파수는 측파대 및 고조파성분에 둔다

소인주파수폭은 500 ㎐로 한다.

분해능대역폭은 100 ㎐ 이하로 한다.

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호에 의해 80 % 변조조건(송신기 출력이 정격전력의 80 %로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 동작시킨다.

이 조건에서 스펙트럼분석기를 이용하여 측파대신호(S, 1000 ㎐) 및 7차까지의 고주파성분(D)를 측정하여 (S+D)/D를 구한다.

(SSB의 수신기)

SG를 무변조으로 하고, 그 출력 주파수가 시험주파수(수검기기의 복조출력주파수가 1,400 ㎐ 로 되는 주파수)를 설정한다.

SG의 출력을 수검기기의 수신기입력전압이 30 μV가 되도록 설정한다.

SG의 출력을 공급하고 수검기기의 고주파단 이득조정기를 감도측정시와 동일하게 유지하고 저주파 이득조정기를 조정해서 수검기기의 복조출력이 규정출력(정격출력의 1/2)이 되도록 한다.

수검기기의 출력에서 수신출력(1,400 ㎐)과 그 중 포함된 불요파 성분의 비를 SINAD로 구한다.

프리엠파시스 측정방법

시험목적

음질개선을 위해 오디오단에서 사용하는 프리엠파시스가 규정된 특성값을 만족하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

변조도계

저주파발진기

레벨계

검파기

시험절차

수검기기를 1,000 ㎐의 정현파신호를 변조하여 주파수편이가 1 ㎑되도록 저주파발진기의 출력을 조절한다.

이 조건에서 수검기기의 출력을 복조하고 그 출력레벨을 구한다.

저주파발진기의 출력레벨을 바꾸지 않고, 출력주파수만을 300 ㎐에서 3,000 ㎐까지 순차 변화시켰을 때의 복조출력레벨을 구한다.

시험방법 ⓑ, ⓒ에서 구한 값으로 비를 구한다.

송신시간제한 측정방법

시험목적

수검기기의 데이터 송신시 규정된 제한 시간내에서 동작하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

시간계

대향수검기기

측정기의 조건

수검기기가 단속송신적산 시간제한기능을 갖는 경우는 대향수검기기를 포함해서 측정계를 구성한다.

필요시에는 시간계의 앞에 증폭기 또는 감쇠기를 둔다.

시간계로는 스펙트럼분석기, 유니버설카운터, 스톱워치, 오실로스코프 등을 쓴다

시험절차

한번 송신할 때마다 시간제한을 하는 기기의 경우

수검기기를 송신조건으로 유지하고 송신을 시작해서 자동적으로 송신이 종료될 때까지의 시간을 측정한다.

단속송신적산 시간제한기능을 갖는 기기의 경우

수검기기를 송신조건으로 하고 규정의 제한 시간내에 대향수검기기와의 사이에서 1회의 수신을 포함하여 2회의 송신을 계속해서 한다.

송신을 시작해서부터 2회째의 송신이 자동적으로 종료될 때까지의 시간을 측정한다.

변조도 측정방법

시험목적

수검기기 신호의 변조되는 정도가 규정치 이상을 만족하는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

변조도계

SG

시험절차

SG에서 발생한 신호와 수검기기를 통과한 변조된 신호를 분석, 변조분석기로 변조도를 측정한다.

전계강도 측정방법

전계강도 측정방법은 별표 4에 따른다.

출력제어기능 측정방법

시험목적

이동국이 송신조건에서 발사하는 출력이 제어가능한지의 여부와 출력제어기능 작동시의 출력전환시간이 규정된 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

의사부하

기지국 시뮬레이터

수검기기

스펙트럼분석기

전력계

의사부하

오실로스코프

측정기조건

오실로스코프의 시간축을 μs 단위로 설정한다.

시험절차

기지국 시뮬레이터에 의한 주파수 전환여부를 스펙트럼 분석기를 측정한다.

출력제어기능을 동작했을 때와 동작하지 않을 때의 전력값의 차를 측정한다.

출력제어기능을 작동시킬 때, 출력이 전환되는 시간을 오실로스코프로 측정한다.

부차적으로 발사되는 전파의 세기 측정방법

시험목적

수검기기가 수신조건에서 발생시키는 부차적인 전파가 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기의 공중선 단자를 따로 가진 경우

의사부하

스펙트럼분석기

수검기기

측정기의 조건

별도의 규정이 없는 경우, 스펙트럼분석기는 스퓨리어스영역 발사 측정방법의 측정기 조건과 동일하게 설정한다.

시험절차

수검기기를 수신조건으로 하고 이 때의 출력전력을 스펙트럼분석기로 측정한다.

스퓨리어스리스폰스 측정방법

시험목적

수검기기의 스퓨리어스 리스폰스(수신기내부에서 발생하는 각종 방해신호를 억압할 수 있는 능력)가 최소허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검

기기

전압계

SG

의사부하

가변

감쇠기

시험절차

일반적인 경우

SG를 1,000 ㎐로 30%변조하고, 발진주파수는 수검기기의 희망동조주파수(시험주파수)로 조정한다.

수검기기를 최적의 조건으로 조정한다.

SG의 출력전압을 조정하여 수신기의 출력이 정격출력이 되도록 하고, 이때의 SG 출력레벨을 V1 ㏈ 라고 한다.

부하저항(Re) 양단의 전압을 전압계로 측정한다. 이때의 지시레벨을 A ㏈ 라고 한다.

SG의 발진주파수를 스퓨리어스 주파수로 조정한다.

SG의 변조 조건과 수검기기의 설정조건은 항시 일정하게 유지한다.

이 시험은 원칙적으로 수검기기의 중간주파수로부터 시험주파수의 3배까지의 주파수범위에 대해서 행한다.

SG의 출력레벨을 조정하여 수신기의 출력이 전자전압계 A ㏈가 되도록 한다. 이때의 SG의 출력레벨을 V2 ㏈라고 한다.

스퓨리어스리스폰스는 V2 ㏈ － V1 ㏈ 이다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG를 무변조으로 하여 출력주파수를 시험주파수로 한다.(수검기기의 복조주파수는 1,400 ㎐의 주파수)

수검기기의 각단의 조정기를 취급설명서에 기재한 방법으로 조정하여(기재가 없는 경우에는 고주파 이득조정기를 최대로 하고 저주파 이득조정기를 조정한다) 수검기기의 복조출력이 규정출력(정격출력의 1/2)이 되도록 한다.

SG의 출력을 상기의 값보다 스퓨리어스리스폰스 허용치 ＋ 10 ㏈ 정도 큰 값으로 하고 그 주파수를 변화시켜 수검기기의 복조출력이 규정출력 이상되는 주파수를 구한다. 이 시험은 원칙적으로 시험주파수의 1/3배에서 3배까지의 주파수범위에 대해서 행한다.

상기 시험방법 ⓒ에서 구한 각 주파수에 대하여 SG의 출력을 조정하여 수검기기 복조출력이 규정출력과 같게 될 때까지 SG 출력에서 수신기 입력전압을 구한다.

상기 시험방법 ⓓ에서 구한 값과 3 ㎶와의 비를 구한다.

통과대역폭 및 감쇠량 시험방법

시험목적

수신기의 통과대역폭 특성과 주파수대역별 감쇠량이 허용치내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검

기기

전압계

SG

의사부하

가변

감쇠기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

의사부하

전자전압계

SG

주파수계

시험절차

일반적인 경우

SG를 무변조로 하여 시험주파수(수검기기에서 복조주파수가 1,400 ㎐로 되는 주파수)를 발진시킨다.

수검기기의 자동이득조정(이하 “AGC”라 한다.)을 끄(이하 “OFF”라 한다.), 수신기의 각 증폭기가 포화되지 않도록 SG의 출력을 낮춘다(증폭기의 조정은 저주파단의 이득을 최대로 하고, 고주파단의 이득조정을 한다).

이때의 전압계 지시(A ㏈)와 SG 출력전압(B ㏈)을 기억한다.

수검기기가 최량으로 조정된 조건에서 SG의 발진주파수를 위에 설정한 조건에서 주파수를 서서히 높이면서 전압계 지시 A ㏈를 유지하도록 SG의 출력을 조정한다.

각 이동주파수에 대한 SG의 출력레벨 각 B ㏈와 계기의 지시 A ㏈에 대한 차(A－B) ㏈를 구하여 그래프로 그린다.

이 특성곡선으로 다음 사항을 계산한다.

통과대역폭 : 중심주파수에서 －6 ㏈ 감쇠되는 2개의 주파수에 의해서 정해지는 주파수 간격

감쇠량 : 통과대역으로부터 양측의 곡선사면에 대해 다음 식으로 계산하여 기울기를 구한다.

[eqn: rmDeltaB_x /(f_x －f_e )][㏈/㎑]

[eqn: rmDeltaB_x]	: fx와 fe 사이의 감쇠량의 차

[eqn: rmf_e]  : 통과대역단의 주파수

[eqn: rmf_x]  : 기타 측정점의 주파수

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기를 최량으로 조정하고, SG의 발진주파수를 위에 설정한 조건에서 2.3 ㎑ 낮춘 후, 주파수를 서서히 높이면서 전압계 지시 A ㏈를 유지하도록 SG의 출력을 조정한다.

절차 ⓐ의 측정을 시험주파수 ± 2.3 ㎑ 범위에 걸쳐서 시행하고 각 이동주파수에 대한 SG의 출력레벨 각 B ㏈와 계기의 지시 A ㏈에 대한 차(A－B) ㏈를 구하여 그래프로 그린다.

이 특성곡선으로부터 -6 ㏈점의 통과대역폭과 -26 ㏈, -46 ㏈, -66 ㏈점의 감쇠량을 구한다.

반송파 감지 장치 측정방법

시험목적

수검기기가 다른 무선기기에서 발사된 전파를 수신했을 때, 동일한 주파수의 전파를 발사하지 못하도록 하는 기능이 규정대로 동작하는지의 여부를 측정하는데 목적이 있다.

시험구성도

공중선의 단자가 있는 경우

수검기기

의사부하

전력계

써큐레이타

SG

측정기의 조건

수검기기의 고주파 출력이 작은 경우는 써큐레이타 대신에 수검기기의 신호와 SG의 신호를 분리할 수 있는 장치를 사용할 수 있다.

시험절차

공중선의 단자가 있는 경우

SG의 출력을 차단하고 수검기기를 송신조건으로 하여 전력계로 그 동작을 확인한다.

수검기기를 수신조건으로 한다.

SG의 출력주파수를 수검기기의 수신주파수로 하고 규정의 출력(규정의 수신기 입력전압이 되는 출력)을 가한다.

이 조건에서 수검기기의 송신스위치를 ON으로 하고 전력계로 송신전력이 없는 것을 확인한다.

상호변조특성 측정방법

시험목적

수검기기가 수신시 발생한 상호변조신호의 레벨이 허용치 이하인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

전자전압계

SG-1

가변감쇠기

의사공중선

SG-2

시험절차

SG-1 및 SG-2를 모두 정지하고 수검기기의 스켈치도 정지시킨 조건에서 수신기의 잡음출력을 측정한다.

SG-1을 동작시켜서 수신기의 시험주파수 fr에 맞추고 무변조로 한다.

수신기를 최량의 조건으로 조정하고, 이때의 잡음출력이 최소가 되도록 SG-1의 출력을 조정한다.

SG-1의 주파수를 fr＋∆f로 조정한다.

SG-2도 무변조로 동작시키고 fr＋2∆f로 조정한다.

SG-1 및 SG-2의 출력을 증가하면 상호변조로 인하여 생기는 fr에 의해서, 수신기 출력의 잡음이 억압되어서 감소하므로, 이때 한쪽 SG의 주파수를 미세하게 조정하여 잡음출력이 최소가 되게 한다.

SG-1의 출력을 크게 하고 SG-2의 출력을 조정하여 수신기의 잡음출력이 측정방법 ⓐ에서 구한 값보다 20 ㏈ 낮게 한다.

이때의 SG-1의 출력에 대하여 SG-2의 출력레벨을 기록한다.

SG-1의 출력을 순차로 감소하고 그때마다 잡음억압이 20 ㏈를 유지하도록 SG-2를 조정하고 SG-1 및 SG-2의 출력레벨을 대조하여 기록한다.

SG-1 및 SG-2의 각 출력레벨로부터 의사공중선의 정합손실 6 ㏈를 감한 값을 구하고 잡음억압 20 ㏈의 특성곡선을 그린다.[횡축은 SG-2의 fr＋2∆f입력레벨(㏈) 종축은 SG-1의 fr＋∆f입력레벨]

SG-1 및 SG-2의 출력이 같은 점을 연결하는 직선을 기입하고, 이것과의 교점을 P라 한다.

감도 측정방법

시험목적

수검기기의 최저 수신감도가 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

일반적인 경우

수검기기

전압계

SG

의사부하

가변감쇠기

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

왜율잡음계

SG

측정기의 조건

일반적인 경우

수검기기의 출력임피던스와 동일한 감쇠기로 정합시키는 것이 바람직하다.

수검기기의 스켈치 동작을 OFF 시키고, 오디오 볼륨을 최대로 한다.

SG를 희망주파수로 톤 신호 1,000 Hz, 최대주파수편이의 75%로 변조하여 10 ㎶의 전압으로 발진시킨다.

수검기기를 동조시키고, 수검기기의 오디오 볼륨을 조절하여 오디오 분석기 측정 레벨을 3 ㏈ 낮게 한다.

의사공중선은 수검기기의 종류에 따라 적당한 것을 선택한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG는 수검기기의 복조출력주파수를 1,000 ㎐로 유지하는데 필요한 주파수 설정 정도와 안정도를 가질 것.

시험절차

일반적인 경우

SG를 OFF 시킨 후 수검기기의 잡음출력 레벨을 오디오 분석기를 이용하여 확인한다.

SG를 무변조로 ON 시킨 후 출력레벨을 조절하여 오디오분석기의 출력레벨이 ⓐ에서 측정한 잡음레벨 보다 20 dB 감쇠되도록한 후 SG 출력레벨을 기록한다(수검기기 감도).

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG의 주파수를 수검기기의 복조출력 주파수가 1,000 ㎐ 되도록 설정한다.

SG를 무변조으로 하고 그 출력을 수검기기의 수신기 입력전압이 3 ㎶로 되도록 설정한다.

이 조건으로 수검기기의 각단 조정기를 취급설명서에 기재한 방법에 의하여 조정(기재사항이 없을 경우에는 저주파단 이득조정기를 최대로 하고, 고주파단 이득조정기를 조정한다)하여 수검기기의 복조출력이 정격출력의 1/2이 되도록 한다.

이 조건에서 수검기기 복조출력신호의 SINAD(S+N+D/N+D)를 측정한다.

시각장애인용 무선기기의 경우

시험구성도와 같이 SG를 수험기기의 RF 수신부 입력단에 연결하고 수험기기의 RF 수신부 출력단에 Audio 분석기와 연결한다.

1 ㎑의 오디오 신호로 최대 주파수 편이의 60%(1.5 ㎑) FM으로 변조한 신호를 60 ㏈㎶의 세기로 인가한다.

위와 같은 조건에서 오디오 분석기의 [CCITT (C-message filter)]을 ON 시킨 후 SINAD 미터 기능 선택, SINAD 미터를 관찰하면서 SG의 입력레벨을 조절하여 SINAD 미터의 출력이 12 ㏈를 표시하는 수신기 입력레벨을 기록(㎶)한다.

감도억압효과 측정방법

시험목적

수검기기의 감도억압효과(방해파에 의해 희망파 출력이 저하되는 현상)가 허용치 이상인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

레벨계

SG-1

임피던스변환기

의사부하

HPF

SG-2

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기

레벨계

SG-1

주파수계

정합기

SG-2

측정기조건

일반적인 경우

SG-1의 출력을 기술기준에 있는 감도세기보다 6㏈ 높게 설정한 후 무변조로 희망주파수를 발진시킨다.

수신기는 AGC 정지, 최량의 조건으로 조정하여 정격출력이 되도록 감도, 음량을 조절한다.

고역여파기는 기본파(1,000 ㎐)를 통과시키는 것이어야 하고 잡음제거용이다.

SG-2를 방해전파용으로 사용하고 이동된 주파수(예컨데 ∆f)는 무변조로 발진하여 가한다.

수검기기의 출력임피던스가 600 Ω이면 임피던스변환기는 필요 없다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG-1을 희망파, SG-2를 방해파로 한다.

시험절차

일반적인 경우

SG-2의 출력을 점차 증가하면서 신호파의 수신기출력이 3 ㏈(전압으로 6 ㏈)변화(일반적으로 감소한다)하였을 때의 방해파의 의사공중선 입력레벨을 기억한다.

각 희망측정 주파수마다, 방해신호의 주파수편차를 동일한 값으로 설정하여 변경함과 동시에 무변조방해신호의 입력레벨을 시험방법 ⓐ에서 정한 방법으로 가하여 그 측정치를 기록한다. (예) 시험방법 ⓐ의 측정에서 중심주파수로부터의 이동주파수가 10 ㎑, 20 ㎑, 30 ㎑이며 이때의 의사공중선 입력레벨에서 의사공중선 정합손실을 감한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

SG-2의 출력을 끊고 SG-1을 무변조으로 한다.

SG-1의 출력주파수를 시험주파수(수검기기의 복조출력주파수가 1,500 ㎐되는 주파수로 하여 그 출력을 수신기 입력전압이 10 ㎶가 되도록 설정한다).

이 조건에서 수검기기의 각 단의 조정기를 조정하여 복조출력이 규정출력(정격출력의 1/2)이 되도록 설정한다.

SG-2의 출력을 접속하여 무변조으로 한다.

SG-2의 출력주파수를 시험주파수보다 4 ㎑ 높을 주파수로 설정하여 그 출력전압을 변화시켜 수검기기의 복조출력이 시험방법 ⓒ의 값보다 3 ㏈ 저감한 때의 방해파 수신기 입력전압을 구한다.

SG-2의 출력주파수를 시험주파수보다 4 ㎑ 낮은 값으로 설정하고 시험방법 ⓔ와 같이 측정한다.

상기 시험방법 ⓔ와 ⓕ로 측정이 불가능한 경우(출력저하가 3 ㏈가 되지 않을 경우)에는 방해파 입력전압을 10 ㎷로 하여 그때의 수검기기의 복조출력을 측정하여 시험방법 ⓒ의 값과의 비(억압치)를 구한다.

디엠파시스 측정방법

시험목적

수검기기의 디엠파시스 기능이 규정된 허용치이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

SG

수검기기

레벨계

저주파발진기

의사부하

시험절차

SG의 주파수를 시험주파수로 설정하고 1,000 ㎐의 정현파신호를 70％변조한다.

수검기기에 수신기 규정복조출력(정격출력의 1/2)이 얻어지도록 수검기기출력을 조정한다.

SG의 주파수편이를 1 ㎑, 수검기기의 수신기 입력전압을 10 ㎶로 하고 이때의 수검기기의 복조출력을 측정한다.

SG의 변조주파수만을 300 ㎐에서 3,000 ㎐까지 순차 변화시켰을 때의 복조출력레벨을 구한다.

시험방법 ⓒ, ⓓ에서 구한 값으로 비를 구한다.

국부발진기 주파수변동 측정방법

시험목적

국부발진기의 주파수가 단위 시간동안 변동하는 범위가 허용치 이내인지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

주파수측정장치

시험절차

일반적인 경우

수검기기에 전원을 넣은 후부터 주파수가 안정될 때까지 사이에 국부발진 주파수를 측정한다.

주파수가 안정되었을때 임의의 1시간을 선택하여 측정치의 최대치를 fmax, 최소치를 fmin, 정상적인 국부발진주파수를 fs라 하였을때 (fmax - fs)/fs[%] 및 (fs - fmin)/fs[%] 를 구한다.

단측파대를 이용하는 기기의 경우

수검기기에 전원을 넣은 후부터 주파수가 안정될 때까지 사이에 국부발진 주파수를 측정한다.

주파수가 안정 되었을 때 임의의 1시간을 선택하여 측정치의 최대치를 Fmax, 최소치를 Fmin, 정상적인 국부발진주파수를 Fs라 하였을때 (Fmax - Fs) 및 (Fs - Fmin)를 구한다.

종합주파수 특성 측정방법

시험목적

수검기기의 주파수별 송신특성이 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

의사부하

스펙트럼분석기

저주파발진기

전력계

측정기의 조건

스펙트럼 분석기를 아래와 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수 ＋ 변조주파수
소인주파수폭	10 ㎑
분해능대역폭	300 ㎐이하
비디오대역폭	자동

시험절차

J3E전파의 경우

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 25% 변조조건(송신기 출력이 정격출력의 25%로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 한다.

변조주파수를 200 ㎐에서 3,000 ㎐까지의 범위에서 적당한 간격으로 변화시켜 그때의 송신기 출력을 전력계 또는 스펙트럼분석기로 측정하여 변조주파수 대 송신기출력의 곡선을 구한다.

350 ㎐에서 2,700 ㎐까지의 송신기출력 최대치와 최소치의 비를 구한다.

변조주파수의 변화방법 예 : 200 ㎐에서 3,000 ㎐까지의 간격을 150 ㎐마다 변화시킨다. 단 2,700 ㎐도 측정한다.

H3E전파의 경우

수검기기를 1,400 ㎐의 정현파신호로 25%변조조건(스펙트럼분석기에 의해 측파대와 반송파의 진폭을 비교하여 측파대의 진폭이 반송파진폭의 25%로 되는 변조입력을 가한 조건)으로 한다.

변조주파수를 200 ㎐에서 3,000 ㎐까지의 범위에서 적당한 간격으로 변화시켜 그때의 측파대진폭을 스펙트럼분석기로 측정하여 변조주파수 대 측파대의 진폭의 곡선을 구한다.

350 ㎐에서 2,700 ㎐까지의 송신기출력 최대치와 최소치의 비를 구한다.

수신 주파수 안정도 측정방법

시험목적

o	지정주파수를 중심으로 출력이 안정적으로 얻어질 수 있는 주파수 범위가 허용치 내에 있는지 측정함을 목적으로 한다.

시험구성도

수검기기

스펙트럼 분석기 또는 주파수계

SG

측정기의 조건

수신기에 탑재된 수신주파수 채널별로 모두 측정한다.

정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용해야 한다.

시험절차

시험구성도와 같이 측정기 및 수검기기의 변조되기 전단자와 스펙트럼분석기에 수험기기를 연결한다.

SG에 신청한 중심주파수를 입력한 후, 무변조 신호를 수검기기에 인가한다.

스펙트럼분석기에 2차(또는 최종) 중간주파수를 중심주파수로 설정하여 최대값 유지(Maxhold) 조건으로 5분정도 지난후에 중심주파수로부터 주파수 안정도가 ±500 ㎐ 이내인지 확인 기록한다.

인접채널 선택도

시험목적

o	시험대상기기의 수신감도와 인접채널에 존재하는 방해신호(Unwanted Signal)를 측정하여 레벨비(㏈) 구하는 것을 목적으로 한다.

시험구성도

SG-1

신호 혼합기

오디오 분석기

SG-2

수검기기

측정기의 조건

수신기에 탑재된 수신주파수 채널별로 모두 측정한다.

정확한 측정을 위하여 가급적 전자파 차폐실을 이용해야 한다.

시험절차

시험구성도와 같이 SG를 수험기기의 수신부 입력단에 연결하고 수험기기의 수신부 출력단에 오디오 분석기와 연결한다.

SG-2는 OFF 조건에서 감도 측정법에 따라 감도를 측정한 후 SG-1의 출력레벨 기록하고, SG-1의 출력레벨을 감도레벨보다 3 ㏈ 높게 조정(이때, SINAD는 변동됨)해야 한다.

SG-2는 상하 인접채널 주파수로 설정하여 변조(톤 주파수 400 ㎐, 최대주파수편이 1.5 ㎑) 입력(방해신호)신호를 수험기기에 인가한 조건에서 SINAD 미터가 12 ㏈가 될 때까지 SG-2의 출력레벨(방해신호 레벨)을 조정한 후, SG-2의 출력레벨을 기록(㏈m)한다.

상하 인접채널(±12.5 ㎑)에서 12 ㏈ SINAD가 되는 수검기기의 감도레벨과 SG-2의 출력레벨 차이 중 더 낮은 값을 기록한다.

28. 송신전감지(LBT) 측정방법

28.1 시험 구성도

수검기기

의사부하

(감쇠기)

스펙트럼

분석기

SG

펄스

발생기

28.2 측정기의 조건

ⓐ SG의 신호는 무변조로 연속 송신한다.

ⓑ 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	적절히 설정
분해능대역폭	가능한한 최소
비디오대역폭	자동
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	연속소인

28.3 시험 절차

ⓐ SG 출력이 OFF 조건에서, 수검기기를 송신조건으로 하여 스펙트럼 분석기로 전파가 발사되는 것을 확인한다.

ⓑ SG의 주파수를 ⓐ과정에서 확인한 주파수로 설정하여 ON 하는 경우 수검기기는 SG의 송신 주파수로 전파를 발사하지 않음을 스펙트럼 분석기를 통해 확인하다.

ⓒ 위의 ⓐ~ⓑ과정을 3회 이상 반복 측정하여 수검기기가 SG의 송신주파수로 전파를 발사하지 않음을 확인한다.