[별표 4]

구급 장비기준(제24조 관련)

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양
응급처치기구	기도확보	ㅇ 기도유지장비	ㅇ airway maintenance kit		세트로 구성되고 휴대가능한 것이어야 한다.
		∙구인두기도기	∙oropharyngeal airway set	1세트
		∙비인두기도기	∙nasopharyngeal irway set	1세트
		∙후두마스크 (1급용, 2급용 구분)	∙laryngeal mask airway	1세트	∙후두경을 사용하지 않고 비침습적으로 환자의 기도를 확보 유지할 수 있어야 한다.
	기도확보 및 호흡유지	ㅇ 백밸브마스크	ㅇ bag valve mask set	2세트	ㅇ 영아용․소아용 및 성인용을 1세트로 한다. ㅇ pop-off밸브가 있는 것으로 on-off가 가능한 것이어야 한다. ㅇ 산소저장백이 부착되어 탈착이 용이해야 한다.
		ㅇ 포켓마스크	ㅇ pocket mask	요원별 1개 이상	ㅇ 휴대가 간편하고 산소라인을 연결할 수 있는 것이어야 한다. ㅇ 후천성면역결핍증․간염 및 기타 감염의 위험으로부터 처치자를 보호할 수 있는 것이어야 한다.
		ㅇ 자동식 산소소생기	ㅇ auto resuscitator set	고정용1세트 및 휴대용 1세트	ㅇ 압축산소를 동력원으로 하며, 환자의 흡입노력 또는 응급요원의 반복적 활동과 관계없이 폐 팽창의 주기적 흐름이 이루어지는 것이어야 한다. ㅇ 압력주기(pressure-cycled)방식이 아니어야 한다. ㅇ 1회 환기량, 분당 호흡횟수, 흡배기 비율은 KSP ISO 8382 및 미국심장학회(AHA)의 최신기준을 충족하여야 한다(공인기관의 시험검사 성적서 제출). ㅇ 유량조절이 가능한 흡입기능이 있어야 하며 자동 또는 수동으로 작동되는 흡인기를 포함하여야 한다. ㅇ 예비용 산소용기를 두어야 한다.
		ㅇ 충전식 흡인기	ㅇ portable suction unit	1개	ㅇ 충전식 밧데리를 이용하고 휴대가 간편하여야 한다.

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양
응급처치기구	심장박동 회 복	ㅇ 자동제세동기 ∙고급형	ㅇ automated external defibrillator ∙advanced	1대	∙심정지 리듬을 자동으로 판독하고 분석버튼과 쇽버튼은 수동으로 누르는 것이어야 한다. ∙심장리듬을 확인할 수 있는 모니터가 있어야 한다. ∙프린터가 내장되어 있어야 한다. ∙혈중산소포화도․혈압․맥박, 12리드 EKG를 추가사항으로 선택할 수 있어야 한다.
	정상혈압 및 맥박유지	ㅇ 지혈대 ㅇ 산소포화도 측정기	ㅇ tourniquet ㅇ pulse oximeter	1세트 1세트	ㅇ 소아용․성인용 및 대퇴용(大腿用 )을 1세트로 한다. ㅇ 맥박, 산소포화도 모니터 및 경보기능이 있어야 하며, 충전지는 내장형이어야 한다. ㅇ 센서는 소아형, 성인형을 동시에 구비하여야 한다.
	중추신경계 보 호	ㅇ 경추보호대	ㅇ cervical collar set	2세트	ㅇ 유아․소아․성인용(또는 혼합형)을 1세트로 한다.
		ㅇ 머리고정대	ㅇ head immobilizer	1세트	ㅇ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ㅇ 소아․성인용을 1세트로 한다.
		ㅇ 긴 척추고정판	ㅇ long spine board	1세트	ㅇ X선 투시가 가능한 재질이어야 한다. ㅇ 소아용 및 성인용을 1세트로 한다.
		ㅇ 구출고정장치	ㅇ extrication device	1세트	ㅇ 나무 또는 플라스틱 재질이어야 한다. ㅇ 본체․머리띠․허리띠 및 패드를 1세트로 한다.
		ㅇ 부목	ㅇ splint
		∙패드부목	∙ pad splint	1세트 이상	∙적당한 연성(軟性)과 경성(硬性)이 있어야 한다.
		∙ 철사 또는 알루미늄 부목	∙ wire or aluminum splint		∙ 쉽게 부식되지 않는 재질이어야 한다. ∙ 대․중․소를 1세트로 한다.
응급환자이송	환자이송	ㅇ 분리형 들것	ㅇ scoop stretcher	1세트	ㅇ 가벼운 재질로 X선 투시가 가능해야 하며 접을 수 있어야 한다.
		ㅇ 시트	ㅇ sheet	5장 이상	ㅇ 가로 1m, 세로 2m이상의 크기로 면 또는 이와 유사한 재질이어야 한다.
	체온유지	ㅇ 보온용 모포	ㅇ emergency blanket	3장 이상	ㅇ 체온유지가 가능한 재질로 위생적이어야 한다.

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양
구급의약품	세균감염 방 지	ㅇ 붕대	ㅇ bandage	1박스	ㅇ 압박용과 일반용으로 하며, 규격별로 각각 12개입 1박스를 보유하여야 한다.
		ㅇ 거즈	ㅇ gauze	1세트 이상	ㅇ 규격별 50매입 2상자를 1세트로 한다.
		ㅇ 약품상자	ㅇ emergency medical box	1상자	ㅇ 의약품을 보관하기에 적합하여야 한다.
		ㅇ 폐기물보관통	ㅇ disposable container	1개	ㅇ 속지를 교환하기 쉬운 구조이어야 한다.
		ㅇ 주사바늘 폐기용기	ㅇ sharps container	1개	ㅇ 입구는 여닫이 구조이고, 출구는 잠금장치가 되어있는 구조이어야 한다.
	대원보호용 장비	ㅇ 외과용 장갑 ㅇ 비닐장갑	ㅇ latex glove ㅇ poly glove	각 1세트	ㅇ 외과용 장갑은 50개를 1세트로 한다. ㅇ 비닐장갑은 200개를 1세트로 한다.
		ㅇ 감염방지 가운	ㅇ gown	1세트	ㅇ 일회용으로 세균방지에 효과적이어야 하며 20매 1세트로 한다(일회용 모자 포함)
		ㅇ 손세정제	ㅇ hand disinfectants	1개	ㅇ 알콜 등 소독성분이 포함되고, 손보호 성분이 들어 있어야 한다.
	구급용 기 구	ㅇ 가위	ㅇ scissors	2개 이상	ㅇ 각종 천을 자를 수 있는 구조와 강도이어야 한다.
		ㅇ 분만세트	ㅇ obstetrical set	1세트	ㅇ 탯줄 클립, 가위(2,일자형포함), 곡선형켈리(2), 외과용 장갑, 멸균소독포(대.소), 고무형흡인기, 클린싱타올, 멸균거즈(20*20,4*4), 일회용산과용패드, 태아보온시트, 베타딘, 태반적축물 백을 1세트로 멸균상태이어야 한다.
		ㅇ 겸자	ㅇ forcep	1세트	ㅇ 멸균상태를 유지할 수 있도록 소독포에 싸서 보관할 수 있어야 한다.
		ㅇ 곡반	ㅇ kidney basin	2개	ㅇ 곡반모양은 타원형의 모양으로 스탠레스재질이어야 한다.

구분	응급처치 목 적	장 비 명	영 문	보유 기준	기 본 사 양
구급의약품	의약품	ㅇ 니트로글리세린 (경구용)	ㅇ nitroglycerin	1병	ㅇ 설하투여용으로 플라스틱 용기에 보관하여야 한다. ○1병에는 50알을 보관한다.
		ㅇ 흡입용 기관지 확장제	ㅇ bronchodilator	1병	ㅇ 분무식 또는 흡입식이어야 한다.
		ㅇ 포도당 (수액공급용)	ㅇ dextrose	각 2팩	ㅇ 주사약은 5%DW(500cc, 1000cc), 50%DW(100cc)로 하여야 한다.
		ㅇ 생리식염수 (수액공급용)	ㅇ normal saline	2팩	ㅇ 500cc, 1000cc로 한다. ㅇ 반드시 비닐팩 포장을 하여야 한다.
		ㅇ 리도카인 (부정맥치료제)	ㅇ lidocaine	2vial	ㅇ 성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		ㅇ 아트로핀 (부교감신경차단용)	○atropine	2앰플	ㅇ 성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
	“1급응급 구조사만 사용가능“	ㅇ 비마약성진통제 (진통용)	ㅇ non-narcotic analgesics	〃	ㅇ 성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		ㅇ 항히스타민제 (항알러지용)	ㅇ anti-histamine(Ⅳ)	〃	ㅇ 성인기준 2회사용 가능한 약제와 3ml 주사기를 별도 포함한다.
		ㅇ 정맥주사세트	ㅇ Ⅳ set	10세트 이상	ㅇ 정맥주사용 일회용 장비로써 수액세트, 토니켓(고무밴드), 반창고, 정맥주사용 특수바늘, 소독용 알콜솜, 부직형 반창고를 포함하여야 한다. ※모든 의약품은 유효기간을 준수하여야 한다.
	소 독	ㅇ 포비돈(살균용)	ㅇ povidoneiodine	1병 이상	ㅇ 1000ml이상으로 한다.
		ㅇ 에탄올(살균용)	ㅇ ethanol	1병 이상	ㅇ 250ml이상으로 한다.
		ㅇ 생리식염수 (소독용)	ㅇ saline	3병 이상	ㅇ 1000ml이상으로 한다.
		ㅇ 과산화수소수	ㅇ hydrogen peroxide	1병 이상	ㅇ 250cc 이상으로 한다.
		ㅇ 증류수	ㅇ distilled water	2병 이상	ㅇ 1000cc로 세척하기 용이한 구조로 된 것이어야 한다.
검사기구	검 사	ㅇ 혈압계	ㅇ sphygmomanometer	1개	ㅇ 휴대용이어야 하며 아네로이드(수은혈압기계제외)또는 전자식으로 한다.
		ㅇ 손전등	ㅇ lantern	2개	ㅇ 휴대하기 간편한 것이어야 한다.
		ㅇ 체온계	ㅇ thermometer	1개	ㅇ 수은온도계 또는 디지털 온도계로 한다.
		ㅇ 검안라이트	ㅇ pen light	요원별 1개	ㅇ 휴대용이어야 한다.
		ㅇ 청진기	ㅇ stethoscope	1개	ㅇ 단일헤드 이상으로 한다.
		ㅇ 혈당측정기	ㅇ blood glucose meter	1개	ㅇ 디지털 방식이어야 한다.