[별표 4] 복사 시험방법

1. 일반적 사항

1.1 복사 측정방법은 방송통신표준에서 정한 공중선 치환법 외에도 전계강도, 자계강도 측정법 등 국제적으로 유효성이 검증된 시험절차를 적용하여 측정할 수 있다.

1.2 수검기기 중 액체 속에 넣어서 측정하는 기기는 규정된 전원전압 시험 중 발생할 수 있는 전기적 쇼트 발생을 방지하기 위하여 정격전압 시험만을 적용한다.(예, 체내이식 무선의료기기의 이식용 무선기기)

1.3 체내이식 무선의료기기 중 이식용 무선기기의 출력 및 불요발사 측정을 위한 시험 구성은 다음과 같으며, 이때 인체조직 유사 액체의 온도 조건은 22℃ ∼ 38℃ 범위에서만 측정한다.

1.3.1 시험 구성도

1.3.2  모의인체는 모의인체 외피와 인체조직 유사 액체로 구성된다.

1) 모의인체 외피의 외형(원통형)

2) 모의인체 외피 및 플라스틱 격자는 상대유전율이 5이하이고 손실 탄젠트가 0.05이하인 아크릴 용기, 플렉시유리(plexiglas) 등의 저(低)유전율과 저(低)손실의 재료로 만들어야 한다.

3) 모의인체 외피의 크기는 직경(외경) 300±5 ㎜, 높이 760±5 ㎜, 두께 6.35 ± 1.2 ㎜가 되어야 한다.

4) 인체조직 유사 액체(400 ㎒ 기준)의 비유전율(dielectric constant)은 62.5 ± 5% 이내이고 도전율(conductivity)은 0.9 ± 5% 이내(S/m)이다.

5) 인체조직 유사 액체(400 ㎒ 기준)의 조성비

성 분	비 율(무게)	비 고
증류수	52.4%
소금(NaCl)	1.4%
설탕(Sugar)	45.0%
셀룰로즈(HEC)	1.0%
방부제(Bacteriacide)	0.1%

1.3.3 수검기기 설치 절차

1) 원통형 용기내 1/2 위치에 플라스틱격자를 설치하고, 그 위에 수검기기를 위치시킨다.

2) 수검기기 공중선은 용기측면으로부터 6±0.5 cm 위치하도록 하며, 수검기기 공중선을 수평 및 수직으로 위치시킨 후 각각에 대해서 측정한다.

3) 체내이식 무선의료기기의 경우, 여기서 명시하지 않은 사항에 대하여는 유럽표준(ETSI EN 301 839-1)에서 정한 기준을 준용할 수 있다.

1.4 밀리미터파를 사용하는 무선기기의 시험방법은 다음과 같이 적용 할 수 있다.

1.4.1 시험구성도

1.4.2 수검기기 설치 절차

1) 시험기기 및 치환용 공중선은 회전대 위에 올려 지상 1.5m(밑부분) 이상에서 설치하여야 한다.

2) 측정용 공중선의 지상 높이는 서로 마주하는 시험기기 및 치환용 공중선의 지상 높이의 ±50cm 사이의 가변하여 조절한다.

3) 시험기기와 측정용 공중선의 거리는 원칙적으로 3m로 한다.

4) 측정용 공중선 및 치환용 공중선은 지향성이 있는 형태로 광대역 특성을 가지며 시험기기의 공중선과 동일 편파이어야 한다.

2. 복사전력 측정방법

2.1 시험 구성도

표준신호

발생기

치환용 공중선

수검기기

제어기

수검시험

스펙트럼 분석기 또는

전계, 자계 강도측정기

2.2. 측정기 조건

o 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	1 ㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

2.3 시험 절차

복사전력 시험은 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법과 절차를 따른다.

3. 주파수 허용편차 측정방법

3.1 시험 구성도

수검기기

주파수계

3.2 측정기의 조건

ⓐ 주파수계는 주파수 카운터 또는 스펙트럼 분석기를 이용한다.

ⓑ 측정하고자 하는 주파수의 진폭변동을 피하기 위해서는, 주파수계에 대한 적절한 입력레벨을 감안하여 감쇠기의 감쇠 값을 설정한다.

ⓒ 스펙트럼분석기를 이용하는 경우 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	반송주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1~3%
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

3.3 시험 절차

ⓐ 무변조의 경우는 주파수계로 직접 측정한다.

ⓑ 수검기기가 무변조로 설정이 안 될 경우는 10회이상 소인후 최고 레벨에서 3 ㏈ 낮은 레벨의 2개 주파수를 측정한다. 다음 식을 이용하여 측정값을 구한다.

:  측정 값 = (fmax+fmin)/2

4. 점유주파수대폭 측정방법

4.1 시험 구성도

의사신호

발생기

수검기기

스펙트럼

분석기

컴퓨터

4.2 측정기의 조건

o 스펙트럼분석기를 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	지정주파수
소인주파수폭	필요주파수대폭의 2~3.5배
분해능대역폭	필요주파수대폭의 1~3%
비디오대역폭	분해능 대역폭의 3배
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	10회 이상

4.3 시험 절차

ⓐ 위에서 규정대로 스펙트럼 분석기를 설정한다.

ⓑ 10회 이상 소인을 반복한 후, 출력이 최대인 주파수를 구한다.

ⓒ 이 값을 중심으로 20 ㏈ 낮은 상한 주파수와 하한 주파수를 구한다. 이때 전력 최대점으로부터 20 ㏈ 낮은 점이 복수로 측정되는 경우는 가장 바깥쪽의 값을 이용한다.

ⓓ 위에서 구한 “상한 주파수”와 “하한 주파수”의 차를 기록한다.

5. 불요 발사

5.1 시험 구성도

표준신호

발생기

수검기기 제어기

수검기기

스펙트럼분석기

컴퓨터

치환용 공중선

5.2 측정기의 조건

ⓐ 불요발사 주파수를 탐색할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

소인주파수 범위	30 ㎒ ~ 3 ㎓ 범위
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	단일 소인

ⓑ 불요발사 세기를 측정할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	측정하고자 하는 주파수
소인주파수폭	0 ㎐
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	sample
소인횟수	단일 소인

5.3 시험 절차

1) 불요발사 주파수 탐색

ⓐ 측정용 공중선을 수직편파로 설정하여 수검기기와 측정 공중선을 같은 높이로 마주 보도록 설치한다.

ⓑ 스펙트럼 분석기를 위의 5.2 ⓐ에서 규정한 바와 같이 설정하고, 불요 발사 주파수를 검색한다. 이때 스위프 주파수 범위를 100 ㎒, 10 ㎒, 1 ㎒로 줄여가며 불요발사 주파수를 찾는다.

2) 불요발사 세기 측정

ⓐ 스펙트럼 분석기를 위의 5.2의 ⓑ와 같이 설정한다.

ⓑ 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법과 절차에 따라 불요발사 세기를 측정한다.

6. 부차적 전파 발사

6.1 시험 구성도

수검기기

스펙트럼

분석기

컴퓨터

표준신호

발생기

치환용 공중선

6.2 측정기의 조건

ⓐ 부차적 전파발사 주파수를 탐색할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

소인주파수 범위	30 ㎒ ~ 3 ㎓ 범위
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	첨두검출(Peak Detect) 모드
표시모드	최대값유지(Max.Hold) 모드
소인횟수	단일 소인

ⓑ 부차적 전파발사 세기를 측정할 때, 스펙트럼분석기는 다음과 같이 설정한다.

중심주파수	부차적전파발사 주파수
소인주파수폭	0 ㎐
분해능대역폭	1㎓ 미만 주파수 : 100 ㎑ 1㎓ 이상 주파수 : 1㎒
비디오대역폭	분해능 대역폭과 동일/유사
검출모드	sample
소인횟수	단일 소인

6.3 시험 절차

1) 부차적 전파발사의 주파수 탐색

ⓐ 측정공중선을 수직편파로 설치한다. 수검기기와 측정용 공중선의 높이를 같게 하고 방향을 마주보게 한다.

ⓑ 스펙트럼 분석기를 위의 6.2 ⓐ와 같이 설정하고, 송신신호를 수신하여 부차적 전파발사 주파수를 측정한다.

2) 부차적 전파발사 강도 측정

ⓐ 스펙트럼 분석기를 6.2의 ⓑ와 같이 설정한다.

ⓑ 방송통신표준(KCS.KO-06.0159)에서 정한 방법과 절차에 따라 부차적 전파발사 세기를 측정한다.