[별표 5]

동물 이용 연구시설의 설치․운영기준(제6조 제4항 관련)

1. 설치기준

준 수 사 항		안전관리등급
		1	2	3	4
실험실 위치 및 접근	별표 3 제1호 중 실험실 위치 및 접근 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	동물실험구역: 일반실험구역과 구분(분리)	권장	필수	필수	필수
	동물 반입을 위한 별도의 공간 마련	-	권장	필수	필수
	동물사육실과 동물실험 공간(외과, 해부 실험 수행 등)의 분리	-	권장	필수	필수
	동물 시설 내 사료 및 깔짚 등의 저장 공간 설치	-	권장	필수	필수
	케이지와 동물 사육 관련 기자재 등의 전용 세척 및 소독 공간 설치	-	권장	필수	필수
	폐기 전의 동물 사체 보관 장소 및 처리설비는 시설 내 별도의 밀폐구역에 설치	-	권장	필수	필수
	배수구를 설치할 경우, 오염물질의 역류방지 장치 설치	-	권장	필수	필수
실험 구역	별표 3 제1호 중 실험구역 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	동물사육실에 이중 방열의 관찰창 설치	-	-	권장	필수
공기 조절	별표 3 제1호 중 공기조절 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	급기 덕트에 헤파 필터 설치	-	-	필수	필수
	동물실에 대한 별도의 급․배기 덕트 설치	-	-	필수	필수
실험자 안전 보호	별표 3 제1호 중 실험자 안전보호 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	보호 장갑, 안면 보호대 등 보호 장구 마련	-	-	필수	필수
실험 장비	별표 3 제1호 중 실험장비 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	케이지는 동물의 움직임 등에 의해 뚜껑이 쉽게 열리지 않고 청소가 용이하며 소독 및 멸균 가능한 재질로 설계	-	필수	필수	필수
	케이지 등을 교체할 수 있는 작업대 마련	-	필수	필수	필수
폐기물 처리	별표 3 제1호 중 폐기물 처리 기준에 따름
기타 설비	별표 3 제1호 중 기타 설비 기준에 따름

준 수 사 항		생물안전관리등급
		1	2	3	4
실험구역출입	별표 3 제2호 중 실험구역 출입 기준에 따름
실험 구역내 활동	별표 3 제2호 중 실험구역 내 활동 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	실험동물 반입 시, 개별 밀폐 용기에 담아 반입	권장	필수	필수	필수
	실험동물 운반 시, 견고한 밀폐 용기에 담아 이동	-	권장	필수	필수
	유전자변형동물이 식별 가능토록 표시: 태어난 지 72시간 내에 표시	필수	필수	필수	필수
	일회용 또는 일체형 주사기 사용(사용 후 전용 분리 용기에 넣어 멸균 후 폐기)	권장	필수	필수	필수
	배양물, 조직, 체액 등 오염 폐기물 또는 잠재적 감염성 물질: 뚜껑이 있는 밀폐 용기에 보관	-	필수	필수	필수
생물 안전 확보	별표 3 제2호 중 생물안전확보 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	실험동물의 사용 및 방출에 대한 사항 기록 관리 및 유지	권장	필수	필수	필수
폐기물 처리	별표 3 제2호 중 폐기물 처리 기준에 따르는 외에 다음의 기준에 따름
	깔짚은 밀봉 가능한 용기 등에 넣어 생물학적 활성을 제거한 후 폐기	권장	필수	필수	필수

2. 운영기준