【별표 제6호】

특별관리병원체 운송을 위한 포장 및 표기방법

1. 병원체 운송을 위한 포장

가. 포장 용기 기준

특별관리병원체 포장용기는 국제연합(UN) 및 국제 항공운송기구 ICAO, IATA에 정해진 다음의 PI 602에 따른다.

① 95KPa internal pressure leak test

② 9meter drop

③ Penetration test 7Kg bar

④ Minimum 100mm(4inch) dimension label

나. 포장 방법

1) 특별관리병원체는 다음 3단계 포장으로 이루어져야 이동 가능하다.

① 1차 포장용기: 병원성 미생물을 포함하는 용기로 방수 및 누수를 차단할 수 있는 용기이며 용기       파손시 모든 내용물을 흡수할 수 있는 재질의 물질로 충분히 싸서 포장한다.

② 2차 포장용기: 내구성이 뛰어나고 방수 및 누수를 차단할 수 있는 용기이며 충격을 흡수하는 소재를 포함해야한다. 병원체에 대한 정보 및 운송조건 및 수신자에 대한 정보는 2차 포장용기의 외부에 부착하여 외곽 포장 용기에 넣는다.

③ 외곽 포장용기: 운송 도중 외부의 물리적 충격을 방어할 수 있는 용기여야 한다.

2) 냉장 및 냉동이 필요한 포장 시 냉매에 대한 주의사항

① 얼음: 녹은 얼음이 새지 않는 포장이어야 한다.

② 드라이아이스: 이차포장용기와 외곽포장용기 사이에 넣으며 이때 이차포장용기는 확실하게 밀폐      하고 외곽포장용기는 가스배출이 잘 될 수 있는 전용용기를 사용한다.

③ 액체질소: 액체질소를 포함하는 일차 용기는 극저온에서 견딜 수 있는 재질로 한다.

2. 포장 라벨 및 표기 기준

가. 포장규칙은 PI 602에 따르며 UN class 6.2서식이 갖추어져야 운송이 가능하다.

나. UN에서 인가된 포장제조의 목록은 국가기관이나 운송업자에 의해서 작성되어야한다.

다. 운송시 포장용기 표기사항

1) 특별관리병원체의 운송시 포장용기의 표면에 다음을 표기한다.

위해성 물체의 표식
	위해성 전염성 물질에 대한 위해성 표식 (UN class 6.2) 이름: 전염성 물체 (infectious substance) 최소용적: 100×100mm 소형포장: 50×50mm (흑색/백색표식)
	비전염성 유전자 조작 미생물과 드라이아이스를 위한 위해성 표식 이름: 기타 (Miscellaneous) 최소용적: 100×100mm 소형포장: 50×50mm (흑색/백색표식)
	액체질소를 위한 위해성 표식 이름: 비인화성 기체 최소용적: 100×100mm 소형포장: 50×50mm (녹색/백색표식)
	극저온용액 취급 표시 라벨 이름: 극저온용 용액 최소용적: 74×105mm 포장당 라벨 수: 1 색깔: 녹색과 흰색
	방향표식 이름: 포장용기의 방향표시 최소용적: 74×105mm (흑색/적색 또는 백색 표식) 소형포장: 최소용적포장의 1/2
	항공화물 표시 라벨 항공수송 중 여객기가 아닌 화물로 수송하는 경우 부착하여야한다.

① 위해성 물체의 표식

② 다음의 정보를 포함하는 표식

ㆍ수신자 이름, 주소 및 전화번호

ㆍ발신자 이름, 주소 및 전화번호

ㆍ사람 및 동물에 감염을 일으킬 수 있는 물질의 경우 전염성 물질의 학명

ㆍUN지정번호 (사람유해성 UN2814, 동물유해성 UN2900)

ㆍ보관온도 (필요한 경우)