[별지 제10호 서식]

내부정도관리표

<잔류성유기오염물질 시료채취 분야>

구 분	세부 항목	배점 계수	점검결과					점검기준						비고
			우수	양호	보통	불량	계	우수 (100~ 90)	양호 (89~ 80)		보통 (79~ 60)	점검 요망 (0)
Stack Sampler	자체 누설시험	5						2분 이상	1분 이상		30초 이상	30초 미만		380 mmHg (0.5 L/min) 유지능력
	펌프 압력	5						5초 미만	10초 미만		30초 미만	30초 이상		380 mmHg (0.5 L/min) 도달시간
시료채취라인 누설시험	압력 유지	10						5초 1방울	1초 1방울		1초 5방울	1초 10방울 이상		임핀저 증류수 발생 물방울
	기체 메타	10						20초 이상	10초 이상		5초 이상	계속 이동		기체메타 지침 정시시간
Flue Gas Analyzer	영점 조정	10						3회	2회		1회	0회		영점 조정 3회 후 영점지시횟수
등속흡인	등속 흡인계수	10						98~102	96~104		95~105	95~105 벗어남
	5분 평균값 초과	5						0회	1회		2회	3회 이상		95% 미만 또는 105% 넘는값
	누적 계수	5						0회	1회		2회	3회 이상		95% 미만 또는 105% 넘는값
수분량	수분량 변화	10						10% 이내	20% 이내		50% 이내	51% 이상		사전조사값과 실제 측정결과
시료 냉각유지	XAD 흡착관 표면온도	10						20도 유지	25도 유지		30도 유지	30도 이상		흡착관 표면온도 측정
채취공 기밀 유지	채취공 공기이동	10						상부로 직상승	약간의 흔들림		구부러짐	빨려 들어감		담배 또는 향 연기의 파동
채취관 수평유지	수평자	10						정중앙	경계선 내부		경계선	경계선 이탈		수평자 눈금 위치로 판단
결 과		100	목표	--	결과	--		우수		정도관리담당자			성 명(서명) 연.월.일.
* 참고사항 1. 각 기관이 유지할 수 있는 내부 정도관리 목표 값(예 : 90, 85, 80 등)을 설정하여 운영 2. 동 양식은 각 인정기관 실정에 맞게 적용할 수 있음

<잔류성유기오염물질 시료분석 분야>

구 분	세부항목	배점 계수	점검결과					점검기준				비 고
			우수	양호	보통	불량	계	우수(100~90)	양호(89~80)	보통(79~60)	불량(0)
HRGC/ HRMS	Resolution	10						±10%	±20%	±30%	10000이내	설정 목표 값을 벗어나는 범위
	Tunning 결과	20						6% 이상	5%	3%	3% 미만	1,000과 10,000의 피크 높이 상대 비율 (이론값 : 10%)
	Filament Current	10						±5%	±10%	±20%	5A 초과	최적 전류(A) 값을 벗어나는 범위
	SN 비	10						30:1	20:1	10:1	3:1 이하	2,3,7,8-TCDD(CS1)
Congener 별 회수율	평균	5						105~ 95%	110~ 80%	120~ 50%	120~ 50% 초과
	범위	5						105~ 85%	110~ 70%	120~ 50%	120~ 50% 초과
PFK	질량검정	5						1ppm	3ppm	5ppm	5ppm 초과	4 function의 평균 값
검량선	RRF 표준편차	10						5%	10%	20%	20% 초과	20% 이내
정성분석	자연동위원소 존재비	15						5%	10%	15%	15% 초과	M과 M+2의 존재비
37Cl-2,3,7,8 -TCDD	회수율	10						90~ 100%	80~ 110%	50~ 120%	50~ 120 초과	회수율 (50~120% 이내)
결 과		100	목표	--	결과	--		우수	정도관리담당자		성 명(서명) 연.월.일.
* 참고사항 1. 각 기관이 유지할 수 있는 내부 정도관리 목표 값(예 : 90, 85, 80 등)을 설정하여 운영 2. 동 양식은 각 인정기관 실정에 맞게 적용할 수 있음