[별지 제15호 서식]

잔류성유기오염물질 분석능력 평가표

대상기관 :

평 가 내 용	평점	기준
� 실험 전 준비사항에 대한 평가		10
1. 시약(용매, 실리카겔, 알루미나 등) 및 기구(농축기, 추출장치, 유리기구 등)의 적정성 여부		5
2. 정제용 및 시린지첨가용 등 표준물질사용의 적정성 여부		5
� 전처리과정에 대한 평가		10
1. 추출과정(추출용매, 추출시간, cycle/hr 등)의 적정성여부		3
2. 농축과정의 적정성여부		3
3. 정제과정의 적정성여부		4
� 기기분석과정에 대한 평가		15
1. GC조건(컬럼, 온도, 주입방법 등) 및 MS조건(검출방법, 이온화방식, 온도 등)의 적정성여부		5
2. 분해능은 10,000(10% 계곡기준) 이상이며, 질량검정결과 PFK의 이론치와 실측치 차가 5ppm이하인지 여부		5
3. 2개의 선택이온간 동위체피크의 면적비가 15%이내이며, 검량선은 RRF값의 상대표준편차가 20%이내인지 여부		5
� 결과처리과정에 대한 평가		10
1. Sample 및 Blank의 크로마토그램 적정성여부 (Native 및 Labelled compounds, Lock-mass 등)		5
2. 회수율이 공정시험방법의 허용범위 이내인지 여부 및 정량계산의 적정성여부		5
� 분석에 대한 이론적 지식(숙련도)		15
1. 전처리과정에 대한 이해도 및 숙련도		5
2. 기기분석과정에 대한 이해도 및 숙련도		5
3. 결과처리에 대한 이해도 및 문제해결능력		5
� 평가용시료의 분석결과		40
- 참값에 대한 오차율(농도별 최대오차율) 1농도( %), 2농도( %), 3농도( %)		40
� 종합의견 � 종합평가(적합, 부적합) 평가결과 /100

년     월     일

평가위원	소 속	이 름	서 명