【별지 제15호서식】

현지 확인 평가표

기관명 :

1. 검사인력

□ 검사인력 기준의 적정성
평 가 내 용	평 가 결 과
○ 교육법의 규정에 의한 대학에서 해당분야(환경, 화학 해양환경 및 유사학과)졸업한 자 또는 이와 동등 이상의 자격자 ○ 해양환경기사, 수질환경산업기사, 폐기물처리산업기사 이상 자격증 소지자 화공기사, 화학분석기사, 생물분류기사, 생물공학기사 또는 해양환경 관련 동급이상 자격증 소지자	예) ○○대학 화학과 졸업증명서, 예) 환경기사 2급 자격증
○ 검사인력수 : 자격기준에 적합한 3인 이상(생태독성시험을 신청한 경우 생태독성시험 담당자 1인 이상 지정) ○ 책임자 : 기사자격 이상 소지자로서 관련분야 검사업무에 1년 이상 경력이 있거나 검사업무 경력이 2년 이상인 자	예) 입사서류 등 예) 책임자 경력증서 등

2. 시설기준

□ 분석 시설의 적정성
평 가 내 용	평 가 결 과
○ 검사실 면적은 120㎡이상으로 해양환경공정시험기준(해양폐기물편)에서 정한 검사항목 및 검사방법에 따라 검사를 실시할 수 있는 시설. 이 경우 생태독성시험은 별도의 전용실험실을 갖추어야 한다.	예) 실평수(건물대장 및 임대 등) 및 분석설비 상태 확인

3. 장비기준

□ 검사장비 보유현황 및 사양의 적정성
평 가 내 용	평 가 결 과
○ 장비내역(1대 이상)	(보유, 정상가동 및 점검․유지 상태)
- 시료 냉장 보관고(4℃ 이하, 용량합계 1,000ℓ 이상)	제품명 및 용량 등 기재
- 순수증류수 제조장치(18㏁/㎝ 이상)	“
- 데시케이터(항습유지)	“
- 냉동고(-20℃ 이하 냉동)	“
- 건조기(100℃ 이상)	“
- 회화로(450℃ 이상)	“
- 화학분석용 후드(2대 이상)	“
- 회전식 증발농축기	“
- 동결건조기(-60℃ 이하)	“
- 자석교반기(회전교반 가능)	“
- 전자저울(0.1㎎ 이하 무게측량)	“
- 질소농축장치
- 수평형 진탕기
- 수직형 또는 회전형 진탕기
- 시안증류장치 세트
- 페놀증류수 세트
- 용매추출장치(속슬렛) 또는 자동용매추출기
- 가열판 또는 초단파시료분해기
- 분광광도계
- 원자흡광광도계(AAS) 또는 유도결합플라즈마발광광도계(ICP) 또는 유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS)
- 수은 환원기화장치 또는 수은분석기
- 기체크로마토그래프(GC)
- 기체크로마토질량분석기 (GC-MASS또는 GC-MDS)
- 마이크로톡스, N-tox, Luminstox 등 이와 동등이상의 해양성 박테리아 발광도 측정장비
- 고속원심분리기
- 저서성 단각류 배양기(내부 램프, 폭기장치 및 내부용량 700 L 이상)
- 저서성 단각류 해수 여과장치, 저장용기(60 L이상) 또는 해수 공급계약서
- 수질측정기(암모니아, 온도, 염분, pH, 용존산소)
- 표준채(300, 500 ㎛)
- 현미경 또는 마이크로스코프 확대장치 또는 일반 확대경(3배율 이상)

※ 현지확인 평가결과 보완이 필요한 사항이 있을 경우 보완을 이행한 후 적합여부 결정(단, 보완에 소요되는 기간은 처리기간으로 포함하지 않음)