[별지 제16호 서식]

잔류성유기오염물질 측정기관 운영관리 평가표

대상기관 :

□ 보유현황

○ 기술인력 보유 현황

구분		성명	직급	최종학력	경력	적정여부
시료채취	책임자
	담당자
분석	책임자
	담당자
정도관리	책임자
	담당자

○ 장비보유 현황

가. 채취장비

◇ 장비 보유현황 및 사양의 적정성
평 가 요 소	보유 기준	보유수량	적정 여부
굴뚝시료채취기(등속흡인용)	2
배출기체분석기 (CO 및 O2 측정가능)	2
잔류성유기오염물질 시료채취 장치	2set
피토우관	2set
하이볼륨에어샘플러	3

나. 분석장비

◇ 장비 보유현황 및 사양의 적정성
평 가 요 소	보유기준	보유수량	적정여부
고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계(분해능 6만 이상으로 다이옥신정량용 프로그램을 갖춘 것)	1
기체크로마토그래프(GC/ECD)	1
기체크로마토그래프/질량분석계(GC/MSD) 또는 이와 동등 성능을 갖는 기체크로마토그래프/질량분석계	1
초음파추출장치	1set
속슬레 추출장치 4세트	4set
정제용컬럼 10개	10
구데르나다니쉬(K.D.) 농축기 4대 또는 회전증발농축기 1세트	4(1)
시료냉장보관실(4℃ 이하) 1대	1

○ 시설보유 현황

◇ 시설 면적 및 시설의 구획·배치의 적정성
평 가 요 소	적정여부
장비보관실 20제곱미터 이상
항온․항습시설을 갖춘 고분해능 기체크로마토그래프/질량분석계실 40제곱미터 이상
후드시설을 갖춘 전처리실 40제곱미터 이상
기기실
사무실
기 타

□ 운영관리 평가표

평 가 내 용	평점	기준
�○ 기술 인력에 대한 사항		20
1. 별표 1에 따른 기술인력 보유기준 적정성		5
2. 업무량 대비 기술인력 보유의 적정성		5
3. 자체 숙련도 시험 계획(실적 기록)		5
4. 기술인력 측정분석 능력 향상을 위한 교육계획(실적)의 적절성		2
5. 인력 및 장비 변경시 시험방법 운영 능력 확인의 적절성		3
�○ 보유 시설에 대한 사항		15
1. 별표 1에 따른 시설 보유(유지) 기준의 적정성		5
2. 직원의 안전 및 건강보호 조치의 적절성		5
3. 시험결과에 영향을 미치는 환경요인 관리 방안의 적절성		5
�○ 측정분석 장비에 대한 사항		15
1. �별표 1에 따른 측정분석 장비 보유기준의 적절성		5
2. 업무량 대비 측정분석 장비 보유의 적절성		3
3. 측정분석 장비의 교정 계획(실적) 및 관리의 적절성		5
4. 전처리 장비(시설) 및 초자 보유의 적절성		2
○ 시료채취 및 보관에 관한 사항		10
� 1. 시료채취 장비의 보유 및 관리의 적절성		5
2. 시료 채취 방법 및 보관 장소 등 관리의 적절성		5
○ 표준물질 및 시약(초자) 관리에 관한 사항		20
� 1. 표준물질 및 시약(초자) 보유 및 보관 방법의 적절성		10
2. 조제한 표준물질 및 시약 관리 방법의 적절성		10
�○ 자료의 보관 및 관리에 관한 사항		20
1. 고시 제12조 3항에 따른 측정분석 자료 보관 방법의 적절성		5
2. 성적서 발급 등 측정업무 수행과정(방법)의 정확성		5
3. 품질문서 보유 및 제·개정 적절성		5
4. 검출한계, 정확도 등 정도관리 계획(실적)의 적절성		5
□ 종합의견 □ 종합평가(적합, 부적합)

년    월    일

평가위원	소 속	이 름	서 명