【별표 7】고효율시험기관의 시험설비 및 전문인력 기준(제12조제2항 관련)

1. 시험설비

(1) 조도 자동조절 조명기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
절연저항계	o 500㏁이상 측정이 가능한 기기	±1.0%	1
전력측정 장치	o 전압(V),전류(A),전력(W)측정기기 o 위 항목들을 동시 측정이 가능한 기기	±5.0% (최소눈금 0.1)	1
내전압 시험기	o 5,000V이상 측정이 가능한 기기	-	1
온도 측정장치	o 챔버 실온, 상온 측정계기	±2.0℃	2
개폐시험기	o 100,000회 이상 연속적으로 작동이 가능한 설비	-	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲, 5000V	-	1
내구성 시험기	o 연속적으로 측정 가능한 기기 o 최대 측정범위는 진폭기준 0.1mm이상인 기기	±1.5%	1
자동감지 측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
난연성 시험기	o 불꽃 조정이 가능한 설비	-	1
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로미터	±3.0% (최소눈금 0.1mm)	2

(2) 열회수형 환기장치

시험설비		사 양	정밀도	보유대수(대)
풍량 측정 장비 (Fan Tester)	회전수	o (0 ∼ 6000) r/min	±0.1 r/min	1
	차압계	o (0 ∼ 1 000) Pa	±1 Pa	1
	정압계	o (0 ∼ 1 000) Pa	±1 Pa	1
	풍량	o (0 ∼ 100 ) ㎥/min	±1 ㎥/min	1
공기 엔탈피식열량 측정기	냉방능력	o (0 ∼ 50) kW	-	1
	난방능력	o (0 ∼ 50) kW	-	1
	온습도	o (-20 ∼ 80) ℃	±0.1 ℃	8
	기록장치	o 온ㆍ습도 및 열량 기록장치	-	1
	전력분석기	o 전압(V), 전류(A), 전력(W)측정 및 기록장치	±0.5 %	1
CO2가스 발생장치	CO2측정 센서	o (0 ∼ 5000) ppm	±50 ppm	3
	CO2발생기	o (0 ∼ 50000) ppm	±500 ppm	1

(3) 산업ㆍ건물용 가스 보일러

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
급수량 측정장치	o 유량계 또는 무게(저울)측정식	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
가스량 측정장치	o 연료(가스)량 측정용	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 증기압력 측정용 o 지침의 최고지시값 : 보일러 최고사용압력의 150%	±1.5%	1
온도 측정장치	o 배기가스, 급수, 표면온도, 상온, 건도계출구 증기 측정계기	±2.0℃	5
증기건도 측정장치	o 교축식 o 건도측정장치 출구 증기온도 측정용	±1.5%
배기가스 분석기	o O2, CO, CO2 측정기	±1.5%	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
수질측정계	o 응축수 수질 측정용 (pH)	±1.5%	1

(4) 펌프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
토출량 측정장치	o 위어(직각삼각위어) 또는 전자식유량계	±1.0%	1
동력 측정장치	o 전압(V),전류(A),전력(kW)측정기기 o 동시 측정이 가능한 기기	±1.5% (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 흡입압력(진공계) 및 토출압력 측정용 o 지침의 지시도가 최대압력이상인 눈금판을 가진 기기 또는 이와 동등한 압력측정 센서	±1.5%	2
온도 측정장치	o 수온, 상온 측정계기	±2.0℃	2
베어링온도 측정장치	o 온도기록계 또는 권선저항측정기 o 연속적으로 측정이 가능한 기기	온도기록계 : ±2.0℃ 권선저항측정기 : ±0.01Ω	1
수압시험기	o 측정범위는 체절압력의 1.5배이상인 기기	-	1
진동측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기 o 최대 측정범위는 진폭기준 0.1mm이상인 기기	±1.5%	1
소음측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
회전수 측정기	o 접촉식 또는 비접촉식 기기 o 연속적으로 측정이 가능한 기기	±1.5%	1

(5) 원심식ㆍ스크류 냉동기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
유량계	o 냉수 및 냉각수 유량 측정용	±2.0%	2
온도 측정장치	o 냉수 및 냉각수 온도 측정용	±0.1℃	2
전력 측정장치	o 입력 전력 측정용	±0.5%	1
내압성 시험장치	o 내압성 및 기밀성 시험용	최대 5MPa	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	±5.0%	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0%	1

(6) 무정전 전원장치

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	o 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 전력(W) 측정기기 o 각 측정항목을 동시측정이 가능한 기기	±0.2%	1
부하장치	o 규격에 규정된 UPS 시험용 부하인가 장치	-	1
누설전류계	o UPS의 누설전류 측정	±4.0%	1
전자파장비	o KS C IEC 62040-2 측정가능 할 것	-	1
소음측정장비	o KS C ISO 7779에 의해 측정가능 할 것	-	1
그 외 항목별 적용규격에 따라 시험 및 검사할 수 있는 장비	o KS C 4310 o KS C IEC 62040-1-1 사용자 접근 지역용 UPS 의 안전 요구 사항 o KS C IEC 62040-1-2 접근 제한 지역용 UPS의 안전 요구 사항 o KS C IEC 62040-2 전자기 적합성(EMC) 요구 사항- KSC IEC 62040-3 성능 및 시험 방법 o IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-3-2, IEC 61000-2-2, IEC 61000-4-11 (각각이 개별 규격임) o CISPR 16-1, CISPR 22 o KS C IEC 60950 정보 기기의 안전성 o KS A ISO 3744 o KS A ISO 11201 o KS A ISO 6926 o KS A ISO 9296 o KS A ISO 3741 o JIS Z 8739 o KS A ISO 3745 o JIS Z 8739-1 o IEC 60364-4 외 다수	-	1

(7) 메탈할라이드 램프용 안정기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 외측 마이크로미터	0.001mm	1
	o 버니어 캘리퍼스	300mm	1
동력측정장치	o 전류계	2.5A/5A/20A	1
	o 전압계	AC 150/300V	1
	o 전력계	AC 60/120/240V	1
절연저항계	o 절연 저항계	500V/1,000㏁	1
내전압시험기	o 내전압 시험기	5kV	1
온도측정설비	o 디지털 온도계	-	1
자동전압조정기	o 자동전압 조정장치	3kVA±0.5%	1
파형측정기	o 오실로스코프	-	1
항온항습기	o 항온 항습조	(100×30×30)cm	1
저항측정기	o 더블 브릿지	0.0008/110Ω	1
자기영향 시험장치	o 전류변동 시험장치	50V～1,000V	1
소음측정기	o 소음 측정기	-	1

(8) 나트륨 램프용 안정기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 외측 마이크로미터	0.001mm	1
	o 버니어 캘리퍼스	300mm	1
동력측정장치	o 전류계	2.5A/5A/20A	1
	o 전압계	AC 150/300V	1
	o 전력계	AC 60/120/240V	1
절연저항계	o 절연 저항계	500V/1,000㏁	1
내전압시험기	o 내전압 시험기	5kV	1
온도측정설비	o 디지털 온도계	-	1
자동전압조정기	o 자동전압 조정장치	3kVA±0.5%	1
파형측정기	o 오실로스코프	-	1
항온항습기	o 항온 항습조	(100×30×30)cm	1
저항측정기	o 더블 브릿지	0.0008/110Ω	1
자기영향 시험장치	o 전류변동 시험장치	50V～1,000V	1
소음측정기	o 소음 측정기	-	1

(9) 인버터

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	o 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 전력(W) 측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	±0.2%	1
다이나모미터	o 인버터에 사용되는 모터의 정격 부하 인가 o 임의의 부하조건으로 운전 가능한 기기	토크센서 ±0.2%	1
온도 측정장치	o 소자 및 상온 측정용	±1.0℃	2
진동발생장치	o 규정된 진동폭 및 주파수 조절가능 한 장치	-	1
써지발생장치	o 규정된 충격전압을 인가할 수 있는 장치	-	1
AC내전압시험기	o 규정된 내전압을 인가할 수 있는 기기	±2.0%	1
절연저항측정기	o DC 500V로 절연저항을 측정할 수 있는 기기	±1.5%	1
항온항습기	o 규정된 온도로 최소 30분이상 유지가능 장치	-	1
주파수변환장치	o 규정된 주파수로 조절이 가능한 기기	-	1

(10) 난방용 자동온도 조절기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
나사게이지	o 연결나사 치수 측정용	-	1
항온항습 장치	o 내한성, 내한성, 내습성 시험용	온도 ±0.5% 습도 ±2.0%	1
유량계	o 밸브 용량계수 측정용	±2.0%	1
내압성 시험장치	o 내압성 시험용	최대 5MPa	1
누설 측정장치	o 밸브콘 누설 측정용	0.02MPa	1
내충격 시험장치	o 내충격 시험용	-	1
내구성 시험장치	o 내구성 시험용	-	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	±5.0%	1
온도 측정장치	o 온도설정기 정밀도 시험외	±0.1℃	1
초시계	o 밸브콘 누설시험 외	0.1sec	1
전력 측정장치	o 소비전력 측정용	±2.0%	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0%	1

(11) LED 교통신호등

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
항온항습기	o 온도상승시험용 외	-30℃～70℃	1
휘도계	o 광도계 o 조도계	-	1
전력 측정장치	o 전압(V),전류(A),전력(W)측정기기 o 고조파함유율 측정이 가능한 기기 o 동시 측정이 가능한 기기	±5.0% (최소눈금 0.1)	1
전압 조절장치	o 광도분포 시험용 o 허용전압 조절이 가능한 기기 (110V 정격 : 88V ~ 121V, 220V정격 : 176V ~ 242V)	±5.0% (최소눈금 0.1V)	1
온도 측정장치	o 챔버 실온, 상온 측정계기	±2.0℃	2
살수시험기	o 살수량을 10~20mm/min으로 조절할수 있는 기기 o 설치높이가 0.2m이상인 기기	-	1
진동측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기 o 최대 측정범위는 진폭기준 0.1mm이상인 기기	±1.5%	1
소음측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
점멸시험기	o 0.5초 간격으로 점멸이 가능한 기기	-	1
절연저항기	o AC 500V이상인 기기	-	1
내전압시험기	o 60Hz/1,000V를 인가할수 있는 기기	-	1
분광방사계	o 색도시험용	-	1
치수측정기	o 버니어캘리퍼스 등	±3.0% (최소눈금 0.1)	1

(12) 복합기능형 수배전시스템

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수검사설비	o 치수측정설비	±1.0%	1
온도상승 시험설비	o 전류발생시험설비 o 온도기록계	±5.0%	1
절연성능 시험설비	o AC 내전압시험설비 o 고압 및 저압 뇌임펄스 내전압시험설비	±5.0%	1
단락강도 시험설비	o 단락강도시험설비 (최대 100 kA/2s)	±5.0%	1
보호등급검증	o IP 코드에 의한 보호등급설비	±5.0%	1
저항측정 시험설비	o 저항측정기(Micro Ohm meter)	±5.0%	1
절연저항 측정설비	o 절연저항계(500V/1,000V/MΩ)	±5.0%	1
EMC 시험설비	o 내성(EMS), 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1

(13) 직화 흡수식 냉온수기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
유량계	o 냉․온수 및 냉각수 유량 측정용	±2.0%	3
가스미터 (가스유량계)	o 가스유량 측정용	±1.0%	1
온도 측정장치	o 냉․온수 및 냉각수 온도 측정용	±0.1℃	3
온도 측정장치	o 배기가스, 표면온도 및 상온 측정용	±2.0℃	3
배기가스 분석기	o CO, CO2, O2 측정용	±1.5%	1
압력 측정장치	o 공급되는 가스압력 측정용	±1.5%	1
초시계	o 가스유량 측정용	0.1sec	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	±5.0%	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0%	1

(14) 단상 유도전동기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	o 전압(V), 전류(A), 주파수(Hz), 전력(kW) 측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	±0.2%	1
다이나모미터	o 모터에 부하를 인가할수 있는 장치 o 임의의 부하조건으로 운전 가능한 기기	토크센서 ±0.2%	1
온도 측정장치	o 절연된 권선에 근접된 부분 및 주위온도 측정	±1℃	1
AC내전압 시험기	o 규정된 내전압을 인가할 수 있는 장치	±2.0%	1
절연저항측정기	o DC 500V로 절연저항을 측정할 수 있는 장치	±1.5%	1
소음계	o 전동기 소음 측정	class 2	1
저항계	o 권선의 저항 측정	±0.05%	1

(15) 환풍기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
풍량 측정장치	o 노즐법, 피토관법 또는 오리피스법에 의한 풍량 측정장치	±1.0%	1
동력 측정장치	o 전압(V),전류(A),전력(W)측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	±5.0% (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 정압 측정용 o 지침의 지시도가 최고눈금 이상의 눈금판을 가진 기기 또는 이와 동등한 압력측정 센서	±1.5%	1
온도 측정장치	o 토출온도, 상온 측정기기	±2.0℃	2
소음측정기	o 연속적으로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
포집효율 측정장치	o 가스농도측정기 o 추적가스 발생기	-	1
기름흡착율 시험장치	o 가열 팬 o 기름 공급장치 o 물 공급장치 o 질량측정 장치	250±5℃ 1.6㎖/분(45회/분) 2.3㎖/분(80회/분) 최소단위 : 0.1g	1

(16) 원심식 송풍기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
풍량 측정장치	o 노즐법, 피토관법 또는 오리피스법에 의한 풍량 측정장치	1.0%	1
동력 측정장치	o 전압(V),전류(A),전력(kW)측정기기 o 동시 측정이 가능한 기기	±5.0% (최소눈금 0.1)	1
정압 측정장치	o 정압 측정용 o 지침의 지시도가 최대 측정압력 이상의 눈금 판을 가진 기기 또는 이와 동등한 압력측정 센서	±1.5%	1
온도 측정장치	o 토출온도, 상온 측정계기	±2.0℃	2
회전수 측정기	o 접촉식 또는 비접촉식 기기 o 연속적으로 회전수 측정이 가능한 기기	±1.5%	1

(17) 수중폭기기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
유량계	o 공급되는 공기유량 측정용	유량계 : ±1.5% (최소눈금 1ℓ/min)	1
압력계	o 공급되는 공기의 압력 측정용	압력계 : ±1.5% (최소눈금 0.1kPa)	1
동력 측정장치	o 전압(V),전류(A),전력(kW) 측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	±1.5% (최소눈금 0.1)	1
용존산소 측정기	o 폭기기 가동시 수조내의 용존산소 측정용	±1.5%	1
온도계	o 공급되는 공기온도 측정용 o 폭기기 가동시 수조내의 수온 측정용	온도계 : ±1.0% (최소눈금 0.1℃)	2
수심측정기	o 폭기수조의 수심 측정용	-	1
중량 측정저울	o 아황산나트륨 중량 측정용	±5.0% (최소눈금 0.1)	1

(18) 메탈할라이드 램프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 외측 마이크로미터	0.001mm	1
	o 버니어 캘리퍼스	(0～300)mm/0.05mm	1
	o 베이스 한계게이지	E26, E39 178MA	1
전압계	o 전압 측정용	AC (150/300/600)V 0.5급	1
전류계	o 전류 측정용	AC (5/10/20)A 0.5급	1
전력계	o 전력 측정용	AC 3A/15A AC 120/240V 0.5급	1
구형광속계	o 구형 광속 측정용	50W～2,000W	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
초특성 시험설비	o 초특성 시험용	50W～2,000W V.A.W. ㏐ 측정	1
자동전압조정기	o 자동 전압조정기	3kVA±0.5%	1
절연저항측정기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
라운드게이지	o 반경 측정용(반경게이지)	R 1.0～7.0mm	1
항온항습기	o 항온ㆍ항습시험설비	(100×30×30)mm	1
에이징설비	o 에이징 장치	8HEAD	1
초시계	-	24HR, 1/100sec	1

(19) 고휘도 방전(HID)램프용 고조도 반사갓

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전압,전류 및 전력계	o 0.5급 이상의 계기 (KS C 1303-2, KS C 1303--3의 3.2) 또는 이와 동등 이상	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
반사율 측정기	o 300 ~ 800 nm 시감파장대 확산반사 및 정반사 반사율 측정기	-	1
배광 측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도 이하, 연직각 ±1도 이하인 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
퇴색성 시험기	o 자외선 방사광원이 부착된 항온항습조	-	1
융점 시험기	o 항온조는 유효 공간 내에 놓인 검출기에 의 하여 온도를 감시할 수 있어야 하고, 유효 공간 내의 온도를 200℃±4℃측정 가능한 것	온도 200℃±4℃	1
염수 분무시험기	o 염수분무에 의한 재료의 부식을 시험하는 시험조로서 pH meter가 부착된 것	-	1
접착력 시험기	o 항온ㆍ항습이 가능한 설비	상대습도 93+2-3%	1

(20) 기름연소 온수보일러

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
급수량 측정장치	o 유량계 또는 무게(저울)측정용	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
연료량 측정장치	o 연료(기름)량 측정용	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 증기압력 측정용 o 지침의 최고지시값 : 보일러 최고사용압력의 150%	±1.5%	2
온도 측정장치	o 배기가스, 급수, 표면온도, 상온, 건도계출구 증기 측정계기	±2.0℃	5
배기가스 분석기	o O2, CO, CO2 측정기	±1.5%	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
매연농도계	o 배기가스 매연농도 측정용	BACH. No. 0～9	1

(21) 산업ㆍ건물용 기름보일러

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
급수량 측정장치	o 유량계 또는 무게(저울)측정식	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
연료량 측정장치	o 연료(기름)량 측정	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
압력 측정장치	o 증기압력 측정용 o 지침의 최고지시값 : 보일러 최고사용압력의 150%	±1.5%	1
온도 측정장치	o 배기가스, 급수, 표면온도, 상온, 건도계출구 증기 측정계기	±2.0℃	5
증기건도 측정장치	o 교축식 o 건도측정장치 출구 증기온도 측정	±1.5%	1
배기가스 분석기	o O2, CO, CO2 측정기	±1.5%	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	±1.5%	1
매연농도계	o 배기가스 매연농도 측정용	BACH. No. 0~9	1

(22) 축열식 버너

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
가스량 측정장치	o 연료(가스)량 측정	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
온도 측정장치	o 배기가스, 표면온도, 상온 측정계기	±2.0℃	1
배기가스 분석기	o O2, CO, 측정기	±1.5%	1
유량 정장치	o 노즐법, 피토우법 또는 오리피스법에 의한 유량 측정장치	±1.0%	1
절연저항 측정기	o 절연저항(Ω)측정 계측장치	±1.5% (최소눈금 1Ω)	1
내전압 측정기	o 내전압(V)측정 계측장치	±1.5% (최소눈금 100V)	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	±1.5%	1

(23) 터보블로어

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
풍량 측정장치	o 노즐법, 피토관법 또는 오리피스법에 의한 풍량 측정장치	1.0%	1
전력분석계	o 전압(V),전류(A),전력(kW)측정기기 o 위 항목들을 동시에 측정이 가능한 기기	±1.5% (최소눈금 0.1)	1
정압 측정장치	o 정압 측정용 o 최대정압 이상의 측정이 가능한 기기	±1.5%	1
온도 측정장치	o 토출온도, 상온 측정계기	±2.0℃	2
회전수 측정기	o 접촉식 또는 비접촉식 기기 o 연속적으로 회전수 측정이 가능한 기기	±1.5%	1

(24) LED 유도등

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석계	o Power Analyzer o 전압(V),전류(A),전력(W)측정기기 o 동시 측정이 가능한 기기	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
수광기 (조도계)	o 평균휘도 측정시험용	AA급 이상의 조도계	1
항온항습기	o 환경시험용	-20 ℃~ 150℃	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
온도 측정장치	o 챔버 실온, 상온 측정계기	±2.0℃	2
치수측정기	o 버니어캘리퍼스 등	±3.0% (최소눈금 0.1mm)	1

(25) 항온항습기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
열량 측정기	o Calorimeter chamber (KS C 9306 기준에 적합) : 실외기룸 1실과 실내기룸 1실 : 냉방능력 측정 가능 : 난방능력 측정 가능 : 실내기 룸 온도 자동 제어 : 실내기 룸 습도 자동 제어 : 실외기 룸 온도 자동 제어 : 실외기 룸 습도 자동 제어 o Cord tester (KS C 9306 기준에 적합) : 실내기 풍량 측정 가능 : 정압제어가 가능한 장치	±0.2℃이내	1
	o 온⋅습도 센서 : 실내기 흡입 건구 온도 센서 : 실내기 흡입 습구 온도 센서 : 실내기 토출 건구 온도 센서 : 실내기 토출 습구 온도 센서 : 실외기 흡입 건구 온도 센서 : 실외기 흡입 습구 온도 센서	±0.1℃이내	1
풍량 측정장치	o 풍량측정장치 : 풍량 측정 가능한 덕트 및 유속계	±3.0%이내	1
전력 측정장치	o 전력측정장치(Powermeter)	±2.0%이내	1

(26) 컨버터 외장형 LED램프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(27) 컨버터 내장형 LED램프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(28) 매입형 및 고정형 LED 등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(29) LED 보안등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(30) LED 센서 등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(31) LED 모듈 전원공급용 컨버터

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(32) PLS(Plasma Lighting System) 등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(33) 고기밀성 단열문

시험설비		사 양	정밀도	보유대수(대)
기밀 성능 시험 장치	유량 측정기	o 가압 내지 감압시 공기의 유량측정용	±5.0% (최소눈금 1ℓ/min)	1
	압력차 측정기	o 챔버와 대기사이의 압력차 측정용	±5.0% (최소눈금 1Pa)	1
	대기압 측정기	o 대기압 측정용	±5.0% (최소눈금 10hPa)	1
	온도계	o 공기온도 측정용	±1.0% (최소눈금 0.1℃)	1
열 관류율 시험 장치	온도 측정 센서	o KS C 1606 열전대 B급 측정방식의 센서 o 0.1℃ 이내까지 교정한 지름0.2mm이내 CC열전대	±0.2℃ (최소눈금 0.1℃)	1
	습도 측정 센서	o 항온실 상대습도 측정용	±0.5% R.H. (최소눈금 0.1% R.H.)	1
	전력 측정 기기	o 공급열량 계측, KS C 1303에 따른 기기	0.5급 이상 (±3mV, ±1mA)	1
	온도 조절기	o 항온실 및 저온실의 설정온도 조절기	온도조절 능력 (±0.25K)	1
	습도 조절기	o 항온실의 설정습도 조절기	습도조절 능력 (±0.1% R.H.)	1

(34) 초정압 방전램프용 등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0% (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5% (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	0 ～ 300 ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5%	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250V, 3A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5A/25A, 480V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000V/2,000㏁	1
내열성 시험기	o 200℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ～ 2,000W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃ ～ 150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0%	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광광도계	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내 의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0% 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5kg/20g×12cm E26, E39	1
염수분무성 시험기	o 등기구 일체(헤브부분 포함)를 시험조에 놓고 부식성을 측정	염용액 농도: 5±1% 무게비 PH값 수온20±2℃	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1

(35) LED 가로등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0 % (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5 % (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	(0～300) ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5 %	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250 V, 3 A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5 A/25 A, 480 V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000 V/ 2,000 ㏁	1
내열성 시험기	o 200 ℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	(50～2,000) W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20 ℃～150 ℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0 %	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0% 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0 % 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5 kg/20 g×12 cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50㎲/5,000 V	-	1
진동시험기	o 진동시험용	(0～60) ㎐, 약 1분당 1옥타브	1
염수분무 시험기	o 염수분무시험용	15 ℃∼ 35 ℃	1

(36) LED 투광등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
항온항습조	-30 ℃∼150 ℃, 95 %	0.1 ℃, 0.1 %	1
절연저항계	1000 V, 1000 ㏁	0.1 ㏁	1
내전압계	5 ㎸, 100 mA, 800 VA	DC 1,000 V/ 2,000 ㏁	1
누설전류계	AC, DC, AC+DC, 25 mA	0.05mA	1
접지연속성 시험기	1 ∼ 200 Ω, 30 A	0.001 Ω	1
온도기록계	(0∼300) ℃, 6 타점, K-Type	0.1 ℃	1
광학현미경	1div=0.01 mm	0.001 ㎛	1
글로우와이어 시험기	(20∼150) ℃	0.1 ℃	1
내트래킹성 시험기	600 V, 1000 V, 30sec	0.1 V	1
버니어캘리퍼스	(0∼150) mm	0.01 mm	1
임펙트헤머	1.0 J	0.2 J	1
분진시험기	800×900×1200 mm	-	1
주수시험기	(1∼10) LPM	-	1
진동시험기	진폭 0.35 mm	-	1
전기자기장해및내성시험기	EMI 및 EMS 측정	±5.0 %	1
전력분석계	1000 V, 10 A	0.01 V, 0.001 A	1
전원공급장치	AC 250 V	0.1 V	1
점멸수명 시험장치	220 V	0.1sec	1
분광기	(380∼780) nm	1 ㎚	1
배광측정기	C-Type	0.1 lm	1

(37) LED 터널등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
항온항습조	o 내습 시험용	습도 : 95 % 이상 온도 : 20 ℃ ～ 30 ℃	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5 A/25 A, 480 V 0.5급	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000 V/ 2,000 ㏁	1
누설전류시험기	o 누설 전류 시험용	IEC 60990	1
보호접지 시험기	o 보호접지 시험용	DC 12 V 이하, 10 A	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5 % (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도 시험용(온도측정 기록용(타점식))	(0～300) ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC Power Supply	±0.5 %	1
내열성 시험기	o 구슬압력 장치	5 mm, 20 N	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60695-2-2)	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60695-2-10)	650 ℃	1
내트래킹 시험기	o 트래킹 시험용(KS C IEC 60112)	(0～500) V	1
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0 % (최소눈금 0.1)	1
스프링 해머	o 기계적 강도 시험용	(0.5～0.7) Nm	1
볼 충격 시험장치	o 기계적 강도 시험용	50 mm, 0.51 kg	1
IP 시험기	o 보호등급 시험용(KS C IEC 60529)	IP66	1
진동 시험기	o 진동 시험용	-	1
EMS 측정설비	o EMS 시험설비	±5.0 %	1
항온조	o 내열성, 점등특성, 개폐시험용	-30 ℃～150 ℃	1
구형광속계	o 광출력 측정용	(50～2,000) W	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0 % 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0 % 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
On/Off 개폐설비	o 개폐 시험용	30초 On, 30초 Off	1

(38) 직관형 LED램프(컨버터외장형)

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0 % (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5 % (최소눈금 0.1)	1
온도기록계	o 온도측정 기록용(타점식)	(0～300) ℃ (6타점)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5 %	1
점멸수명 시험장치	o 점멸 수명시험용	250 V, 3 A	1
절연저항기	o 절연저항 측정용	AC 5 A/25 A, 480 V 0.5급	1
내전압시험기	o 내전압 시험용	DC 1,000 V/ 2,000 ㏁	1
내열성 시험기	o 200 ℃까지 조절이 가능한 챔버	-	1
글로우 와이어	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
난연성 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60968)	-	1
구형광속계	o 광출력 측정용	(50～2,000) W	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃～150℃	1
EMI측정설비	o 방사(EMI) 시험설비	±5.0 %	1
휘도계 또는 분광계	o 휘도 측정용	조도 AA급이상	1
배광측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0 % 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0 % 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
베이스접착 강도시험기	o 베이스 접착강도 시험용	0.5 kg/20 g×12 cm E26, E39	1
서지시험기	o 1.2 × 50 ㎲/5,000 V	-	1

(39) 가스히트펌프

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
열량 측정기	o Calorimeter chamber(KS B ISO 15042, KS B 8051, 8052, 8053에 적합) - 실외기룸 1실과 실내기룸 1실 이상 - 냉방능력 측정 가능 - 난방능력 측정 가능 - 실내기 룸 온도 자동 제어/습도 자동 제어 - 실외기 룸 온도 자동 제어/습도 자동 제어 o Cord tester(KS B ISO 15042, KS C 9306, KS B 8051 ,8052, 8053에 적합) - 실내기 각 룸 풍량 측정 가능 - RAC, PAC, Cassett, Duct형 실내기 시험이 가능 - 정압제어가 가능한 장치	±0.2 ℃ 이내	1
	o 온⋅습도 센서 - 실내기 흡입 건구/습구 온도 센서 - 실내기 토출 건구/습구 온도 센서 - 실외기 흡입 건구/습구 온도 센서	±0.1 ℃ 이내	1
풍량 측정장치	o 풍량측정장치 - 풍량 측정 가능한 덕트 및 유속계	±3.0 % 이내	1
전력 측정장치	o 전력측정장치(Powermeter)	±2.0 % 이내	1
가스미터	o 가스량 측정	±1.0 %	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	±5.0 %	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0 %	1
온도 측정장치	o 냉․온수 및 냉각수 온도 측정용	±0.1 ℃	3
온도 측정장치	o 배기가스, 표면온도 및 상온 측정용	±2.0 ℃	3
배기가스 분석기	o CO 측정용	±1.5 %	1
압력 측정장치	o 공급되는 가스압력 측정용	±1.5 %	1

(40) 전력저장장치(ESS)

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석기	o 전력 계측 주파수 범위는 DC 및 0.1 Hz ~ 1 MHz 범위를 포함 할 것 o 60 Hz에서 교류 전력계측의 정밀도는 0.2 % 이하 o 전압 및 전류 계측 주파수 범위는 DC에서부터 5 MHz 까지의 범위를 포함 할 것	0.2 % 이내	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0%	1
상용주파 내압기	o 상용주파내압시험	1.0%	1
전압계	o 전력저장장치 입력 및 출력 전압 측정용	0.2 % 이내	1
그리드 시뮬레이터	o 전력저장장치 효율 측정시 입력 용으로 ESS의 PCS용량 이상일 것으로 정격전압 출력으로 90 % 부하변동에서 출력전압 및 출력주파수 변동율은 0.6 %이하일 것	0.6 %이하	1
부하시뮬레이터	o 전력저장장치 효율 측정시 출력 용으로 ESS의 PCS용량 이상일 것	-	1

(41) 최대수요전력제어장치

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
파워메타	o 소비전력 측정용	±1.0%	1
절연저항측정기	o 절연저항 측정용	±5.0%	1
상용주파내전압시험기	o 상용주파내압시험	±1.0%	1
뇌임펄스내전압시험기	o 뇌임펄스내전압시험	±5.0%	1
정전기발생장치	o 접촉 및 기중방전이 가능할 것, IEC 61000-4-2에 적합할 것	±5.0%	1
무선주파방사내성용 EMC 챔버	o 80 MHz ~ 2.7 GHz의 주파수 범위가 시험 가능할 것 전계 강도 10 V/m이상 시험이 가능 할 것	±6dB	2
급과도버스트 발생장치	o 시험전압 4 kV, 반복주파수 5 KHz 이상 가능 할 것	±10.0%	1
조합서지발생장치	o 시험전압 4 kV 출력이 가능할 것	±10.0%	1
무선주파전도시험장치	o 0.15MHz ~ 80MHz의 주파수 범위가 시험 가능 할 것 전계강도 10 V 이상 출력이 가능 할 것	±6dB	1
진동성서지시험장치	o 시험전압 2.5kV이상 가능 할 것, 진동 주파수 100 kHz, 1MHz의 시험이 가능 할 것	±10.0%	1
잡음단자전압 및 전계강도 측정용 EMI Receiver	o CISPR 16-4-1의 측정장비에 적합할 것, 0.15 KHz ~ 3 GHz 까지 측정이 가능 할 것	±6dB	1
전원시뮬레이터	o AC, DC300V까지 출력이 가능할 것, 100 W이상 출력이 가능할 것, 전압 변동 및 출력 변동 프로그램이 가능 할 것	±1.0%	1
온습도시험용 항온항습기	o 내부 크기 1m x 1m x 1m 보다 클 것, -20℃~70℃, 의 온도범위 설정이 가능할 것	±1.0%	1
진동, 충격 및 지진시험기	o IEC 60255-21-1,-2,-3의 시험이 가능할 것,중력가속도 30G이상 시험이 가능할 것, 진동주파수 150Hz 이상 설정이 가능할 것	-	1
접점용량 시험기	o AC 250 V, 10A 이상 시험이 가능 할 것 저항부하 및 유도성 부하의 연결이 가능 할 것	±5.0%	1

(42) 문자간판용 LED모듈

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
치수측정기	o 버니어 캘리퍼스 및 마이크로 미터	±3.0 % (최소눈금 0.1)	1
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5 % (최소눈금 0.1)	1
항온항습조	o 내습 시험용	습도 : 95 % 이상 온도 : 20 ℃ ～ 30 ℃	1
구형광속계	o 광출력 측정용	50 ~ 2,000 W	1
배광측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0 % 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0 % 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
열충격 시험기	o 온도순환시험용	-30 ~ 70 ℃	1
정전압 공급장치	o AC Power Supply	±0.5 %	1
ON/OFF 개폐시험 설비	o 개폐 시험용	30초 On, 30초 Off	1
내분진시험기	o 800×900×1200 mm	-	1
살수시험기	o (1∼10) LPM	-	1
볼프레셔 시험기	o 구슬압력 장치 o 200 ℃까지 조절이 가능한 챔버	5 mm, 20 N	1
니들프레임 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60695-2-2)	-	1
글로우와이어 시험기	o 난연성 시험용(KS C IEC 60695-2-10)	650 ℃	1
에이징 시험설비	o 초기광속 및 광속유지율 측정용	15 ~ 40 ℃	1

(43) 냉방용 창유리필름

시험설비	사 양	정밀도	보유대수 (대)
분광측정기	o 가시광선 영역 및 태양열선 영역 측정 기기 - KS F 2514:2011에서 규정하는 일반 화학 분석용 근자외선, 가시광선, 근적외선 파장역의 분광 광도계에 수광용 적분구가 부착 되어 있어야 함 - 파장범위 : 파장 눈금의 범위는 300 ~ 2500nm - 분해능 : 380nm미만의 파장에서는 5nm, 380 ~780nm 파장에서는 10nm 이하, 780nm 이상 파장에서는 50nm - 측광 정밀도 : 780nm 이하의 파장 범위에서는 측광값의 정확도는 최대 눈금의 1% 이하 이고, 반복 정밀도는 0.5% 이하, 780nm를 넘는 파장에서는 각각 2% 이하 및 1% 이하 - 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 780nm 이하의 파장 범위에서는 분광기의 투과 파장 대역의 중심 파장에서 1nm 이하, 780nm를 넘는 파장 범위에서는 5nm 이하로 함	측광정밀도 - 780nm 이하 : 1% 이하 - 780nm 초과 : 2% 이하	1
	o 상온 열방사 파장영역 측정 기기 - 측정에 사용하는 분광 측광기는 일반 화학 분석용 적외선 분광 광도계에 정반사 측정용 부속 장치가 부착되어 있어야 함. - 파장범위 : 상온의 열방사 파장영역 5 ~ 50㎛(파수 2000 ~ 200cm-1) 중 적어도 5 ~ 25 ㎛(파수 2000 ~ 400 cm-1)를 측정할 수 있는 것이어야 함 - 분해능 : 4 cm-1 이하 - 측광 정밀도 : 측광 눈금은 분광 반사율을 알고 있는 표준 시료에서의 반사 방사속과의 비교에 의해 눈금을 그리도록 하고 측광값의 정확도는 최대 눈금의 2 % 이하이며, 반복 정밀도는 1 %이하 - 파장 정밀도 : 분광 측광기의 파장 눈금의 치우침은 분광 측광기의 투과 파장 대역의 중심파수에서 파수 1cm-1 이하	측광정밀도 : 2% 이하	1
항온항습기	o 실내온도 (23±2)℃, 상대습도 (65±5)% 항온항습기	온도 ±2℃ 습도 ±5%	1

(44) 가스진공온수보일러

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
급수량 측정장치	o 유량계 또는 무게(저울)측정식	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
가스량 측정장치	o 연료(가스)량 측정용	±1.0% (최소눈금 0.1)	1
온도 측정장치	o 배기가스, 급수, 표면온도, 상온 측정계기	±2.0℃	5
배기가스 분석기	o O2, CO, CO2 측정기	±1.5%	1
소음측정기	o dB(A)로 측정 가능한 기기	±1.5%	1

(45) 형광램프 대체형 LED램프(컨버터내장형)

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
전력분석계	o Power Analyzer	±0.5 % (최소눈금 0.1)	1
정전압 공급장치	o AC/DC Power Supply	±0.5 %	1
구형광속계	o 광출력 측정용 o 광원색 및 연색성 측정용	(50～2,000) W	1
배광측정기	o 수광기 및 회전장치(KS C 8000) o 수광기는 표시치의 정확도가 ±4.0 % 이내의 AA급 이상의 조도계(KS C 1601) 또는 이와 동등 이상의 정확도를 갖는 것 o 회전장치는 각도 오차가 수평각 ±2도, 연직각 ±1도 일 것	수광기 : 표시치 ±4.0 % 회전장치 : 수평각 ±2도 회전장치 : 연직각 ±1도	1
항온항습조	o 수명 가속시험(광속유지율)용	-20℃～150℃	1
점멸수명 시험장치	o 개폐반복 시험용	250 V, 3 A	1
시험용안정기 (고주파시동장치)	o 램프 전기적 특성 측정 용	0～500 V, 0～50 kHz	1
광도계 또는 조도계	o 광도 측정용	조도 AA급이상	1

(46) 중온수 흡수식냉동기

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
내압성 측정장치	o 내압 및 기밀시험용	최대 5 MPa	1
내전압 시험기	o 내전압 시험용	±5.0 %	1
절연저항계	o 절연저항 측정용	±5.0 %	1
전력 측정기	o 소비전력 측정용	±5.0 %	1
온도 측정장치	o 냉수, 냉각수 입출구온도 측정용	±0.2 ℃ (최소눈금 0.1℃)	4
유량계	o 냉수, 냉각수 유량측정용	±2.0 %	1

(47) 무전극 형광램프용 등기구

시험설비	사 양	정밀도	보유대수(대)
항온항습조	-30℃～150℃, 95%	0.1℃, 0.1%	1
절연저항계	1000V, 1000㏁	0.1㏁	1
내전압계	5㎸, 200mA, 800VA	DC 1,000V/2,000㏁	1
누설전류계	AC, DC, AC+DC, 25mA	0.05mA	1
접지연속성 시험기	1～200Ω, 30A	0.001Ω	1
온도기록계	0 ～ 300 ℃, 30 타점, K-Type	0.1℃	1
광학현미경	1div=0.01mm	0.001㎛	1
글로우와이어 시험기	20～150℃	0.1℃	1
내트래킹성 시험기	600V, 1000V, 30sec	0.1V	1
버니어캘리퍼스	0～150mm	0.01mm	1
임펙트헤머	1.0J	0.2J	1
분진시험기	800x900x1200mm	-	1
주수시험기	1～10LPM	-	1
전기자기장해및내성시험기	EMI: 9～2.7㎓, 써지: ±6㎸	-	1
전력분석계	1000V, 20A	0.01V, 0.001A	1
전원공급장치	AC 300V	0.1V	1
점멸수명 시험장치	220V, 9999h	0.1sec	1
분광기	380～780nm	0.5㎚	1
배광광도계	C-Type	0.1 lm	1

2. 전문인력

가. 시험요원의 자격요건

- 시험요원은 기술표준원고시 “공인기관인정제도운영요령" 제37조에 따라 지정된 교육기관에서 KS A ISO/IEC 운영실무 등의 시험측정자 과정을 이수하고 소정의 시험에 합격하여야 한다.

- 시험요원으로서 요구되는 최소 실무경력은 다음과 같다.

분 야	최소 실무경력
	고등학교 졸업	대학(4년미만) 졸업	대학(4년이상) 졸업
고효율에너지인증대상기자재별 전 분야	3년	2년	1년

나. 시험요원 최소 보유인력 :

- 고효율시험기관의 시험요원은 2인 이상이어야 한다. 다만, 지정된 고효율에너지

인증대상기자재가 다수인 경우에는 시험요원이 3인 이상이어야 한다.