지하수수질측정망 설치 및

수질오염실태 측정계획

2013. 9

환   경   부

				목 차

Ⅰ. 지하수수질측정망 개요

1. 목적

2. 법적근거

3. 구성체계

4. 역할

5. 수질측정망

6. 운영기관

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

1. ‘12년 설치현황

2. 연도별 지하수수질측정망 설치내역

3. 지하수수질측정망 중․장기 설치 및 확대 세부추진 계획

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

2. 지역지하수수질측정망

Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점 현황

1. 국가지하수수질측정망

2. 지역지하수수질측정망

Ⅴ. 서식

1. 국가지하수수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

2. 지역지하수수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

Ⅵ. 행정사항

1. 시행일

2. 재검토기한

Ⅰ. 지하수수질측정망 개요

1. 목적

2. 법적근거

3. 구성체계

4. 역할

5. 수질측정망

6. 운영기관

Ⅰ. 지하수수질측정망 개요

1. 목적

○ 전국 지하수 수질현황과 수질변화 추세를 정기적으로 파악․관리하여 지하수의 수질을 보전하고, 정책 수립을 위한 기초 자료로 활용하기 위함

2. 법적근거

○ 지하수법 제18조(수질오염의 측정)

○ 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제9조 (수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정 계획의 수립․고시)

3. 구성체계

○ 구성도

								지하수수질측정망
				국가지하수수질측정망													지역지하수 수질측정망
		지하수수질 전용측정망								타기관측정망
	배경수질 전용측정망				오염감시 전용측정망				국가지하수 관측망				농촌지하수 관리관측망			오염우려지역				일반지역

4. 역  할

가. 국가지하수수질측정망

○ 우리나라 지질과 유역을 고려한 지하수 수질현황 및 특성을 파악하고, 산업단지 등 대규모 오염원으로부터 지하수오염과 확산을 지속적으로 감시

나. 지역지하수수질측정망

○ 지방자치단체 관할 지역내의 지하수 오염감시와 수질파악을 기본 운영 목적으로 하고, 국가지하수수질측정망을 보완하는 역할 수행

5. 수질측정망

가. 국가지하수수질측정망

1) 지하수수질전용측정망

○ 측정망 설치 후 5년 단위로 전 항목(67개 항목)에 대하여 실시하고, 이외의 기간은 기본항목 및 개소별 관심항목에 대하여 실시

- 2007, 2012년 설치 측정망

․ 기본항목(현장측정항목, 주 양/음이온), 먹는물 수질기준 항목 등 67개 항목에 대해 연4회(분기별 1회) 측정․분석

- 2008∼2011년 설치 측정망

․ 기본항목(현장측정항목, 주 양/음이온), 개소별 관심항목등에 대해 연4회(분기별 1회) 측정․분석

※ 개소별 관심항목 : 개소별 지질 또는 오염원과 관련된 항목과 수질기준의 80%이상 검출되는 항목

2) 타기관관측망

○ 지하수 생활용수 20개 항목에 대해 연2회(반기별 1회) 측정․분석

나. 지역지하수수질측정망

○ 지하수 생활용수 20개 항목에 대해 연2회(반기별 1회) 측정․분석

[지하수 수질측정망의 측정항목 및 측정빈도]

구 분			측 정 항 목		측정빈도
국가 지하수 수질 측정망	지하수수질전용측정망		2007, 2012년 설치 측정망	기본항목, 이온물질, 기타항목 등 67개항목	연4회 (분기별 1회)
			2008∼2011년 설치 측정망	기본항목, 이온물질, 개소별 관심항목
	타기관 관측망	- 국가지하수관측망 - 농촌지하수관리관측망	20개 항목 지하수수질기준(생활용수), EC		연2회 (반기별 1회)
지역지하수수질측정망			20개 항목 지하수수질기준(생활용수), EC		연2회 (반기별 1회)

6. 운영기관

가. 총괄

1) 환경부

○ 지하수수질측정망 설치․측정 업무 총괄

○ 지하수수질측정망 설치 및 수질오염실태 측정 계획 수립(5월)

○ 지하수 수질측정 관리

2) 국립환경과학원

○ 지하수수질측정망 자료 검증 및 통계 분석

- 측정자료에 특히 높은 검출값이 있거나, 배경지역과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상이 있는 경우, 재확인 요청(지방청, 지자체 등)

○ 지하수수질측정망 연보 발행(익년 6월)

○ 지하수 수질자료 정보화 및 DB관리

○ 지하수 수질측정 정도관리 및 교육

○ 지하수 수질측정․분석기법의 개발 및 표준화

○ 타기관관측망 자료 취합․관리

나. 지하수수질측정망

1) 유역(지방)환경청

○ 타기관측정망(농촌지하수관리관측망) 및 지역지하수수질측정망(오염우려지역) 운영

○ 수질측정결과 분석 및 보고(7월, 익년 1월)

- 측정자료에 특히 높은 검출값이 있거나, 배경지역과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상이 있는 경우, 현장 조사를 통해 원인분석 및 필요시 재분석 실시 등 조치(자체 또는 과학원 요청 시)

○ 측정지점별(농촌지하수관측망 포함) 위․경도 좌표를 확인하여 제출(금회 운영시)

2) 한국환경공단

○ 국가지하수수질전용측정망 운영 및 유지관리

- 국가지하수수질전용측정망 주기적 지하수 수질측정․분석

- 시설물 노후도 등에 따른 측정망 시설물 유지보수 실시

○ 국가지하수수질전용측정망 수질측정결과에 대한 분석․평가 및 보고

- 측정자료 특이사항 발생 시(고농도의 검출값이 나타나거나, 지질 및 오염원과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상이 있는 경우 현장 조사를 통해 원인분석과 필요시 재분석 실시 등 조치)

3) 타기관관측망 운영기관

○ 지하수 수질측정결과 통보(7월, 익년 1월)

4) 지방자치단체

○ 시․도

- 지역지하수수질측정망(일반지역) 총괄

- 취합결과, 측정자료에 이상이 있는 경우, 재확인 요청(지자체)

○ 시․군․구(시․도 보건환경연구원 등 분석기관)

- 지역지하수수질측정망(일반지역) 운영

- 수질측정결과 분석 및 통보(7월, 익년 1월)

※ 측정자료에 특히 높은 검출값이 있거나, 배경지역과 관계없는 항목이 검출되는 등 이상이 있는 경우, 현장 조사를 통해 원인분석 및 필요시 재분석 실시 등 조치(자체 또는 과학원, 시․도 요청시)

- 지역지하수수질측정망 지점 관리(변경, 행정조치 등)

- 측정지점별 위․경도 좌표를 확인하여 제출(금회 운영시)

Ⅱ . 지하수수질측정망 설치

1.‘13년 설치현황

2. 연도별 지하수수질측정망 설치내역

3. 지하수수질측정망 중·장기 설치 및

확대 세부추진계획

Ⅱ. 지하수수질측정망 설치

1. ‘13년 설치현황

(단위 : 개소)

측정망 지역	합 계	국가지하수수질측정망				지역지하수 수질측정망
		지하수수질전용측정망		타기관관측망
		배경수질 전용측정망	오염감시 전용측정망	국가지하수 관측망	농촌지하수 관리관측망	오염우려 지역	일반지역
합 계	2,595	106(318지점)	47(80지점)	361(525)	60	781	1,240
13년추가 설치예정	4	4(12지점)	-
서 울	139	-	-	3(4)	-	36	100
부 산	125	-	-	3(3)	-	42	80
대 구	198	1(3지점)	3(6지점)	4(6)	-	54	136
인 천	71	-	-	3(4)	-	18	50
광 주	53	1(3지점)	1(1지점)	2(3)	-	24	25
대 전	51	-	-	2(3)	-	24	25
울 산	66	-	4(8지점)	4(7)	-	33	25
경 기	357	14(42지점)	5(5지점)	49(73)	12	114	155
강 원	215	16(48지점)	10(26지점)	44(62)	10	39	90
충 북	177	9(27지점)	4(4지점)	30(44)	8	61	60
충 남	198	8(24지점)	1(1지점)	40(55)	5	63	75
전 북	185	7(21지점)	-	38(57)	5	60	70
전 남	225	17(51지점)	-	43(61)	5	42	110
경 북	300	20(60지점)	8(13지점)	54(82)	6	84	119
경 남	241	9(27지점)	11(16지점)	38(57)	9	66	100
제 주	45	-	-	4(4)	-	21	20

2. 연도별 지하수수질측정망 설치내역

(단위 : 개소)

구분	계	국가지하수수질측정망				지역지하수 수질측정망
		지하수수질전용측정망		타기관관측망
		배경수질 전용측정망	오염감시 전용측정망	국가지하수 관측망	농촌지하수 관리관측망	오염우려 지역	일반지역
1999년	1,741	-	-	-	-	781	960
2000년	1,965	-	-	-	-	781	1,184
2001년	1,965	-	-	-	-	781	1,184
2002년	1,997	-	-	-	-	781	1,216
2003년	2,021	-	-	-	-	781	1,240
2004년	2,021	-	-	-	-	781	1,240
2005년	2,314	-	-	293 (441지점)	-	781	1,240
2006년	2,314	-	-	293 (441지점)	-	781	1,240
2007년	2,354	3 (9지점)	10 (26지점)	320 (478지점)	-	781	1,240
2008년	2,367	6 (18지점)	20 (46지점)	320 (478지점)	-	781	1,240
2009년	2,381	13 (39지점)	27 (60지점)	320 (478지점)	-	781	1,240
2010년	2,460	26 (78지점)	32 (65지점)	320 (478지점)	60 (60지점)	781	1,241
2011년	2,521	58 (174지점)	33 (66지점)	348 (511지점)	60 (60지점)	781	1,241
2012년	2,545	74 (222지점)	39 (72지점)	351 (524지점)	60 (60지점)	781	1,240
2013년	2,595	106 (318지점)	47 (80지점)	361 (525지점)	60 (60지점)	781	1,240

3. 지하수수질측정망 중․장기 설치 및 확대 세부추진 계획

가. 지하수수질측정망 확대 설치 계획(2030년 목표)

	2030년까지 국가측정망 4천 지점, 지역측정망 33천 지점 확보
◈ 전용측정망(환경부), 관측망(타 부처) ⇒ 국가측정망(환경부) - 유역․지질 단위 배경수질 측정망과 산업단지, 가축매몰지 등 주요 오염원에 대한 오염감시 측정망을 전용측정망으로 신규 설치 - 국가지하수관측망(국토해양부)․농촌지하수관리관측망(농림수산식품부) 등 타 부처의 관측시설을 측정망으로 지정하여 공동 활용 ◈ 오염우려지역(환경청), 일반지역(지자체) ⇒ 지역측정망(지자체) - 현행 오염우려지역 및 일반지역 측정망을 기본으로 마을상수도, 비상급수시설 등 공공관정을 우선 대상으로 확대

나. 연차별 지하수수질측정망 확대지점

【기본방향】 2030년 목표로 연차별로 점진적 확대

※ 2015～2020년 시점에서 추진상황 평가 및 보완방안 마련

○ 국가측정망

(지점수 : 누적합계)

구 분		2011년	2012년	2015년	2020년	2025년	2030년
	계	499	534	894	1,755	2,711	4,000
국가 지하수수질 전용측정망 (환경부)	소계	91	113	454	884
	배경수질전용	58	74	272	435
	오염감시전용	33	39	182	449
타 기관 지하수수질 측정망	소계	408	421	…	871※
	국가지하수 측정망	348	361	…	519
	농촌지하수관리관측망	60	60	…	352

※ 1단계로 2020년까지 국가수질전용측정망 중 배경수질전용, 오염감시전용측정망을 지질․유역별, 오염감시지역별로 1개소씩 우선 설치

※ 타기관 지하수수질측정망 2020년 수치는 2021년 목표치를 적용

○ 지역측정망

(지점수 : 누적합계)

구 분	2009년～2012년	2015년	2017년	2020년	2025년	2030년
계	2,022	2,500	5,000	10,000	20,000	33,000
시․도 (오염우려지역/일반지역)	2,022 (781 / 1,241)	2,500	5,000	10,000	20,000	33,000

※ 지역측정망을 시․도에서 전담 운영하기 전까지 오염우려지역은 지방환경청, 일반지역은 시․도에서 운영

다. 국가지하수수질측정망 확대 계획

1) 지하수수질전용측정망

가) 확대 목표

○ EEA(European Environmental Agency)가 제시하는 적정 관측밀도의 최소치인 0.04개/㎢를 적용, 총 3,469개 설치(남한면적 : 10만여㎢)

나) 지점 선정 기준

(1) 배경수질전용측정망

○ 전국을 미고결퇴적물, 다공질화산암, 반고결퇴적암, 비다공질화산암, 관입화성암, 쇄설성퇴적암, 석회암, 변성암 등의 8개 주요지질에 따라 구분하고 116개 중권역마다 분포하는 지질을 고려하여, 각 지질  단위별 측정 지점 선정

○ 유역 내 지형구배를 예측하여 지하수 흐름을 판단하고, 예상 지하수 흐름을 고려하면서 상류, 중류, 하류 3개 지점에 설치

[국가 배경수질측정망 선정 개념도]

지질조사, 주변환경조사, 수리지구화학 관련 문헌조사, 해당지역 유역 분포 파악	유역도+지질도 중첩 각 지질의 해당 분포 유형 파악 유역내 필요 지점수 고려(예, 3개) (예, 화강암, 변성암, 쇄설성퇴적암)
유역도+지질도+지형도 지형구배특성 파악 및 지하수 흐름 방향 예측	최종 측정망 위치 선정

(2) 오염감시전용측정망 :

○ 산업단지, 폐광산지역, 가축매몰지 등 대규모 (면)오염원과 국가적 관리가 필요한 오염지역 주변에 설치 또는 기존관정 활용

다) 최종 설치 개소수

(1) 배경수질전용측정망 : 1,305개

○ 435개 유역․지질단위(전국 116개 중권역, 최대 8종 지질 분포) × 3개

(2) 오염감시전용측정망 : 2,164개

○ 산업단지 920개, 폐광산지역 657개, 가축매몰지 등 기타오염원 587개

- 산업단지 : 국가산업단지(29개) 및 지방산업단지(201개)에 4개씩(오염발생 상류 1개, 하류 3개) 설치

- 폐광산지역 : 219개 폐광산에 3개씩(오염발생 상․중․하류) 설치

- 기타 오염원 : 가축매몰지 등 사회적 관심지역 587개

라) 설치사업 추진

○ 환경부 예산(환경개선특별회계)으로 진행('08～)

2) 타 기관 관측망

○ 양질의 지하수 관측자료를 추가 확보하고자, 소관 고유 목적을 위해 설치․운영 중인 타 부처 관측망을 공동 활용하여 전국적인 지하수수질 실태 파악

○ 활용 목표 : 타 부처 소관 지하수관측망

※ 타 기관 관측망의 확대설치 상황에 따라 관측망 활용수 변동가능

관측망(소관)	목 적	비고
국가지하수관측망 (국토해양부)	지하수의 수위․수질 변동 실태 파악 및 분석	‘05년부터 활용
농촌지하수관리관측망 (농림수산식품부)	농촌지하수 관측, 해안 및 도서지방의 염수침입 관측	‘09년 협의, ’10년부터 연차적으로 활용

※ 활용에 따른 관측망 운영 주체의 변동은 없음

라. 지역지하수수질측정망 확충 계획

1) 확충 목표 : 33천여 개

○ 전국 0.33개/㎢의 관측밀도 달성 목표(미국 플로리다 운영사례)

- 인․허가된 지하수개발․이용시설을 측정망으로 활용(확충)

- 환경부와 지자체가 상호 유기적으로 연계하여 확충 추진

2) 지점 선정 방법 및 순서

가. 국가지하수정보센터 → 국가지하수정보지도를 이용하여 시․군․구 단위로 지역내 지하수관정 분포 확인

※ 토양지하수정보시스템(SGIS) 활용 병행

나. 시․군․구 단위로 비상급수시설, 마을상수도, 학교급수시설 등 공공관정의 현황 파악(위치, 관정 제원 등)

○ 공공관정 유형별로 담당부서(상수도사업소, 재난관리과, 교육청)로부터 현황자료를 확보

다. 현황 파악된 관정의 정기수질검사 자료의 확보 방법 및 검사주기 등을 담당부서에서 확인

○ 확인된 관정에 대해 국가지하수정보지도상에서 관정 위치 및 분포 확인

○ 공공관정의 지하수 정기수질검사자료는 지역측정망의 수질측정망자료로 공유 활용

라. 지역내 지하수 오염우려지역을 파악한 후 오염우려지역에 인접한 관정을 선정

○ 시․군․구 등 행정구역 단위로 오염우려지역에 인접한 관정을 선정하되, 대상 관정이 많을 경우 지역적 등분포 배치 선정

※ 시․군․구 단위(232개소)로 약 150개씩 → 읍․면․동․리 단위로 약 10개씩 예비선정(행정구역 여건을 감안하여 조정)

※ 지하수 오염우려지역 유형 및 선정방법 : 산업단지, 매립지, 폐광산지역, 축산단지, 가축매몰지, 저유소, 유원지․공원, 골프장, 도시주거지역, 지하수 또는 토양오염 사고지역, 하폐수처리장, 지하수관측 관심지역, 기타지역(오염원 無) 등(별표)

마. 예비선정한 관정을 대상으로 지역측정망 확충 지점수에 맞추어 연차별 선정계획 수립 및 연차별로 지역측정망 현황카드 작성

○ 지역내 오염우려지역 분포정도를 감안하여 오염우려지역 유형별 배분 선정

○ 정기수질검사 자료를 측정결과로 활용이 가능하도록 가급적 관정의 수질검사주기에 맞추어 대상 선정

바. 지자체 전담 운영시, 기존 지역측정망으로 운영중인 2,021개소(오염우려지역, 일반지역)는 지속적인 수질 측정 대상으로 선정

○ 부득이한 경우에 기존 지역측정망 중 관정 시설, 위치 등 지역의 지하수오염우려지역별 지하수수질실태 파악에 적정하다고 판단되는 약 1,240개를 우선 선정(가급적 기존 오염우려지역 781개소는 수질측정 지속)

○ 기존 지역측정망 중 제외되었던 지점(부득이한 경우)은 연차별로 확대 선정하는 시점에서 지역측정망으로 포함하여 연2회 수질측정을 실시하거나, 지하수 정기수질 검사 자료를 확보할 수 있는 관정으로 대체

○ 연차별로 확대․선정하는 지역측정망은 지하수 정기수질검사 자료를 확보할 수 있는 관정으로 선정 운영

사. 지역측정망 선정 오염우려지역 유형 및 선정방법

구 분	세부 유형	선정 방법
지하수 오염우려 지역	○ 산업단지(농공산업단지) ○ 매립지 ○ 가축매몰지 ○ 축산/농업지역(축산단지, 농업단지) ○ 폐광산(광산지역) ○ 특정토양오염관리대상시설(저유소 등) ○ 기타 - 유원지/공원 - 골프장 - 도시주거지역 - 폐수/하수처리장	- 지역 내 주요오염원 선정 - 오염원에 최대한 근접한 하류 방향에 공공관정을 중심으로 측정망 지정
지하수 수질 관심지역	○ 지하수/토양 오염사고 지역 ○ 지하수 보전 지역 ○ 기타 오염추정 지역	- 선정지역 내 기 분포하는 공공 관정 중심으로 측정망 지정
○ 관정제원이 명확하고, 관정관리와 협조가 용이한 공공관정 위주로 선정 ○ 민방위비상급수시설, 마을상수도, 학교급수시설 등 ○ 정기수질검사 등으로 수질자료가 생성되는 지하수관정을 지정하여 수질자료를 공유 활용

[ 지역측정망 확충지점 선정 개념도 ]

- 해당구역내 기존운영 지점 현황파악 - 기존 운영지점의 공간적 배치	- 해당구역 내 활용가능한 기존관정 위치 파악 - 관정제원이 확실한 지하수 관정 파악 - 지하수 수질 정기검사 대상 여부 확인
- 관측밀도가 낮은 지역 고려 - 오염우려지역, 지하수 관심지역 고려 - 지하수 관측 관심 구역 선정	- 선정대상 관정 중 지하수수질측정망 자격요건에 가장 적합한 관정을 최종 선정 - 공공관정 우선

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

2. 지역지하수수질측정망

Ⅲ. 지하수수질오염실태 측정

1. 국가지하수수질측정망

가. 지하수수질전용측정망

1) 지점현황(‘12년말 기준)

가) 배경수질전용측정망

지질단위	연도별 설치수(개소)
	계	‘07 (유역코드)	‘08 (유역코드)	‘09 (유역코드)	‘10 (유역코드)	‘11 (유역코드)	‘12 (유역코드)
계	58	3	3	7	13	32	16
변성암	14	1 남한강상류(1001)	-	1 남강댐(2018)	3 영산강상류(5001) 와탄천(5302) 미호천(3011)	9 남한강하류(1007) 안성천(1101) 달천(1004) 충주댐(1003) 한탄강(1022) 한강서울(1018) 섬진강 서남해유역(4101) 주암댐유역(4007) 섬진강하류(4009)	3 삽교천(3101) 부남방조제(3202) 만경강(3301)
쇄설성퇴적암	7	1 남한강상류(1001)	-	2 남강댐(2018) 금호강(2012)	2 영산강상류(5001) 미호천(3011)	2 충주댐(1003) 섬진강하류(4009)	3 위천(2008) 남강(2019) 만경강(3301)
관 입 화성암	13	1 남한강상류(1001)	-	2 남강댐(2018) 금호강(2012)	3 영산강상류(5001) 와탄천(5302) 미호천(3011)	7 남한강하류(1007) 안성천(1101) 달천(1004) 충주댐(1003) 섬강(1006) 한강서울(1018) 한탄강(1022)	5 내성천(2004) 남강(2019) 삽교천(3101) 부남방조제(3202) 만경강(3301)
미고결퇴적층	12	-	1 대종천(2403)	2 남강댐(2018) 금호강(2012)	3 영산강상류(5001) 와탄천(5302) 미호천(3011)	6 남한강하류(1007) 안성천(1101) 달천(1004) 한탄강(1022) 이사천유역(4104) 섬진강 서남해유역(4101)	5 내성천(2004) 남강(2019) 위천(2008) 낙동밀양(2020) 만경강((3301)
비다공질 화산암	9	-	2 금호강(2012) 대종천(2403)	-	2 영산강상류(5001) 와탄천(5302)	5 한탄강(1022) 섬진강 서남해유역(4101) 주암댐유역(4007) 섬진강댐유역(4001) 이사천유역(4104)	-
석회암	3	-	-	-	-	3 남한강상류(1001) 충주댐(1003) 달천(1004)	-

나) 오염감시전용측정망

주 오염원		연도별 설치수(개소)
		계	‘07 (유역코드)	‘08 (유역코드)	‘09 (유역코드)	‘10 (유역코드)	‘11 (유역코드)	‘12 (유역코드)
계		33	10	10	7	5	1	6
폐광산지역		5	4 남한강상류 (1001)	-	1 (2019 남강)			2 낙동밀양(2020)×2
산업단지지역		22	-	10 대종천(2403)×5회야강(2301)×2 태화강(2201)×1 낙동강하구언(2022)×2	6 금호강(2012)×2 낙동고령(2014)×2 남강(2019)×1 가화천(2501)×1	5 영산강상류(5001)×1 미호천(3011)×4	1 안성천유역 (1101)	1 내성천(2004)
기타 오염원	축산/농업지역	2	2 남한강상류 (1001)	-	-	-	-	-
	도시주거지역	3	3 강릉남대천 (1302)	-	-	-	-	-
	매립지	1	1 강릉남대천 (1302)	-	-	-	-	-
	하수처리시설	3			-	-	-	3 남강(2019)×2 밀양강(2021)

※ ‘Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점 현황’ 참조

2) 조사항목 및 횟수

○ 조사항목

- 2007, 2012년 설치 측정망 : 먹는물 수질기준 항목, 현장수질측정 항목, 주양이온/음이온 항목 등 67개

- 2008～2011년 설치 측정망 : 현장수질측정 항목, 주양이온/음이온 항목, 개소별 관심항목 등

․현장수질측정항목은 지하수의 특성상 현장에서 측정해야할 기본항목임

․주양이온/음이온은 지하수 수질을 지구화학적으로 규정하기 위해 필요한 기본항목으로 배경수질관측을 위해서는 반드시 측정해야 할 항목임

․먹는물 수질기준에 포함되어 있지 않은 지하수 수질기준의 유기인 항목인 이피엔, 펜토에이트, 디메톤-S-메틸은 추가 분석항목으로 지정

․측정망 활용도 증대를 위해 냄새 등 심미적 항목을 측정항목에서 제외하고 지질기원의 무기항목 등을 추가하는 등 일부 조정시행 (단, 음용공급 겸용 측정망의 경우 1회에 한해 먹는물 기준 전 항목에 대해서 측정실시)

※ '13년도 제외항목 [경도, 냄새, 맛 색도, 세제(ABS), 과망간산칼륨] → '13년도 추가항목 [Br, V, Sb, Mo, Ni, Ge 등 미량원소]

※ 개소별 관심항목 : 개소별 지질 또는 오염원과 관련된 수질항목과 수질기준 80%이상 검출되는 항목

○ 조사횟수 : 시기별 연 4회 측정

[지하수 수질측정 항목 및 기준(먹는물, 생활용수)]

검 사 항 목		먹는물 수질기준	생활용수기준	검사항목	먹는물 수질기준	생활용수기준
총대장균군		불검출/100mL	5,000이하 (군수/100mL)	트리클로로에틸렌	0.03mg/L이하	0.03mg/L이하
대장균/ 분원성대장균군		불검출/100mL	-	디클로로메탄	0.02mg/L이하	-
납		0.01mg/L이하	0.1mg/L이하	벤젠	0.01mg/L이하	0.015mg/L이하
불소		1.5mg/L이하	-	톨루엔	0.7mg/L이하	1mg/L이하
비소		0.01mg/L이하	0.05mg/L이하	에틸벤젠	0.3mg/L이하	0.45mg/L이하
셀레늄		0.01mg/L이하	-	크실렌	0.5mg/L이하	0.75mg/L이하
수은		0.001mg/L이하	0.001mg/L이하	1.1-디클로로에틸렌	0.03mg/L이하	-
시안		0.01mg/L이하	0.01mg/L이하	사염화탄소	0.002mg/L이하	-
크롬		0.05mg/L이하	0.05mg/L이하	1,2-디브로모 -3-클로로프로판	0.003mg/L이하	-
암모니아성질소		0.5mg/L이하	-	경도	300mg/L이하	-
질산성질소		10mg/L이하	20mg/L이하	과망간산칼륨소비량	10mg/L이하	-
카드뮴		0.005mg/L이하	0.01mg/L이하	냄새	무취	-
보론		1.0mg/L이하	-	맛	무미	-
스트론튬		4.0mg/L이하	-	동	1.0mg/L이하	-
페놀		0.005mg/L이하	0.005mg/L이하	색도	5도 이하	-
유기 인계 농약	다이아지논	0.02mg/L이하	0.0005mg/L이하	세제(ABS)	0.5mg/L이하	-
	파라티온	0.06mg/L이하		아연	3.0mg/L이하	-
	이피엔	-		염소이온	250mg/L이하	250mg/L이하
	펜토에이트	-		철	0.3mg/L이하	-
	디메톤-S-메틸	-		망간	0.3mg/L이하	-
	페니트로티온	0.04mg/L이하	-	탁도(실험실)	1NTU이하	-
카바릴		0.07mg/L이하	-	황산이온	200mg/L이하	-
1.1.1-트리클로로에탄		0.1mg/L이하	0.15mg/L이하	알루미늄	0.2mg/L이하	-
테트라클로로에틸렌		0.01mg/L이하	0.01mg/L이하	1,4-다이옥산	0.05mg/L이하	-
현장측정항목 : 수위, 산화환원전위(ORP), 온도, 수소이온농도(pH), 전기전도도(EC), 용존산소(DO) 주양이온/음이온 : Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NO3-, SO42-, Cl-, HCO3-, CO32- 이온물질 및 유기물 : 규소, 스트론튬, 리튬, 바륨, 총유기탄소

3) 수위 측정 및 퍼징 방법

가) 수위측정

○ 수위 측정은 퍼징(purging), 시료채취 도구 및 장치를 관측정에 삽입하기 전에 측정하며, 수위측정관이 설치되어 있지 않은 기존 관측정에서는 장비가 손상될 수 있으므로 수위측정을 실시하지 않는다.

○ 가능한 1개의 측정기를 사용하며, 각 시료채취지점마다 동일인이 측정한다. 수위 측정 절차는 다음과 같다.

➀ 물과 접촉할 때까지 수위측정기 센서를 하강시킨다.

➁ 정확한 수위를 측정할 때까지 올렸다 내렸다 반복한다.

➂ 측정기준점(예, Casing end 또는 수위측정관 상단부)을 설정하고, 기록한다.

➃ 2회 이상 연속된 값으로 측정되는 수위를 측정 기록한다.

➄ 다른 채취지점으로부터의 교차오염방지를 위해 증류수로 센서 및 줄자 부분을 세척한다.

나) 퍼징(purging)

○ 퍼징은 고여 있는 물을 퍼내어 관측정의 설치 및 관측정의 재질 등에 의한 화학적, 생물학적 오염물을 감소시키며, 시료를 안정화시키고, 시료채취 장비를 세척하는 과정이다.

○ 퍼징은 관측정에 차 있는 지하수 3배 양을 퍼징하는 것을 기본으로 한다. 단, 예외적인 사항은 다음과 같다.

- 계속 사용 중인 취수정에서 시료를 채취할 때, 시료채취 전 3배 이상 양수되었을 때

- 시료채취 깊이별로 밀폐시켜 놓았을 때

- 수위하강속도가 너무 빠를 때

- 굴착공에 차있는 지하수의 양이 적어 퍼징에 의해 관측정 바닥의 퇴적물이 교란될 가능성이 있을 때

- 관측정에 수중펌프가 설치되어 있으며, 수중펌프의 흡입구가 나공 또는 스크린 구간에 위치하여 시료교란이 우려될 때

- 퍼징양 저감장치를 사용하거나 저속펌프를 사용하여 안정화 요건이 만족될 때

○ 퍼징 절차는 다음과 같다.

➀ 측정된 수위로부터 퍼징양을 계산․기록한다.

➁ 수위측정기를 이용해 펌프흡입구를 하강시킬 때 교란을 방지하기 위하여 조심스럽게 다루며, 최종 흡입구 위치를 원하는 시료채취 깊이에 위치시킨다.

➂ 퍼징을 시작하고, 초기 퍼징된 지하수를 배출시킨다.

➃ 현장측정과 시료채취하는 동안 최종적인 펌프흡입구 위치를 동일하게 유지하며 펌프위치를 바꾸지 않는다.

➄ 현장측정을 위해 일정한 유속으로 Flow cell을 통해 흘려보낸다.

➅ 최소한 관측정 내 지하수 양의 3배를 퍼징하며 이때 현장수질측정항목이 안정화 요건을 만족 하는지를 확인한다.

[현장수질측정항목의 안정화요건]

항 목	안정화 요건
전기전도도(EC)	≦100 μs/cm일 때 ± 5%, > 100 μs/cm일 때 ± 3%
수 온	± 0.2 ℃
수소이온농도(pH)	± 0.1
용존산소(DO)	± 0.3 mg/L
※ 출처 : USGS

○ 퍼징(purging)양과 퍼징(purging)시간의 추정

- 지하수 부피(V) = 3.14HD2 = (    ) m3

V : 관측정내 지하수 양(m3)

D : 굴착반지름 (m)

H : 수두높이(굴착깊이-지하수위, m)

- 퍼징량 =  n × V

n : 퍼징된 관측정 부피배수

- 퍼징비 (Q) = (   ) m3/분

- 퍼징시간 : 퍼징량/퍼징비(Q) = (   )

4) 시료채취 및 시험방법

가) 시료채취방법

○ 시료채취는 관측정내 설치된 고정식 시료채취 장비를 이용, 퍼징하여  고여 있는 물을 퍼내고 새로 나온 물을 시료로 사용

- 심부층의 경우 저속양수펌프 등을 이용하여 반드시 저속시료채취로 시료 교란을 최소화하는 방식으로 시료 채취 실시하며 천부층의 경우 저속양수펌프 또는 정량이송펌프 등을 사용

○ 시료채취는 매회 채취시마다 새로이 세척된 시료채취장비 및 용기를 이용하며, 시료채취 용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 씻은 다음 사용함

○ 기타 휘발성물질과 민감한 무기화합물질을 함유한 시료는 그대로 보관하고, 산도․알칼리도․중금속 및 기타 무기금속의 측정을 위한 시료는 여과 후 채취함

○ 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 시료의 균질성이 유지될 수 있도록 채취하여야 하며, 침전물 등이 부상하여 혼입되어서는 안 됨

○ 용존가스, 환원성물질, 휘발성 유기물질, 유류 및 수소이온농도(pH) 등을 측정하기 위한 시료는 운반 중 공기와의 접촉이 없도록 용기에 가득 채워야 함

○ 시료채취용기에 시료를 채울 때에는 어떠한 경우에도 시료의 교란이 일어나서는 안 되며, 가능한 한 신속히 공기와의 접촉시간을 짧게 하여 채취하여야 함

○ 채취된 시료는 즉시 시험하고, 그렇지 못할 경우에 먹는물(수질오염)수질공정시험기준 중 시료의 보존방법에 따라 보존하여 규정된 시간 내에 실험 실시

○ 주 양이온/음이온 분석용 시료 채취

- 여과장비를 이용하여 현장에서 여과하고 Ca2+, Mg2+, Na+, K+ 등 양이온 및 안티몬, 몰리브덴, 바나듐, 게르마늄 등은 pH 2 이하가 되도록 질산 첨가

○ 금속분석용 시료 채취

- 보존용액과 혼합할 수 있을 정도의 공간을 남겨 두고 시료 채취

- pH 2이하가 되도록 질산을 첨가. 단, 크롬 분석용 시료는 산성보존제를 첨가하지 않으며, 가능한 빠른 시간(24시간)내 운반하여 실험

- 지하수 침전물로부터 오염을 피하기 위하여 보존 전에 현장에서 여과(0.45μm) 하는 것을 권장

○ 휘발성유기물질 분석용 시료 채취

- 유리재질의 시료병을 준비하여 뚜껑의 격막을 만지지 않도록 주의

- 시료병 입구의 수면이 볼록해질 때까지 시료를 채우되 공기가 유입되지 않게 채움

- 빠르게 뚜껑을 닫고 병을 뒤집어 공기 방울이 있으면, 시료 다시 채취

- 4℃이하로 보관하여 운반(별도 아이스박스 사용)

○ 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있음. 다만, 시료를 즉시 시험할 수 없어 보존하여야 하는 경우 또는 시험항목에 따라 각각 다른 채취용기를 사용하여야 할 경우에는 시료 채취량을 적정하게 증감할 수 있음

[지하수수질전용측정망 시료채취량 등]

구 분	분 석 항 목	채수병규격 및 전처리 내용
현장측정항목 (6)	수위, 온도, pH(현장), DO, ORP, EC
주양이온/ 음이온(9)	- Ca2+, Mg2+, Na+, K+,	30mL PE, or 50mL PE 여과 후 질산 첨가
	- NO3-, SO42-, Cl-,	40mL or 50mL PE or glass, 여과
	- HCO3-, CO32-	125mL PE or glass or 2L 무균채수병(PE)
이온물질 (11)	암모니아성질소, 불소, 스트론튬, 바륨, 규소, 리튬, 브롬	2L 무균채수병 40mL PE or glass, 여과
	안티몬, 몰리브덴, 바나듐, 게르마늄	40mL PE or glass, 여과 여과(0.45μm)후 질산 첨가
금속류 (13)	납, 비소, 세레늄, 수은, 크롬, 카드뮴, 보론, 구리, 철, 알루미늄, 니켈, 아연, 망간	30mL PE, or 50mL PE 여과(0.45μm)후 질산 첨가 크롬은 질산첨가하지 않음
유기오염물질 /농약류(9)	다이아지논, 파라티온, 이피엔, 펜토에이트, 디메톤-S-메틸, 페니트로티온, 카바릴, 페놀, 시안	1L glass
유기오염물질 (탄화수소류) (13)	1.1.1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1.1-디클로로에틸렌, 사염화탄소,1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산,, 총유기탄소, 클로로폼, 1,2-다이클로로에테인	40mL glass or 100ml glass
미생물(3)	총대장균군, 대장균, 분원성대장균군	2L 무균채수병
기타항목 (1)	탁도(실험실)	2L 무균채수병 or 1L glass
※ 총 67개 항목 ※ 5개(밑줄) : 신규지하수 오염물질 조사연구(국립환경과학원)결과('09~'11)에 따라 '12년부터 지하수 수질기준 후보물질 선정하여 실시(’12년 3개항목, ’13년 2개항목)

나) 시험방법

○ 조사항목 중 먹는물 수질기준 항목에 대한 시험방법은 먹는물수질공정시험방법에 따르되, 유기인계 농약류(이피엔, 펜토에이트, 디메톤-S-메틸 등)와 바륨, 안티몬, 니켈, 총유기탄소는 수질오염공정시험기준을 따름

○ 조사항목 중 몰리브덴, 바나듐, 게르마늄, 스트론튬, 리튬 등은 먹는물수질공정시험기준 중 “금속류-유도결합플라즈마-질량분석법”을 준용하여 분석

○ 공정시험방법이 없는 경우(Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, CO32- Si2+, Li+ 등)에는 Standard methods for the Examination of Water and Wastewater(미국수자원 협회 등) 방법을 준용하여 분석

※ 시험․분석은 수질검사전문기관 등 공인된 검사기관 활용(이하 동일)

5) 조사결과의 기재

가) 현장측정항목

○ 수위는 m단위로 소수점이하 둘째자리까지 기재

○ 수온은 셀시우스 단위의 소수점이하 첫째자리까지 기재

○ pH는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 기록

○ 전기전도도(EC)는 전기전도도값(μS)에 셀정수(cm-1)를 곱하여 시료의 전기전도도값 μS/cm 단위의 정수로 기록

○ 산화환원전위(ORP)는 mV 단위의 정수로 기록

○ 용존산소(DO)는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째 자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 주요 양이온 및 음이온은 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록을 원칙으로 하되, 농도가 1 mg/L 미만인 경우에는 소수점이하 둘째자리까지 기록

나) 주양이온/음이온 및 이온물질

○ 주요 양이온 및 음이온은 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록을 원칙으로 하되, 농도가 1 mg/L 미만인 경우에는 소수점이하 둘째자리까지 기록

○ 암모니아성 질소는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 불소, 규소, 리튬은 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 바륨, 스트론튬, 안티몬, 몰리브덴, 바나듐, 게르마늄, 리튬, 니켈은 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

다) 금속류

○ B, Cr, Fe, Al에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ Cd, As, Se, Cu, Zn, Pb, Mn, Hg, Zn, Mn은 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

라) 유기오염물질/농약류

○ 유기인계 농약, 카바릴에 대해서는 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 페놀류, CN은 소수점이하 섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

마) 유기오염물질

○ 유기오염물질은 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 총유기탄소는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 클로로폼, 사염화탄소, 1,2-다이클로로에테인 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록하며, 정량한계값도 함께 제출

※ 정량한계 : 먹는물공정시험기준 및 수질오염공정시험기준의 정도보증/정도관리 부분의 정량한계 계산방법을 따름

바) 미생물

○ 총대장균군 및 대장균/분원생대장균군은 군수/100mL 로 단위의 정수로 기록

사) 기타항목

○ 경도, 증발잔류물는 소수점이하 첫째자리에서 반올림하여 mg/L 단위로 기록

○ 과망간산칼륨소비량, 세제에 대해서는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 탁도는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 NTU 단위로 기록(반드시 숫자로 표기함).

아) 수치 맺음법

○ 항목별 수질검사결과의 기재방법에 있어 수치맺음은 별도로 지정하지 않는 한 한국산업규격 KSA3251-1(측정값의 수치 맺음법)을 따르도록 하고, 표시자릿수는 표시자릿수 이하 다음자리수의 수치를 다음과 같이 끊어 올리거나 버림

- 표시자릿수 이하 다음 자리의 수가 6이상일 때는 끊어 올림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 4이하일 때는 버림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 5일 때는

․ 표시자릿수의 숫자가 1, 3, 5, 7, 9 일 때는 끊어 올리고,

․ 표시자릿수의 숫자가 0, 2, 4, 6, 8 일 때는 버림

예) 질산성질소 : 82.75 ⇒ 82.8로 표시하고, 82.85 ⇒ 82.8로 표시

Cd(카드뮴) : 0.0065 ⇒ 0.006으로 표시하고, 0.0075 ⇒ 0.008로 표시

6) 측정결과 판단 및 평가

○ 측정결과 적용기준

-「먹는물 관리법」제5조의 “먹는물 수질기준” 또는 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제11조의 “지하수의 수질기준”에 따른 생활용수 기준

○ 측정결과 수질상태 평가

- 5년 이상 자료가 축적된 지점을 대상으로 적용기준 대비 초과여부와 향후 수질변화추세 예측결과 등을 토대로 4등급 구분

※ ‘13년 평가대상 지점 : 전용측정망  26개소 64지점 대상

※ 11개 평가항목 : 전기전도도, 염소이온, 황산이온, 질산성질소, 암모늄, 납, 비소, 수은, 카드뮴, PCE, TCE

[측정결과 등급별 분류기준]

수 질 상 태	주 요 평 가 기 준
BLACK	평가항목이 항상 수질기준보다 높고 증가추세
YELLOW	평가항목이 대부분 수질기준보다 높음
GREEN	평가항목이 대부분 수질기준을 만족
BLUE	평가항목이 항상 수질기준을 만족하고 감소추세

※ 단, 지점별로 추가적으로 지하수 수질에 미치는 요인 등을 종합적으로 고려하여 별도의 관리방안 및 활용방안 제언 예정

7) 측정자료 관리

○ 수질측정결과 및 분석․평가는 차기년도 1분기까지 토양지하수정보시스템(http://sgis.nier.go.kr)에 입력하고 분석․평가 결과 보고서 작성

8) 측정자료의 활용

○ 국가지하수 수질관리 정책 수립

- 우리나라의 광역적인 지하수 수질변동 실태파악을 통한 지하수 수질 보전․관리 정책수립에 활용

○ 지하수 이용 및 수질관리를 위한 자료로 활용

- 일반국민들의 보다 안전한 지하수 개발․이용을 위한 기초자료로 활용

- 지자체 지하수 담당공무원의 수질관련 행정관리를 위한 자료로 활용

- 지하수 관련기관 또는 연구자의 지하수 보존․관리를 위한 조사․연구에 활용

나. 타기관관측망

1) 지점현황

○ 국가지하수관측망(국토해양부) 지점현황

구 분	계(개소)	한강	낙동강	금강	영산강	섬진강	제주도
계	361	111	101	84	28	33	4
충적/암반층(2공)	163	47	50	37	15	14	-
암반층(1공)	198	64	51	47	13	19	4

○ 농촌지하수관리관측망(농림수산식품부, ‘10년부터 활용)

구분	계	경기	강원	충남	충북	전북	전남	경북	경남	제주
개소수	60	12	10	5	8	5	5	6	9	0

2) 조사항목 및 횟수

○ 지하수 생활용수 19개 항목 및 EC(총 20개 항목)에 대해 연2회(반기별 1회) 측정․분석

※ 기타 일반사항은 지역지하수수질측정망 운영과 동일

2. 지역지하수수질측정망

가. 선정기준 및 현황

1) 오염우려지역(유역(지방)환경청 운영)

[오염원 구분]

구 분		선 정 대 상	지점수
영농	① 전용농업용수 사용지역 ② 농작물 주산단지	○ 논․밭․과수원 등 농업용 취수정 ○ 농가취수정, 한해대책용 공공관정	지역내 3
수질	③ 오염우려하천지역	○ 하천수측정망 운영결과 수질오염도(BOD)가 높은 지역의 취수정	자연유하 방향 3
	④ 공단지역	○ 전자․도금․기계․금속․화학․운수․석유 업종이 밀집된 지역 우선 ○ 단지면적이 큰 공단은 세분	자연유하 방향 3
폐기물	⑤ 일반폐기물매립지역 ⑥ 지정폐기물매립지역 ⑦ 금속광산지역 ⑧ 분뇨처리장인근지역	○ 침출수, 갱내수, 분뇨처리수 등 지하수 오염우려가 있는 취수정	자연유하 방향 3
기타	⑨ 주민건강조사지역 ⑩ 유원지 및 공원 ⑪ 골프장지역	○ 농약, 비료사용 등으로 지하수오염이 우려되는 취수정	지역내 3
	⑫ 도시주거지역	○ 주거․상업지역 중심
	⑬ 저장탱크지역	○ 저유소, 유해화학물질 저장시설 주변 취수정	자연유하 방향 3

[오염우려지역 측정망 현황]

구 분		계	한강청	낙동강청	금강청	영산강청	원주청	대구청	전주청
계		781	168	141	117	87	70	138	60
영농 (60)	①전용농업용수사용지역 ②농작물주산단지	48 12	6 -	9 -	6 3	3 3	6 3	9 3	9 -
수질 (240)	③오염우려하천지역 ④공단지역	57 183	15 39	9 42	12 15	6 21	3 12	6 36	6 18
폐 기 물 (194)	⑤일반폐기물매립지역 ⑥지정폐기물매립지역 ⑦금속광산지역 ⑧분뇨처리장인근지역	99 29 30 36	21 6 3 6	15 6 3 6	15 6 6 6	9 - 3 3	9 2 9 6	21 3 6 6	9 6 - 3
기타 (287)	⑨주민건강 조사지역 ⑩유원지 및 공원 ⑪골프장지역 ⑫도시주거지역 ⑬저장탱크지역	15 36 35 165 36	3 6 6 45 12	3 6 6 30 6	3 6 6 27 6	3 6 3 21 6	- 6 5 9 -	3 6 6 27 6	- - 3 6 -

2) 일반지역(시․군․구 운영)

○ 도시지역, 농림지역, 자연환경보전지역, 관리지역으로 구분

○ 현재 음용으로 이용하거나 이용할 가능성이 높은 지점

○ 주변에 특정오염원이 없는 지점

○ 관정상태가 양호하여 장기간 관측정으로 이용 가능한 지점

○ 공공관정을 우선 대상으로 하고, 관측정의 제원(심도, 구경 등)이 확실한 지점 등

[일반지역 측정망 현황]

구분	계	도시지역					농림지역					자연환경보전지역					관리지역
		계	용도				계	용도				계	용도				계	용도
			음용	생활	공업	농업		음용	생활	공업	농업		음용	생활	공업	농업		음용	생활	공업	농업
	1,240	787	328	417	21	21	194	116	48	6	24	62	36	20	-	6	197	128	50	4	15
서울	100	100	19	76	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
부산	80	80	35	44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대구	136	116	18	93	3	2	20	4	11	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
인천	50	32	17	15	-	-	15	11	4	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
광주	25	18	4	14	-	-	6	4	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
대전	25	19	11	8	-	-	4	2	2	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
울산	25	23	16	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-
경기	155	112	66	39	2	5	5	3	2	-	-	9	5	4	-	-	29	14	14	1	-
강원	90	50	20	23	3	4	9	7	1	-	1	5	2	3	-	-	26	18	6	-	2
충북	60	26	17	9	-	-	7	6	-	-	1	10	8	2	-	-	17	16	-	-	1
충남	75	25	15	7	3	-	15	10	-	-	5	7	5	2	-	-	28	23	2	1	2
전북	70	27	7	20	-	-	24	11	9	1	3	7	1	6	-	-	12	2	8	1	1
전남	110	45	22	17	1	5	25	14	4	-	7	5	4	-	-	1	35	19	10	-	6
경북	119	55	27	23	4	1	46	36	6	1	3	6	5	-	-	1	12	7	3	1	1
경남	100	51	26	22	-	3	18	8	7	-	3	7	2	2	-	3	24	16	6	-	2
제주	20	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	-	-	-

※ ‘Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점 현황’ 참조

참고		지점번호 부여

□ 유역(지방)환경청 : ① - ②

① 오염원별 표시기호

오염원	기호	오염원	기호	오염원	기호
전용농업용수사용지역	S	지정폐기물매립지역	I	골프장지역	G
농작물주산단지	N	금 속 광 산 지 역	K	도시주거지역	C
오염우려하천지역	O	분뇨처리장인근지역	B	저장탱크지역	T
공 단 지 역	F	주민건강조사지역	J
일반폐기물매립지역	P	유원지 및 공원	U

② (지방)환경청별 표시기호

기 관 명	기호	기 관 명	기호
한강유역환경청	H	원주지방환경청	W
낙동강유역환경청	N	대구지방환경청	T
금강유역환경청	K	전주지방환경청	G
영산강유역환경청	Y

□ 지방자치단체 : ① - ② - ③ - ④ - ⑤

① 시 ․ 도별 표시기호

시 ․ 도	기호	시 ․ 도	기호	시 ․ 도	기호	시 ․ 도	기호
서울	A	광주	E	충북	I	경북	M
부산	B	대전	F	충남	J	경남	N
대구	C	경기	G	전북	K	제주	O
인천	D	강원	H	전남	L	울산	P

② 시 ․ 군 ․ 구 기호 : 행정구역순으로 기재(번호 기재)

③ 시 ․ 군 ․ 구내의 1개의 지역(읍․면․동)을 기재(a, b, c, d 등 알파벳 순)

④ 용도지역 기호 : 도시지역(1), 농림지역(2), 자연환경보전지역(3), 관리지역(4)

⑤ 지점 고유번호 : 용도지역별 측정망 지점의 일렬번호(두자리 숫자)

예) 경기도내 행정구역순 4번째 시 ․ 군이며 농림지역에 위치한 관정 A ⇒ G-4-e-2-01

경기도내 행정구역순 4번째 시 ․ 군이며 농림지역에 위치한 관정 B ⇒ G-4-e-2-02

나. 조사 항목

○ 해당 관정의 이용 용도 및 음용 여부와 관계없이 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제11조 「별표4」에 따른 생활용수 19개 항목 및 EC(총 20개 항목) 측정․분석

○ 신규지하수 오염물질 조사연구(국립환경과학원) 결과에 따라 '12년부터 지하수 후보물질을 선정하여 실시(오염우려지역)

다. 조사시기 및 횟수

○ 연 2회(상․하반기) 분석 실시

- 지하수 정기수질검사 결과가 있는 경우, 직접 분석을 시행하지 않고 기분석 자료로 대체 가능

[지역지하수수질측정망 시료채취 시기]

구 분	내 용
조사 시기 (연간 2회)	상반기 : 4～5월, 하반기 : 10～11월
※ 조사기관의 불가피한 사정이 있는 경우는 조사 시기 조정 가능

라. 시료채취 및 시험방법

1) 시료채취용기 및 전처리

○ 수질오염(먹는물)공정시험기준 및 수질기준 항목에 따라 규정된 채수용기 사용

2) 시료채취 시 기록사항

○ 지질 : 한지 또는 잘 찢어지지 않는 지질

○ 글자색 : 흑색(인쇄 또는 용기에 직접 자필)

○ 채취 용기 봉인지에 채취자, 일자, 지점명, 분석항목 등을 기재

○ 현장수질측정자료(현장수질측정 시)

3) 시료채취 및 시험방법

가) 퍼징(purging)

○ 퍼징은 고여 있는 물을 퍼내어 관측정의 설치 및 관측정의 재질 등에 의한 화학적, 생물학적 오염물을 감소시키며, 시료를 안정화시키고, 시료채취 장비를 세척하는 과정이다.

○ 퍼징은 관측정에 차 있는 지하수 3배 양을 퍼징하는 것을 기본으로 한다. 단, 예외적인 사항은 다음과 같다.

- 계속 사용 중인 취수정에서 시료를 채취할 때, 시료채취 전 3배 이상 양수되었을 때

- 시료채취 깊이별로 밀폐시켜 놓았을 때

- 수위하강속도가 너무 빠를 때

- 굴착공에 차있는 지하수의 양이 적어 퍼징에 의해 관측정 바닥의 퇴적물이 교란될 가능성이 있을 때

- 관측정에 수중펌프가 설치되어 있으며, 수중펌프의 흡입구가 나공 또는 스크린 구간에 위치하여 시료교란이 우려될 때

- 퍼징양 저감장치를 사용하거나 저속펌프를 사용하여 안정화 요건이 만족될 때

○ 퍼징 절차는 다음과 같다.

➀ 측정된 수위로부터 퍼징양을 계산․기록한다.

➁ 수위측정기를 이용해 펌프흡입구를 하강시킬 때 교란을 방지하기 위하여 조심스럽게 다루며, 최종 흡입구 위치를 원하는 시료채취 깊이에 위치시킨다.

➂ 퍼징을 시작하고, 초기 퍼징된 지하수를 배출시킨다.

➃ 현장측정과 시료채취하는 동안 최종적인 펌프흡입구 위치를 동일하게 유지하며 펌프위치를 바꾸지 않는다.

➄ 현장측정을 위해 일정한 유속으로 Flow cell을 통해 흘려보낸다.

➅ 최소한 관측정 내 지하수 양의 3배를 퍼징하며 이때 현장수질측정항목이 안정화 요건을 만족 하는지를 확인한다.

[현장수질측정항목의 안정화요건]

항 목	안정화 요건
전기전도도(EC)	≦100 μs/cm일 때 ± 5%, > 100 μs/cm일 때 ± 3%
수 온	± 0.2 ℃
수소이온농도(pH)	± 0.1
용존산소(DO)	± 0.3 mg/L
※ 출처 : USGS

○ 퍼징(purging)양과 퍼징(purging)시간의 추정

- 지하수 부피(V) = 3.14HD2 = (    ) m3

V : 관측정내 지하수 양(m3)

D : 굴착반지름 (m)

H : 수두높이(굴착깊이-지하수위, m)

- 퍼징량 =  n × V

n : 퍼징된 관측정 부피배수

- 퍼징비 (Q) = (   ) m3/분

- 퍼징시간 : 퍼징량/퍼징비(Q) = (   )

나) 시료채취

○ 시료채취는 관측정내에서 설치된 고정식 시료채취 장비를 이용․ 퍼징하여 고여 있는 물을 퍼내고 새로 나온 물을 시료로 사용

- 심부층의 경우 저속양수펌프 등을 물의 수소이온농도 또는 전기전도도를 연속적으로 측정하여 이 값이 평행(측정값이 유사해지는 시점)에 도달할 때까지 퍼냄

○ 시료채취는 매회 채취시마다 새로이 세척된 시료채취장비 및 용기를 이용하며, 시료채취 용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 씻은 다음 사용함

○ 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 시료의 균질성이 유지될 수 있도록 채취하여야 하며, 침전물 등이 부상하여 혼입되어서는 안 됨

○ 시료채취용기에 시료를 채울 때에는 시료의 교란이 일어나서는 안 되며, 가능한 한 신속히 공기와의 접촉시간을 짧게 하여 채취하여야 함

○ 채취된 시료는 즉시 시험하고, 그렇지 못할 경우에 수질오염(먹는물)공정시험기준 중 시료의 보존방법에 따라 보존하여 규정된 시간 내에 실험 실시

○ 금속분석용 시료 채취

- 보존용액과 혼합할 수 있을 정도의 공간을 남겨 두고 시료 채취

- pH 2이하가 되도록 질산을 첨가. 단, 6가크롬 분석용 시료는 산성보존제를 첨가하지 않으며, 가능한 빠른 시간(24시간)내 운반하여 실험

- 지하수 침전물로부터 오염을 피하기 위하여 보존 전에 현장에서 여과(0.45μm) 하는 것을 권장

○ 휘발성유기물질 분석용 시료 채취

- 유리재질의 시료병을 준비하여 뚜껑의 격막을 만지지 않도록 주의

- 시료병 입구의 수면이 볼록해질 때까지 시료를 채우되 공기가 유입되지 않게 채움

- 빠르게 뚜껑을 닫고 병을 뒤집어 공기 방울이 있으면, 시료를 다시 채취

- 4℃이하로 보관하여 운반(별도 아이스박스 사용)

○ 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3～5L 정도임. 다만, 시료를 즉시 시험할 수 없어 보존하여야 하는 경우 또는 시험항목에 따라 각각 다른 채취용기를 사용하여야 할 경우에는 시료 채취량을 적정하게 증감할 수 있음

나) 시험방법

○ 수질오염공정시험기준에 따름. 다만, 1.1.1-트리클로로에탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌은 먹는물수질공정시험방법에 준하여 실시

마. 조사결과의 기재

1) 일반항목

○ 수위는 m단위로 소수점이하 둘째자리까지 기재

○ 수온은 셀시우스 단위의 소수점이하 첫째자리까지 기재

○ pH는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 기록

○ 전기전도도(EC)는 전기전도도값(μS)에 셀정수(cm-1)를 곱하여 시료의 전기전도도값 μS/cm 단위의 정수로 기록

○ 염소이온 및 질산성질소는 소수점이하 둘째자리에서 반올림하여 소수점이하 첫째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ 총대장균군수는 군수/100mL로 단위의 정수로 기록, 단 음용수의 경우 검출/100mL 또는 불검출/100mL로 표기

2) 특정유해물질 항목

○ CN, Cr+6, Pb에 대해서는 소수점이하 셋째자리에서 반올림하여 소수점이하 둘째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ Cd, As, 페놀류, 1,1,1-트리클로로에탄, 트리클로로에틸렌(TCE), 테트라클로로에틸렌(PCE)에 대해서는 소수점이하 넷째자리에서 반올림하여 소수점 이하 셋째자리까지 mg/L 단위로 기록

○ Hg, 유기인, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌에 대해서는 소수점이하 다섯째자리에서 반올림하여 소수점이하 넷째자리까지 mg/L 단위로 기록

3) 수치 맺음법

○ 항목별 수질검사결과의 기재방법에 있어 수치맺음은 별도로 지정하지 않는 한 한국산업규격 KSA3251-1(측정값의 수치 맺음법)을 따르도록 하고, 표시 자릿수는 표시자릿수 이하 다음 자리수의 수치를 다음과 같이 끊어 올리거나 버림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 6이상일 때는 끊어 올림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 4이하일 때는 버림

- 표시자릿수 이하 다음자리의 수가 5일 때는

․ 표시자릿수의 숫자가 1, 3, 5, 7, 9 일 때는 끊어 올리고,

․ 표시자릿수의 숫자가 0, 2, 4, 6, 8 일 때는 버림

예) 질산성질소 : 82.75 ⇒ 82.8로 표시하고, 82.85 ⇒ 82.8로 표시

Cd(카드뮴) : 0.0065 ⇒ 0.006으로 표시하고 0.0075 ⇒ 0.008

바. 측정결과 판단 및 평가

1) 측정결과 판단

○「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」 제11조 “지하수의 수질기준”에 따라 기준초과 여부 판단. 단, 음용은「먹는물 관리법」제5조에 따른 “먹는물 수질기준” 적용

2) 측정결과 평가

○ 조사지점별 수질기준의 적합 여부, 연도별 수질변화 추이, 주변 오염원과의 상관성 등에 대한 분석 및 평가 실시

※ 측정망 운영결과를 토양지하수정보시스템(http://sgis.nier.go.kr)을 통해 제출하면 프로그램을 통해 측정결과 판단 및 평가를 일괄 처리

사. 측정자료 관리

1) 수질측정결과에 대한 시설(관정) 소유자 안내

○ 유역(지방)환경청은 수질측정결과를 소관 시․군․구에 통보(수시)

- 수질항목별 측정값 및 용도(음용)별 수질기준 초과여부 등

○ 시․군․구는 수질측정결과(환경청 결과 포함)를 시설(관정) 소유자에게 안내하여 적정한 수질관리가 이뤄질 수 있도록 조치

- 측정망 수질기준 초과의 경우,「지하수법」에 따른 이용중지 등 행정조치 대상 아님

2) 수질측정결과에 대한 환경부 보고(통보)

○ 유역(지방)환경청 및 시․군․구는 상반기 결과를 7월 31일, 하반기 결과를 익년 1월 31일까지 토양지하수정보시스템 (http://sgis.nier.go..kr) 에 입력

- 항목별 수질측정 결과값만 입력(파일업로드)하며, 수질측정 결과 특이사항은 별도 양식으로 보고(통보)

※ 측정망 운영결과(수질결과, 판단 및 평가)의 문서 보고(통보) 불요

3) 수질검사 자료의 활용

○ 해당 관정의 당해연도 지하수 정기수질검사로 대체 가능

○ 토양지하수정보시스템에서 분석․판단․평가된 운영결과는 시스템을 통해 기관 공유 및 활용 가능

아. 측정지점 변경

○ 신설(폐지) 등 변경사유 발생시 지역지하수수질측정망 선정기준에 따라 선정하고, 변경사유 및 지점내역, 현황카드 등을 환경부에 보고(통보)

- 측정망 총 개소수는 유지하여야 함(증가 가능)

- 동일 용도, 정확한 제원의 시설, 관측밀도 등을 우선 고려

○ 시설폐지 또는 토지 용도변경 등의 사유로 수질측정이 불가능한 경우 이외에는 변경 지양(수질기준 초과 사유 등)

[지역지하수수질측정망 지점선정 개념도]

- 해당구역내 기존운영 지점 현황파악 - 기존 운영지점의 공간적 배치	- 해당구역 내 활용가능한 기존관정 위치 파악 - 관정제원이 확실한 지하수 관정 파악 - 지하수 수질 정기검사 대상 여부 확인
- 관측밀도가 낮은 지역 고려 - 오염우려지역, 지하수 관심지역 고려 - 지하수 관측 관심 구역 선정	- 선정대상 관정 중 지하수수질측정망 자격요건에 가장 적합한 관정을 최종 선정 - 공공관정 우선

Ⅳ. 지하수수질측정망

세부지점현황

1. 국가지하수수질측정망

2. 지역지하수수질측정망

Ⅳ. 지하수수질측정망 세부지점 현황

세부지점현황은 붙임의 2013 지하수수질측정망 세부지점현황에서 확인하시기 바랍니다.

1. 국가지하수수질측정망

가. 지하수수질전용측정망

1) 배경수질전용측정망

2) 오염감시전용측정망

나. 타기관관측망

1) 국가지하수관측망

2) 농촌지하수관리관측망

2. 지역지하수수질측정망

가. 오염우려지역(유역(지방)환경청 운영)

나. 일반지역(시․군․구 운영)

Ⅴ. 서  식

1. 국가지하수수질측정망

현황카드 서식 및 작성방법

2. 지역지하수수질측정망

현황카드 서식 및 작성방법

Ⅴ. 서   식

1. 국가지하수수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

【국가지하수수질측정망 현황카드】

1. 지점 번호			2. 유역명			3. 지점 명칭
4. 좌 표 (위도, 경도)	위도(X) : ° ′ ″ 경도(Y) : ° ′ ″					5. 표고(m)
6. 관정의 시설 및 관리상태
설치일 : 시공업체 : 심도 : m 충적( ), 암반( ), 구경 : mm,
케이싱 길이: m, 스크린구간: 케이싱 상부로부터 - m 또는 나공( )
기타사항 :
7. 주변오염원 (반경 0.5km 이내) :
8. 수질 분석 중 이상결과 및 조치사항 기록
9. 위 치 도
10. 사 진
측정망 시설		측정망 근경			측정망 원경		측정망 주변

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<< 작성방법 >>

1. 지점번호

< 지하수수질전용측정망 >

① 해당 관측망 별 지점 번호

1. 지하수측정망 표준코드는 시도구분(2자리, 영문이니셜), 시군구구분(3자리, 영문이니셜), 기관/관측망구분(2자리), 일련번호(4자리)로 부여.

	시군구		연번
○○	○○○	○○	○○○○
시도		구분

2. 구분코드의 경우 다음을 따르며, 각 기관에서 지속적으로 운영하는 측정망이 향후 신규로 추가될 경우 영문자 뒤의 일련번호로 추가.

3. 시군구 명칭 변경시 코드변경 등 후속조치는 국토해양부에서 조정 시행하여 관계기관에 통보하며, 개별 기관별 정보는 통보후 3개월내 변경사항을 반영하고 그 결과를 국토해양부를 포함한 각 기관에 고지

4. 측정망을 해지 후 재지정할 경우, 기존에 부여된 관측소 표준코드명으로 적용하고, 지정이력은 위치정보의 특이사항에 기재하며, 그 이력을 별도 테이블로 관리

5. 동일 측정망이 2개 이상의 측정망에서 중복 지정된 경우, 각각의 경우에 대해 관측소 코드를 별도 부여하고, 측정이력 테이블에 이를 기재하며 속성정보에 다목적 관측지점으로 기재

6. 예상치 못한 사유로 측정망 위치 등이 변경되는 경우, 반드시 관측소 코드를 새로 부여하고 관련 이력은 별도 관리하며, 변경 내용을 국토해양부에 반드시 통보

- 지하수 관측소 코드체계 표준

구분	관할 기관	관측망명	관측항목						비고
			수위	EC	수온	이용량	현장수질	수질분석
L1	국토 해양부	국가지하수관측망	○	○	○			○	지속관측(수위,EC) : 1일4회/24회 지속관측(수질) : 20항목 년2회
L9		광역지하수기초조사	○		○	○	○	○	반복관측(수위/현장수질, 이용량) : 4회 일회관측(수질분석): 일부항목
		지하수기초조사	○		○	○	○	○	반복관측(수위/현장수질, 이용량) : 24회/일, 14회, 12회 일회관측(수질분석): 일부항목
		지하수이용량모니터링조사	○						반복관측(이용량) : 12회
E1	환경부	지하수수질전용측정망					○	○	반복관측(수질) : 62항목 년4회
E2		지역지하수질측정망 (오염우려지역)					○	○	반복관측(수질) : 20항목 년2회
E3		지역지하수수질측정망 (일반지역)					○	○	반복관측(수질) : 20항목 년2회
E9		없음
A1	농림 수산 식품부	해수침투관측망	○	○	○		○	○	지속관측(수위,EC) : 1일24회 지속관측(수질) :「주요 양·음이온분석 년1회, 심도별 수질(EC)조사 년1회」
A2		농어촌지하수관측망	○	○	○		○	○	지속관측(수위,EC) : 1일24회 지속관측(수질) :「주요 양·음이온분석 년1회, 심도별 수질(EC)조사 년1회」
A9		농어촌지하수관리조사	○				○	○	반복관측(수위/현장수질) : 2회 일회관측(수질분석) : 일부항목
		수맥조사	○				○	○	일회관측(수위/현장수질) 일회관측(수질분석) : 일부항목
		광역수맥조사	○				○	○	반복관측(수위/현장수질) : 2회 일회관측(수질분석) : 일부항목
		농어촌지하수시설물일제조사					○		일회관측(현장수질)
		농어촌생활용수조사	○				○	○	일회관측(수위/현장수질) 일회관측(수질분석) : 일부항목
G1	지자체	보조지하수관측망	○				○		수위/수질 : 비정기

주) 국토해양부 : Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs

환경부 : Ministry of Environment

농림수산식품부 : Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

지방자치단체 : Local Government

수위 : 자동관측, 반복관측 및 일회관측되는 지하수 수위 정보

EC : 자동관측되는 EC 정보. 반복관측 및 일회관측되는 EC 정보는 ‘현장수질’에 기재

수온 : 자동관측되는 수온 정보. 반복관측 및 일회관측되는 수온 정보는 ‘현장수질‘에 기재

현장수질 : EC, pH, 수온 등 현장에서 측정하는 수질측정치

수질분석 : 수질항목검사, 이화학분석 및 동위원소분석 등 실험실에서 분석되는 측정치

- 지하수 관측소 표준코드명 중 시도 및 시군구 영문 이니셜 코드 체계

행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어
서울특별시		SU		강서구	GSP		남구	NMU
	종로구	JNO		연제구	YJE		동구	DGU
	중구	JGS		수영구	SYG		울주군	UJU
	용산구	YSN		사상구	SAS		중구	GGU
	성동구	SDG		기장군	GIG		북구	BKU
	광진구	GJI	대구광역시		DE	경기도		GG
	동대문구	DDM		중구	GGG		수원시	SWN
	중랑구	JNG		동구	DGG		성남시	SNM
	성북구	SBK		서구	SOG		의정부시	UJB
	강북구	GBK		남구	NMG		안양시	AYG
	도봉구	DBG		북구	BKG		부천시	PCN
	노원구	NWN		수성구	SSG		광명시	GMG
	은평구	UPG		달서구	DSO		동두천시	DDC
	서대문구	SDM		달성군	DSG		안산시	ANS
	마포구	MPO	인천광역시		IC		고양시	GOY
	양천구	YGC		중구	CGI		과천시	GWC
	강서구	GSS		동구	DGI		구리시	GRI
	구로구	GRO		남구	NMI		평택시	PTK
	금천구	GCN		연수구	YSU		남양주시	NYJ
	영등포구	YDP		남동구	NDG		오산시	OSN
	동작구	DJK		부평구	BPG		시흥시	SHG
	관악구	GNK		계양구	GYY		군포시	GNP
	서초구	SCO		서구	SOI		의왕시	UWG
	강남구	GNM		강화군	GHI		하남시	HNM
	송파구	SPA		옹진군	OJI		파주시	PJU
	강동구	GDG	광주광역시		GJ		이천시	ICH
부산광역시		BS		동구	DGK		용인시	YIN
	중구	JGP		서구	SOK		안성시	ASG
	서구	SOP		남구	NMK		김포시	GMP
	동구	DDG		북구	BKK		양주시	YGJ
	영도구	YDO		광산구	GSK		여주시	JYV
	부산진구	PSJ	대전광역시		DJ		화성시	HWA
	동래구	DNE		동구	DGJ		광주시	GGC
	남구	NAM		중구	GGJ		연천군	YNC
	북구	BUK		서구	SOJ		포천군	POC
	해운대구	HUD		유성구	YSG		가평군	GPG
	사하구	SHA		대덕구	DDK		양평군	YPG
	금정구	GJG	울산광역시		US

주) 국제민간항공기구(ICAO)에서 제공하는 행정구역 약자(2003) 수정 적용

행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어	행정구역명		영문약어
강원도		GW		청양군	CYN		경주시	GYJ
	춘천시	CHC		홍성군	HSG		김천시	GMC
	원주시	WJU		예산군	YES		안동시	ADG
	강릉시	GAG		태안군	TAN		구미시	GMI
	동해시	DHE		당진군	DJN		영주시	YJU
	태백시	TBK	전라북도		JB		영천시	YGN
	속초시	SHO		전주시	JNJ		상주시	SJU
	삼척시	SCK		군산시	GUV		문경시	MYG
	홍천군	HOC		익산시	ISN		경산시	GYS
	횡성군	HOS		정읍시	JUP		군위군	GWI
	영월군	YWL		남원시	NMW		의성군	USG
	평창군	PCG		김제시	GMJ		청송군	CHS
	정선군	JSN		완주군	WAN		영양군	YOY
	철원군	CRW		진안군	JIN		영덕군	YDK
	화천군	HWC		무주군	MJU		청도군	CDO
	양구군	YGU		장수군	JSU		고령군	GRG
	인제군	IJE		임실군	ISL		성주군	SGJ
	고성군	GOS		순창군	SNC		칠곡군	CGK
	양양군	YYG		고창군	GOC		예천군	YEC
충청북도		CB		부안군	BAN		봉화군	BHA
	청주시	CJJ	전라남도		JN		울진군	UCN
	충주시	CUJ		목포시	MPK		울릉군	ULG
	제천시	JEC		여수시	RSU	경상남도		GN
	청원군	CHW		순천시	SCN		창원시	CWN
	보은군	BUN		나주시	NJU		진주시	HIN
	옥천군	OCN		광양시	GWY		통영시	TYG
	영동군	YDN		담양군	DAM		사천시	SAC
	진천군	JIC		곡성군	GKS		김해시	GHE
	괴산군	GOE		구례군	GRE		밀양시	MRY
	음성군	UMS		고흥군	GHG		거제시	GJE
	단양군	DNY		보성군	BSG		양산시	YAS
	증평군	GPN		화순군	HSN		의령군	URG
충청남도		CN		장흥군	JHG		함안군	HMN
	천안시	CAN		강진군	GJN		창녕군	CYG
	공주시	GOJ		해남군	HAE		고성군	GSG
	보령시	BRG		영암군	YAM		남해군	NHE
	아산시	ASN		무안군	MAN		하동군	HDG
	서산시	SSN		함평군	HPG		산청군	SCG
	논산시	NSN		영광군	YGG		함양군	HYG
	계룡시	KLC		장성군	JSG		거창군	GCG
	세종시	SJN		완도군	WDO		합천군	HCN
	금산군	GMS		진도군	JHD	제주도		JJ
	연기군	YGI		신안군	SAN		제주시	JJU
	부여군	BYO	경상북도		GB		서귀포시	SGD
	서천군	SOC		포항시	KPO

< 타기관관측망 > C-①

C : 타기관관측망 구분기호

① 해당 관측망 별 지점 번호

- 해당 관측망 별 지점 번호 기재 요령에 준하여 기재

2. 유역명 : 물관리 정부 표준화 방안의 “공통유역”에 해당하는 중권역 유역코드               및 유역명 기재 (예; 1001, 남한강 상류)

3. 지점명칭 : 국가지하수수질측정망 분류 사항 기재 후 지역명칭 기재

- 분류사항 기재 요령(배경수질전용측정망 → 배경, 오염감시전용측정망 → 오염, 국가지하수관측망 → 관측, 농촌지하수관리관측망 → 해수)

- 지역명칭 기재 요령 : 행정구역명 (시․군․구+동․읍․리)

(예; 배경 평창 진부, 오염 정선 낙동)

4. 좌표 : 지도상에 위도(X), 경도(Y)좌표 기재

(예 : 위도(X) 37°39′58″, 경도(Y) 126°44′46″ 등 기재)

5. 표고 : 측정망 설치시 기록된 표고 또는 현장 측정 후 기재

6. 관정의 시설 및 관리상태

- 개발연도, 시공업체, 심도(   m, 충적, 암반), 구경 (   mm)

: 해당사항을 기재하고  암반층, 충적층 중 해당사항에 ○표

- 케이싱 길이(  m), 스크린구간(케이싱상단기준 아래  -  m, 또는 나공)

: 해당사항 기재. 나공은 스크린이 설치되지 않은 것임

7. 주변오염원

- 반경 0.5km 이내 오염원 시설 기재

(측정망을 중심으로 반경 0.5km 이내 해당시설이 있는 경우 표기)

- 시설명과 개략적인 규모도 기재

8. 수질분석결과 중 이상결과 및 조치사항 기록

- 기준초과 항목에 대한 사항 기록

- 수질이상시 조치사항 기록

9. 위치도 : 1/5,000 지형도 또는 지번도를 이용하되 다음 해당되는 다음사항을 표시

- 주변 오염원 및 관정 표시

: 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

10. 사진 : 측정망 지점의 사진 부착

- 측정망 지점과 주변지역 사진

- 측정망 지점의 시설상태와 위치를 알아볼 수 있는 사진 4장 부착

(측정망 주변 사진, 관정 원경 사진, 관정 근경 사진, 관정내부 사진)

※ 측정망 중 해당 지점에 심도별로 여러 관측정이 있을 경우 심도별로 각각 작성 필요

2. 지역지하수수질측정망 현황카드 서식 및 작성방법

【지역지하수수질측정망 현황카드】

1. 조사지점 번 호			2. 조사지역 명 칭				3. 연락처 (전화)
4. 위 치	도 시 읍 군 면 리 번지 호 시 구 동						5. 소유주 (상 호)
6.허가형태	허가( ), 신고( ), 기타( )						7.소유구분	개인시설( ) 공공시설( )
8. 주용도	용도			음용		비음용	9. 사용기간	～ 월 (연중, 개월)
	지하수법	생활용
		공업용
		농업용
	기타
10.주변지형			11. 좌 표 (위도, 경도)		위도(X): ° ′ ″ 경도(Y): ° ′ ″		12. 표 고 (m)
13. 관정의 시설 및 관리상태(개발당시 제출서류 참조)
정호형태 : 관정( ), 우물( ), 기타( )
설치일 : 시공업체 : 심도 : m 충적( ), 암반( )
착정구경 : mm, 케이싱 구경 : mm, 펌프마력 : HP,
이용량 : m3/일, 토출구경 : mm
케이싱 길이: m, 스크린구간: 케이싱 상부로부터 - m 또는 나공( )
시설유무: 유량계( ), 출수장치( ), 그라우팅( ), 상부보호공( ) 수위측정관( ), 케이싱( ), 전기가설( ), 시건장치( )
기타사항 :
14. 주변오염원(반경 0.5km 이내) : 매립지( ), 폐광산( ), 공동묘지( ), 지상탱크( ), 지하탱크( ), 논( ), 밭( ), 축사( )
기타사항 :

작성일자		작 성 자	(직급) (성명)

210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

15. 지하수위 및 현장측정결과(기록지 부족시 추가 별지로 관리)
측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)	측정일시	수위(m)	pH	EC(μs/cm)
16. 수질분석 중 이상결과 및 조치사항 기록
17. 지하수수질측정망으로 선정한 사유
18. 지하수수질측정망 폐쇄
폐쇄 원인 : 수량부족( ), 수질악화( ), 기타( )
폐쇄 상태 : 정밀조사중( ), 미조치( ), 폐공( ), 기타( )
폐공일 : 날짜( ), 폐공주체( ), 폐공회사( )
변경관측망 : 지점번호( ), 주소( ), 소유주( )
기타사항 :

19. 위치도(1:5,000 지번도 또는 지형도, 주요 오염원 표시 포함)
20. 사 진
측정망 주변지역	관정 원경
관정 근경	관정내부

【작성방법】

1. 조사지점번호

- 본문 ‘지점번호부여’ 참고

2. 조사지역 명칭 : 기존 지하수 수질측정망 지역 명칭 기재

행정구역명(시․군․구 + 동․읍리)

3. 연락처(전화) : 관측정 위치의 소유자 및 관리자 전화번호 기재

(가능한 경우 핸드폰 기재)

4. 위  치 : 관정시설 위치확인이 가능하도록 지번까지 기재

5. 소유주(상호) : 상호가 있을 경우 상호까지 기재(공공시설인 경우, 관리부서 및 관리자 기재)

6. 허가형태

- 허가시설, 신고시설, 기타시설 중 해당사항에 표기

※ 기타 : 지하수법 개정(’02)으로 경미시설(30톤/일 이하)을 신고시설에 포함했으나, 미 전환된 시설과 온천법, 먹는물관리법, 제주도특별법 등 개별법에 의해 개발된 시설

7. 소유구분

- 개인시설, 공공시설 중 해당사항에 표기

8. 주용도 : 생활용, 공업용, 농업용 기타 중 해당사항에 표기하고, 음용여부 포함하여 아래의 세부사항을 참조하여 세부용도까지 기재할 것

- 생활용 : 가정용, 일반용, 학교용, 민방위용, 국군용, 공동주택용, 간이상수도, 상수도, 농업생활겸용, 기타(   )

- 공업용 : 국가공단, 지방공단, 농공단지, 자유입지업체, 기타(   )

- 농업용 : 전작, 답작, 원예, 수산업, 축산업, 양어장, 기타(   )

- 기  타 : 온천수, 먹는샘물, 기타(    )

- 음용여부 표시

9. 사용기간 : 실제 사용기간을 월단위로 기재

10. 주변지형

- 관측정 설치지점의 주변상태를 아래 예를 참조하여 기재

예) 논, 밭, 주택가, 공장지대, 산지, 하천가(하천과의 거리 명기)

11. 좌    표 : 지도상에 위도(X), 경도(Y)좌표 기재

(예 : 위도(X) 37°39′58″, 경도(Y) 126°44′46″ 등 기재)

- 지하수 개발․이용 시설의 준공신고시 신고된 서류 또는 관정설치시 신고된 서류 등에 기재되어 있는 좌표를 기록하되, 좌표가 기록되어 있지 않는 경우에는 다음의 방법 중 하나를 사용하여 좌표를 기재할 것

- 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 기록

- 지자체 GIS 시스템등이 구축되어 있는 경우 좌표를 추출하여 기록

- 공개된 인터넷 지도 프로그램를 이용하여 해당 지하수 수질측정망 지점에 대한 좌표를 기재

12. 표    고 : 지도상에 등고선 높이 확인

- 지하수개발․이용시설의 준공신고시 신고된 서류 또는 관정설치시 신고된 서류 등에 기재되어 있는 표고를 기록하되, 표고가 기록되어 있지 않는 경우에는 다음의 방법을 이용하여 표고를 기재할 것

- 1:5,000 지형도 등을 활용하여 좌표를 산출하여 표고 기록

- 지자체 GIS 시스템 등이 구축되어 있는 경우 표고를 추출하여 기록

13. 취수정의 시설 및 관리상태

(예, 지하수 개발 ․ 이용 시설의 준공신고 때 제출하는 준공시설도, 지하수개발 ․ 이용시설의 허가서 또는 신고서, 관정개발기록표 등 관정시설 제원을 확인 가능한 자료를 참조하여 기재요망)

- 정호의 형태 : 관정, 우물, 기타(   ) 중 해당사항에 ○ 표기

- 개발연도, 시공업체, 심도( m, 충적, 암반)

: 해당사항을 기재하고  암반층, 충적층 중 해당사항에 ○표

- 구경(   mm), 펌프마력(   HP), 토출관구경(   mm) : 해당사항을 기재

- 케이싱 길이(  m), 스크린구간(케이싱상단기준 아래 - m, 또는 나공)

: 해당사항 기재. 나공은 스크린이 설치되지 않은 것임

※ 케이싱은 관정의 매몰을 방지하기 위해 관정 외벽에 설치된 철관, 혹은 PVC관 등을 지칭하며, 지하수가 유입될 수 없음. 반면 지하수가 유입될 수 있도록 케이싱에 슬롯(가는 홈)이 설치되어있는 구간을 스크린 구간이라 지칭함. 나공 구간은 케이싱과 스크린이 모두 설치되지 않은 것임

- 시설유무(확인이 가능할 경우) : 유량계, 출수장치, 그라우팅, 상부보호공, 수위측정관, 케이싱, 전기가설, 시건장치

: 해당사항을 직접 관정 확인 후 기재 요망. 단, 그라우팅, 케이싱 부분은 자료 참조하여 기재

※ 그라우팅(grouting) : 토목공사에서 누수방지 공사나 토질안정(土質安定) 등을 위하여 지반의 갈라진 틈 ․ 공동(空洞) 등에 충전재를 주입하는 일을 뜻함)

- 개발당시 제출한 준공서류 첨부 : 신청서, 준공서류(준공시설도, 수질검사, 현장사진), 관정개발기록표 등

- 심도에 관한 자료가 없을 경우 관정 소유자 또는 개발자에게 탐문조사를 통한 심도 및 암반층, 충적층 여부 기재 요망. 단, 기타 사항에 탐문조사를 통하여 얻은 자료임을 명시할 것

【지하수 관정 모식도 예시】		【지하수 관정 사진 예시】

14. 주변오염원

- 반경 0.5km 이내 시설

- 매립지, 폐광산, 공동묘지, 지상탱크, 지하탱크, 논, 밭, 축사, 기타

(관정을 중심으로 반경 0.5km 이내 해당시설이 있는 경우 표기)

- 시설명과 개략적인 규모도 기재

15. 지하수위 및 현장수질 측정결과

- 지하수위 : 관정상단으로 부터 (   ) m

- 시료채취 시 측정한 현장수질 측정 자료(EC, pH) 기록

- 현장수질측정과 지하수 수위 측정이 어려울 경우, 2년간 시료채취일시만이라도 정확히 기록할 것

16. 수질분석결과 중 이상결과 및 조치사항 기록

- 기준초과 항목에 대한 사항 기록

- 수질이상시 조치사항 기록

17. 지하수수질측정망으로 선정한 사유

- 아래 예시를 참조하여 선정 이유를 기록

예시) 무작위, 수질이상, 지자체내 등간격 배치, 접근용이, 관리용이 등

18. 지하수수질측정망 폐쇄

- 지하수수질측정망이 폐지된 지점에 대하여 다음 사항을 기재

- 폐쇄 원인 : 수량부족, 수질악화, 기타로 기재

- 폐쇄 상태 : 정밀조사중, 미조치, 폐공, 기타로 기재

- 폐  공  일 : 폐공이 된 경우, 폐공 날짜, 폐공주체, 폐공 회사 기록

- 변경된 관측망이 있는 경우, 변경관측망의 이름, 주소, 소유주 기록

- 기타 특이 사항 기록

19. 위치도 : 1/5,000 지형도 또는 지번도를 이용하되 다음 해당되는 다음사항을 표시

- 주변 오염원 및 관정 표시

: 반경 0.5km 이내 주요 오염원 표기

: 반경 0.5km 이내 허가 및 신고 관정 표기 및 목록 별도 첨부

20. 사  진 : 측정지점의 사진 부착

- 측정지점과 주변지역 세부 사진 4장 부착

지하수오염방지시설의 설치기준(제2조 관련)

1. 상부보호공을 설치하는 지하수오염방지시설의 세부 설치기준

가. 공통사항

1) 시설은 부식을 최소화할 수 있는 재료를 사용하여야 한다.

2) 시설은 외부 오염물질이 유입되지 않는 구조로 설치되어야 한다.

3) 시설은 견고하고 외부충격에 강한 구조로 설치하여 양수시설물의 훼손을 방지하여야 한다.

4) 지표하부보호벽(케이싱)의 하단부는 지표 이하 3m 이상 깊이까지 설치 하며, 암반층을 굴착하는 경우에는 암반(연암층)선 아래로 1m 이상 깊게 설치하여야 한다.

5) 케이싱 외부의 그라우팅 두께는 5㎝ 이상이 되어야 하며, 차수용 재료를 사용하되, 케이싱 하부로 누출되지 아니하도록 케이싱의 하단부에서부터 채워 올려야 한다.  다만, 개발목표 심도까지 굴착한 후 그라우팅하는 경우에는 차폐장치를 설치한 후 차수용 재료를 케이싱의 하단부부터 채워 올려야 한다.

6) 지하수개발ㆍ이용시설 안에 설치하는 양수시설물은 수질오염의 우려가 없는 재료를 사용하여야 한다.

나. 일반 상부보호공의 설치기준

1) 상부보호공은 지하수 개발ㆍ이용시설의 보호 및 원활한 유지ㆍ관리가 가능한  크기로 하여 지표면 위에 설치하여야 한다. 다만, 지형 여건상 지표면 아래에 설치하여도 지하수의 오염 방지에 지장이 없다고 시장ㆍ군수가 인정하는 경우에는 지표면 아래에 설치할 수 있다.

2) 상부보호공의 덮개는 외부로부터 오염물질ㆍ지표수 등의 유입을 막고 파손을 방지할 수   있는 재질과 구조로 설치하여야 한다.

3) 케이싱의 윗부분은 지표면 위로 30㎝ 이상 높게 설치하고, 덮개를 씌워 외부 오염물질이  유입되지 아니하도록 하여야 한다.

4) 케이싱의 덮개에는 방충망을 구비한 공기출입로를 설치하여야 한다.

다. 지하수오염방지시설(일반 상부보호공)의 구조도

※ 차폐장치는 개발목표 심도까지 굴착한 후 그라우팅하는 경우 적용

라. 밀폐식으로 설치하는 상부보호공의 설치기준

1) 시설의 덮개부가 완전히 밀폐되어 외부로부터 오염물질이 유입될 수 없는 구조여야 한다.

가) 상부보호공 몸체에 대한 수밀시험 결과 5㎏/㎠ 이상의 수압을 5분간 가할 때에도 누수가 발생하지 않아야 한다.

나) 상부보호공 내부의 양수파이프 거치부에 대한 인장하중시험 결과 5,000㎏의 하중, 10㎜/min 속도로 수직인장을 가할 때에도 변형이 발생하지 않아야 한다.

2) 상부보호공 내부의 급수배관 연결부분은 조립된 상태에서 누수가 발생하지 않도록 수밀시험 결과 20㎏/㎠에서 5분간 지속될 수 있는 성능을 갖추어야 한다.

3) 자동개폐 기능을 가진 공기출입구가 설치되어야 한다.

4) 내ㆍ외부 급수배관을 포함한 제반 시설물의 동파를 방지할 수 있는 구조를 갖추어야 한다.

2. 상부보호공을 설치하지 않는 지하수오염방지시설의 세부 설치기준

가. 영 제25조제1항제1호가목에 따라 오염물질이 유입될 우려가 없는 건축물 안에서 지하수를 개발ㆍ이용하는 경우에는 다음의 기준에 적합해야 한다.

1) 해당 건축물 안의 적절한 곳에 적산유량계 및 출수장치를 설치하여 지하수의 개발량ㆍ이용량 및 수질을 측정할 수 있도록 하여야 한다. 다만, 1일 양수능력이 30톤 미만(안쪽 지름이 32밀리미터 이하인 토출관을 사용하는 경우만 해당한다)인 가정용 또는 국방ㆍ군사용 지하수개발ㆍ이용시설의 경우는 제외한다.

2) 지하수개발ㆍ이용시설에 지하수 수위측정관을 설치하여 지하수 수위측정이 가능하도록 하여야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 지하수 개발ㆍ이용시설의 경우는 제외한다.

가) 굴착 지름이 100밀리미터 이하인 지하수개발ㆍ이용시설

나) 1일 양수능력이 30톤 미만(안쪽 지름이 32밀리미터 이하인 토출관을 사용하는 경우만 해당한다)인 가정용 또는 국방ㆍ군사용 지하수개발ㆍ이용시설

나. 영 제25조제1항제1호나목에 따라 정착된 동력장치를 이용하지 아니하고 농ㆍ어업용수를 개발ㆍ이용하는 경우에는 토출관을 지표면으로부터 30센티미터 이상 높게 하고, 그 토출관의 끝부분을 “ㄱ자형”으로 한 후 뚜껑을 씌워 오염물질이 유입되지 아니하도록 하여야 한다.

다. 케이싱의 하단부는 제1호가목4) 및 5)에 따른다.

○ 지하수수질측정망 운영결과 보고(통보) 서식

【 국가지하수수질전용측정망 운영결과 보고(통보) 】

Ⅰ. 수질현황(원시 자료 정리, 엑셀파일)

지점 코드	지역명	채수 일시	＊측정항목				수질평가 결과		감시수준초과여부	등급
			Cd	As	CN	…	생활용수기준	먹는물 수질기준
…

＊수질평가는 「먹는물 관리법」제5조의 먹는물 수질기준 또는「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제11조 지하수 수질기준과 비교하여 초과여부(○,×) 표기

＊측정항목 : 62개 항목

Ⅱ. 수질평가 결과 초과지점

지점 번호	소재지	수질평가 비교기준	초과현황 (항목, 농도)	전년도 수질현황	추정원인

【 타기관관측망 운영결과(통보) 】

Ⅰ. 수질현황(원시 자료 정리, 엑셀파일)

지점 코드	지역명	채수 일시	＊측정항목				수질평가결과 (생활용수 기준)
			Cd	As	CN	…
…

＊수질평가는 「지하수의 수질보전 등에 관한 규칙」제11조 지하수 수질기준과 비교하여 초과여부(○,×) 표기

＊측정항목 : 지하수 생활용수 19개 항목

【 지역지하수수질측정망 운영결과 보고(통보) 】

* 토양지하수정보시스템(http://sgis.nier.go.kr) 파일 업로드

Ⅵ. 행정사항

1. 시행일

2. 재검토기한

Ⅵ. 행정사항

1. 시행일

○ 이 고시는 발령한 날부터 시행함

2. 재검토기한

○ 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 3월 31일까지로 함.