[별표 8] 가속노화시험의 적용(제12조 관련)

사용수명 및 노화온도에 따른 노화기간의 산출
노화 온도 (T, ℃)	사용수명에 따른 노화기간(t, days)
	1 years	2 years	3 years	4 years	5 years	6 years	7 years	8 years	9 years	10 years	15 years	20 years	25 years
80	25	33	49	65	81	97	113	129	146	160	232	304	375
85	-	-	35	46	57	69	80	92	103	113	164	215	266
90	-	-	-	33	41	49	57	65	73	80	116	152	188
95	-	-	-	-	29	35	40	46	52	56	82	107	133
100	-	-	-	-	-	-	29	33	37	40	58	76	94
105	-	-	-	-	-	-	-	-	26	28	41	54	66
110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	38	47
115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	33
※ 비고 1. 노화기간(t, Aging duration, days)은 25일 이상이어야 한다. 2. 노화온도(T, Aging temperature, ℃)는 80 ℃ 이상이어야 한다.