[별표 3] <개정 2026. 5. 14.>

관측 자료의 실시간 품질관리 항목 및 기준(제7조제2항 관련)

1. 온실가스: 실시간 품질관리 항목 6개(전처리 검사, 계기상태 검사, 계측한계 검사, 물리한계 검사, 단계 검사, 표준가스 검사)

1.1 전처리 검사 기준

관측요소	기준값
이산화 탄소 (CO2) 메탄 (CH4)	ndata: 1시간 자료수 H2O, CavityPressure, CavityTemp, CO2, CH4 : 1시간 평균 H2O_std, CavityPressure_std, CavityTemp_std, CO2_std, CH4_std : 1시간 표준편차 delta_CO2 = max|CO2(t) - CO2(t±1)| delta_CH4 = max|CH4(t) - CH4(t±1)|
염화불화 탄소류 (CFCs)	CFC11, CFC12, CFC113 에 대해 아래 값을 각각 계산 bf_area = AREA(METHOD=STD)(n-1) : 직전 standard 측정값 af_area = AREA(METHOD=STD)(n) : 직후 standard 측정값 AREA_CORRECTED = fdrift * SMP(t) CFC = STD_CONC*AREA_CORRECTED/bf_area delta_sam_ret_time = |RET_TIME(METHOD=SMP)(t)-RET_TIME(METHOD=SMP)(t-1)| delta_std_ret_time = |RET_TIME(METHOD=STD)(n)-RET_TIME(METHOD=STD)(n-1)|
아산화 질소 (N2O)	bf_area = AREA(METHOD=STD)(n-1) : 직전 standard 측정값 af_area = AREA(METHOD=STD)(n) : 직후 standard 측정값 AREA_CORRECTED = fdrift * SMP(t) N2O = STD_CONC*AREA_CORRECTED/bf_area delta_sam_ret_time = |RET_TIME(METHOD=SMP)(t)-RET_TIME(METHOD=SMP)(t-1)| delta_std_ret_time = |RET_TIME(METHOD=STD)(n)-RET_TIME(METHOD=STD)(n-1)|
육불화황 (SF6)	bf_area = AREA(METHOD=STD)(n-1) : 직전 standard 측정값 af_area = AREA(METHOD=STD)(n) : 직후 standard 측정값 AREA_CORRECTED = fdrift * SMP(t) SF6 = STD_CONC*AREA_CORRECTED/bf_area delta_sam_ret_time = |RET_TIME(METHOD=SMP)(t)-RET_TIME(METHOD=SMP)(t-1)| delta_std_ret_time = |RET_TIME(METHOD=STD)(n)-RET_TIME(METHOD=STD)(n-1)|

1.2. 계기상태 검사 기준

항 목	기준값
H2O	0.02 % < 정상값
공동 압력	139.95 mPa < 정상값 < 140.05 mPa
공동 온도	44.99 ℃ < 정상값 < 45.01 ℃

1.3. 계측한계 검사 기준

관측요소	기준값
이산화탄소(CO2) 메탄(CH4)	CO2: 0 ∼ 1,000 ppm, CH4: 0 ∼ 20,000 ppb
염화불화탄소류(CFCs)	CFC11: 100 ∼ 260 ppt, CFC12: 150 ∼ 650 ppt CFC113: 20 ∼ 110 ppt
아산화질소(N2O)	N2O: 260 ∼ 370 ppb
육불화황(SF6)	SF6: 2 ∼ 20 ppt
수불화탄소류(HFCs)	HCFC-22: 75 ∼ 200 ppt (표준가스 및 종류에 따라 다름)
과불화탄소류(PFCs)	CF4: 80 ∼ 160 ppt (표준가스 및 종류에 따라 다름)

1.4. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
이산화탄소(CO2) 메탄(CH4)	CO2: 250 ∼ 800 ppm, CH4: 300 ∼ 5,000 ppb

1.5. 단계 검사 기준

관측요소	기준값
이산화탄소(CO2) 메탄(CH4)	안면도 ndata = 720, (delta_CO2 < 30) & (CO2_std < 30), (delta_CH4 < 0.1) & (CH4_std < 0.2) 제주고산 ndata > 720, (delta_CO2 < 20) & (CO2_std < 20), (delta_CH4 < 0.1) & (CH4_std < 0.2) 울릉도 ndata = 720, (delta_CO2 < 20) & (CO2_std < 10), (delta_CH4 < 0.1) & (CH4_std < 0.1) 독도 ndata = 720, (delta_CO2 < 20) & (CO2_std < 20), (delta_CH4 < 0.1) & (CH4_std < 0.1)

1.6. 표준가스 검사 기준

관측요소	기준값
이산화탄소(CO2) 메탄(CH4)	표준가스의 농도 범위는 현재 관측되는 농도보다 낮은 농도와 현재 관측되는 높은 농도보다 더 높은 농도의 표준가스를 포함하여 검정곡선이 충분히 신뢰할 만한 농도범위 (3개 이상)을 선택하여 확인 검정곡선의 불확도보다 기기 표류오차가 클 경우 표준가스 1개로 잦은 교정을 이행하되 이때 항목의 배경농도 수준의 표준가스를 선택 재현성이 CO2 ±0.1 ppm, CH4 ±2 ppb 이내일 때 교정주기를 결정하며, 5∼14일 이내로 함
염화불화탄소류(CFCs)	재현성이 2 % 이내일 때 교정주기를 결정하며, 2 ∼ 6시간 이내로 함
아산화질소(N2O)
육불화황(SF6)

2. 반응가스: 실시간 품질관리 항목 4개(계기상태 검사, 물리한계 검사, 단계 검사, 지속성 검사)

2.1. 계기상태 검사 기준

관측요소	기준값
지표오존(O3)	0.5 ≤ 샘플 유량 ≤ 1.4 50,000 ≤ intensity ≤ 150,000
일산화탄소(CO)	0.3 ≤ 샘플 유량≤ 1 130,000 ≤ intensity ≤ 300,000
질소산화물(NOX)	0.7 ≤ 샘플 유량 ≤ 2 300 ≤ 컨버터 온도 ≤ 350
이산화황(SO2)	0.3 ≤ 샘플 유량 ≤ 0.7 40 ≤ 램프 강도 ≤ 100

2.2. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
지표오존(O3)	1 ≤ 정상값 ≤ 200 ppb
일산화탄소(CO)	40 ≤ 정상값 ≤ 10,000 ppb
질소산화물(NOX)	0 ≤ 정상값 ≤ 200 ppb
이산화황(SO2)	0 ≤ 정상값 ≤ 200 ppb
휘발성유기화합물 (VOCs)	0 ≤ 정상값 ≤ 200 ppb

2.3. 단계 검사 기준

관측요소	기준값
지표오존(O3)	｜O3(n) - O3(n-1)｜ ≤ 20
일산화탄소(CO)	｜CO(n) - CO(n-1)｜ ≤ 50
질소산화물(NOX)	｜NOX(n) - NOX(n-1)｜ ≤ 10 ｜NO(n) - NO(n-1)｜ ≤ 10
이산화황(SO2)	｜SO2(n) - SO2(n-1)｜ ≤ 5

2.4. 지속성 검사 기준: 각 관측요소별 다음의 기준시간 동안 관측값의 변동이 없으면 그 시간의 관측값을 의심으로 처리

관측요소	기준값
지표오존(O3) 일산화탄소(CO) 질소산화물(NOX) 이산화황(SO2)	10분

3. 에어로졸: 실시간 품질관리 항목 6개(계기상태 검사, 계측한계 검사, 물리한계 검사, 단계 검사, 지속성 검사, 정합성 검사)

3.1. 계기상태 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	정상 상태 상태코드 = 000000
크기별 수농도	상태코드 0000 0000 0000 0000 event4 ≤ 500 dead time ≠ 0 ms 내부 diode 온도 > 18 °C
미세입자 크기별 수농도	경고=0 또는 오류=0 인 경우만 ‘정상’, 나머지는 ‘의심’
응결핵 수농도	에러가 기록된 자료는 ‘의심’
광산란계수	Y9(기기에러) = 0000 상대습도 ≤ 40 % D1 = "ZBXX" 이고 표준상태 산란계수(450 nm) > 40 [eqn: Mm^-1] 일 경우 이후의 6시간 자료는 ‘의심’ 4. 5 < lamp current < 7
광흡수계수	2.9 lpm ≤ 유량 ≤ 3.1 lpm
광학깊이	센서(내부)온도 19.5 ±0.5 °C, -20 °C < 외부온도 < +35 °C, -40 ≤ 태양추적감시(pointing) ≤ +40
연직분포	532 nm 파장에서 30 mJ 이하면 ‘의심’

3.2. 계측한계 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	1 ≤ PM10 질량농도 ≤ 5,000 ㎍/㎥
크기별 수농도	0 ≤ 구간별 수농도 ≤ 1,000 개/㎤ : 의심 0 ≤ 구간별 수농도 ≤ 1,0000 개/㎤ : 오류
미세입자 크기별 수농도	0 ≤ 총수농도 ≤ 107 개/㎤
응결핵 수농도	1 ≤ 평균 수농도 ≤ 10,000 개/㎤
광산란계수	0 ≤ 산란계수(blue, green, red) ≤ 20,000 [eqn: m^-1] 0 ≤ 후방산란계수(blue, green, red) ≤ 20,000 [eqn: m^-1]
광흡수계수	0 ng/㎥ ≤ BC 농도
광학깊이	-6° < 태양고도

3.3. 물리한계 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	1 ≤ PM10 질량농도 ≤ 500 ㎍/㎥
크기별 수농도	총 수농도 ≤ 500 개/㎤
응결핵 수농도	0 ≤ 평균 수농도 ≤ 50,000 개/㎤
광산란계수	1. 0.29 ≤ 표준상태의 산란계수(450 nm) ≤ 2,000 [eqn: Mm^-1] 2. 0.11 ≤ 표준상태의 산란계수(550 nm) ≤ 2,000 [eqn: Mm^-1] 3. 0.17 ≤ 표준상태의 산란계수(700 nm) ≤ 2,000 [eqn: Mm^-1] 4. 0.19 [eqn: Mm^-1] ≤ 표준상태의 후방산란계수(450 nm) 5. 0.07 [eqn: Mm^-1] ≤ 표준상태의 후방산란계수(550 nm) 6. 0.14 [eqn: Mm^-1] ≤ 표준상태의 후방산란계수(700 nm) 7. -2 ≤ 옹스트롬지수 450_700 8. -2 ≤ 옹스트롬지수 550_700
광흡수계수	10 ≤ 표준상태의 BC 농도 ≤ 10,000 ng/㎥
광학깊이	3 < 에어로졸 광학깊이(구름영향)

3.4. 단계 검사 기준

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	1. [eqn: TRIANGLE PM10 <= 50`+`0.15 times PM10] 2. (Md-7.0×MAD ≤ d ≤ Md+7.0×MAD) 또는 (PM10_hr×0.8 ≤ PM10 ≤ PM10_hr×1.2) ※ [eqn: TRIANGLE PM10=minvert PM10(t)-PM10(t +- 1)vert] [eqn: d=[PM10(t)-PM10(t-1)]-[PM10(t+1)-PM10(t)]] [eqn: Md(t)=median(d(t-6),d(t-5),…,d(t+5),d(t+6))] [eqn: MAD=median(vert d(t-6)-Md(t-6)vert , CDOTS ,vert d(t+6)-Md(t+6)vert )] PM10_hr: PM10 질량농도의 1시간 이동평균
크기별 수농도	del(t) ≤ 50+0.15×PM10 질량농도(t) ※ del(t) = min|PM10 질량농도(t)-PM10 질량농도(t±1)|
광산란계수	1. △SC ≤ 2 × SC 과거 5시간 표준편차 2. △BSC ≤ 2 × BSC 과거 5시간 표준편차 ※ SC: 표준상태 산란계수, BSC: 표준상태 후방산란계수 [eqn: TRIANGLE SC = | SC(t) - SC(t-1)|], [eqn: TRIANGLE BSC = | BSC(t) - BSC(t-1)|]
광흡수계수	1. △ATTENUATION <-30 또는 △ATTENUATION > 0 2. △BC < 2 × BC 과거 3시간 표준편차 ※ ATTENUATION: 필터에 쌓인 입자에 의한 감쇄 △ATTENUATION = ATTENUATION(t) - ATTENUATION(t-1) BC: 표준상태의 BC 농도(ng/㎥), △BC = | BC(t) - BC(t-1) |

3.5. 지속성 검사 기준: 각 관측요소별 다음의 기준시간 동안 관측값의 변동이 없으면 그 시간의 관측값을 의심으로 처리

관측요소	기준값
미세먼지(PM10) 질량농도	60분
크기별 수농도	60분
미세입자 크기별 수농도	20분
응결핵 수농도	10분
광산란계수	10분
광흡수계수	10분

3.6. 정합성 검사 기준: 동일 관측요소의 관측값(부유분진측정기, 크기별수농도의 PM10 질량농도) 간 차이가 50 % 초과할 경우 의심으로 처리

4. 성층권 오존 및 자외선: 실시간 품질관리 항목 3개(계측한계 검사, 물리한계 검사, 단계 검사)

4.1. 계측한계 검사 기준

* MED (Minimal Erythema Dose) : 홍반가중 복사(1 MED=210 J/m2)

관측요소	기준값
연직오존	0 mPa < 정상값 < 30 mPa
자외선A	0 J/cm²/10min < 정상값 < 6 J/cm²/10min
자외선B(홍반자외선)	0 MED/10min < 정상값 < 1.7 MED/10min

4.2. 물리한계 검사 기준

* 복사전달모델 기준값은 지점에 따라 상이하며, 분석자 판단하에 무시될 수 있음

관측요소	기준값
오존전량	200 DU < 정상값 < 600 DU
연직오존	지오포텐셜고도 > 0 km 고도 > 0 km, 기온 > -90 °C 습도 > 0 %, 압력 > 0 hPa
자외선A	< UVA 복사전달모델 기준값
자외선B(홍반자외선)	< UVB 복사전달모델 기준값

4.3. 단계 검사 기준

* AMF (Air mass factor) : 대기질량인자, SZA (Solar Zenith Angle) : 태양천정각,

Pt-1 : 이전시간 기압, Pt : 해당시간 기압, Tpump : 펌프내부온도

관측요소	기준값
오존전량	O3 표준편차 < 2.5 DU, AMF < 3.8, SZA < 75°
연직오존	Pt-1-Pt > 0 (상승모션), 0 °C < Tpump < 37 °C
자외선A	23 °C < 센서온도 < 27 °C
자외선B (홍반자외선)	23 °C < 센서온도 < 27 °C

5. 대기복사: 실시간 품질관리 항목 2개(물리한계 검사, 정합성 검사)

5.1. 물리한계 검사 기준

* Sa: S0/AU² (S0: 태양상수, AU:지구태양거리 천문단위)

μ0: cos(SZA), SZA(Solar Zenith Angle): 태양천정각

관측요소	기준값
태양하향복사	-4 W/㎡ < 정상값 < Sa×1.5×μ01.2+100 W/㎡
태양상향복사	-4 W/㎡ < 정상값 < Sa×1.5×μ01.2+100 W/㎡
직달일사	-4 W/㎡ < 정상값 < Sa
산란일사	-4 W/㎡ < 정상값 < Sa×0.95×μ01.2+50 W/㎡
지구하향복사	40 W/㎡ < 정상값 < 700 W/㎡
지구상향복사	40 W/㎡ < 정상값 < 900 W/㎡
순복사	정상값 < 1000 W/㎡

5.2. 정합성 검사 기준

* SUM : 전천일사 간접관측값(산란일사 + 직달일사 × μ0)

μ0: cos(SZA), SZA (Solar Zenith Angle): 태양천정각

σ : 스테판볼츠만 상수(5.67 × 10-8)

Cal. NET: 계산된 순복사(태양하향복사-태양상향복사+지구하향복사-지구상향복사)

관측요소	기준값
전천일사 직접관측값과 간접관측값 비교	∘ SZA < 75°이면서, SUM > 50 W/㎡인 경우 : 0.92 ≤ 전천일사/SUM ≤ 1.08 ∘ 75° < SZA < 93°이면서, SUM > 50 W/㎡인 경우 : 0.85 ≤ 전천일사/SUM ≤ 1.15 ∘ SZA과 SUM이 위 두 조건에 해당하지 않는 경우 : 모두 정상 자료로 판단
산란일사와 전천일사 비교	∘ SZA < 75°이면서, SUM > 50 W/㎡인 경우 : 산란일사/전천일사 < 1.05 ∘ 75° < SZA < 93°, SUM > 50 W/㎡인 경우 : 산란일사/전천일사 < 1.10 ∘ SZA과 SUM이 위 두 조건에 해당하지 않는 경우 : 모두 정상 자료로 판단
태양상향복사와 SUM 비교	∘ SUM > 50 W/㎡인 경우 : 태양상향복사 < SUM ∘ SUM ≤ 50 W/㎡인 경우 : 모두 정상 자료로 판단
기온(Ta)과 지구복사 비교	σ(Ta-15)4 < 지구상향복사 < σ(Ta+25)4 0.4×σTa4 < 지구하향복사 < σTa4+25
지구상향복사와 지구하향복사 비교	지구하향복사 > 지구상향복사-300 W/㎡ 지구하향복사 < 지구상향복사+25 W/㎡
순복사 비교	∘∣순복사∣< 50 W/㎡인 경우 :∣순복사 － Cal. NET∣< 25 W/㎡ ∘∣순복사∣≥ 50 W/㎡인 경우 :∣(순복사 － Cal. NET)/순복사∣< 0.5