■ 지진ㆍ화산재해대책법 시행규칙 [별지 제1호의2서식] <신설 2020. 6. 4.>

(앞쪽)

성능검사서 번호: 0000-000

지진가속도감지기 성능검사서

1. 신 청 자

회사명:

주  소:

2. 검 사 제 품

제작회사:

모 델 명:

기기번호:

방 향 수:

3. 검사기준: 「지진ㆍ화산재해대책법 시행규칙」 제2조의2제1항 및 별표 1

4. 검사결과: 별첨 "검사결과" 참조

5. 성적서 용도: 성능검사

6. 접수 일자:         년     월     일

7. 발급 일자:         년     월     일

검사자			승인자
	(서명)			(서명)
○○○팀 홍길동			○○○팀 이순신

「지진ㆍ화산재해대책법 시행규칙」 제2조의2제3항에 따라 지진가속도감지기 성능
검사서를 발급합니다.

성능검사기관	장 직인

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]

(뒤쪽)
성능검사서 번호 : 0000-000
성능검사기관 :						검사번호 : 제 ○○-○○-○○호
의뢰기관(업체)				검사기간		검사장소		종합판정
기준장비		모델
		일련번호(S/N)
검사대상 장비		제작사(국적)			제작년월	모델명	일련번호(S/N)
구분	항목		세부항목			측정결과	적합여부		비고
지진 가속도 감지기	계측성분		ㆍ 3방향 성분(수직 1방향, 수평 2방향) ㆍ 2방향 성분(시설물용) ㆍ 1방향 성분(시설물용)
	주파수 영역		ㆍ 0.1~50Hz 범위 ㆍ 오차범위 < 3dB
	동적범위		ㆍ 잡음레벨 : 120dB 이상 (100샘플/초) (최대 측정범위 2g일 경우 잡음 실횻값(RMS)가 0.002gal 이하)
	출력전압 선형비		ㆍ 가속도에 대한 출력전압 선형성 1% 이내 ㆍ 기울기 검사(DC tilting test) 오차 < 1%
	성분간 감도오차		ㆍ 1% 이내 (자유장용) ㆍ 2% 이내 (시설물용)
	출력전압		ㆍ 지진가속도기록계의 최대 입력 전압이내
	출력방식		ㆍ 차동출력방식(Differential) 여부
210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]