소방방재청 고시 제2014-16호

소방용품의 세부시험시설 기준(소방방재청 고시 제2014-5호, 2014.5.8)을 다음과 같이 개정합니다.

2014년 8월 14일

소방방재청장

1. 개정이유

방열복과 상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준 제정으로 신규 소방용품이 도입됨에 따라, 대상품목의 시험시설 기준을 정하려는 것임

2. 주요내용

가. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 3년으로 연장 (제5조)

나. 신규 도입되는 성능인증 대상품목의 시험시설 신설(별표2)

- 방열복 : 전기로, 항온기, 저온기, 안면렌즈 충격시험기 등

- 상업용주방자동소화장치 : 압력센서, 온도센서 등

3. 주요 토의과제

없   음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신ㆍ구조문대비표, 별첨

소방방재청 고시 제2014-16호

소방용품의 세부시험시설 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조 본문 중 “2016년 11월 12일”을 “2017년 8월 13일”로 한다.

부  칙

이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

별표1 제3호 3-2와 3-4를 다음과 같이 한다.

3-2. 소화기류

종 별	품 목	규 격	수량	교정 대상	비 고
지시압력계	정압ㆍ반복 시험기	지시압력계의 성능확인에 적합한 시험기	1대
	충격시험기	지시압력계를 KS B5305(부르돈관 압력계)에서 규정한 충격시험기의 나무상자	1대
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃ 이하이며, 안정도 ± 2 ℃)	1대
	저온기	지시압력계 성능인증기준에 의한 저온시험에 적합한 것(최소단위 1 ℃ 이하를 넣을 수 있는 것(안정도 ± 2 ℃)	1대
	진동시험기	상하진폭 2 ㎜, rpm 2 000 이상	1대
	회전계	진동시험기의 rpm측정에 적합한 것	1대	○
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 200) ℃ (최소단위 0.1 ℃ 이하)	각 1개	○	디지털식의 온도계로 대체 가능
	버어니어 캘리퍼스	(0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.05 ㎜ 이하)	1개	○
	한계게이지	링게이지 및 플러그게이지 결합나사규격에 적합한 것	각 1개	○
	기밀시험기	당해 지시압력계를 침지할 수 있는 크기	1대
소화기 가압용 가스용기	전기식 지시저울	총중량의 1.5배의 것으로서 최소눈금 0.1 g이하	1대	○
	가압용기 내압시험기	작동봉판의 파괴압 및 가압용기의 내압측정용	1대
	버니어 캘리퍼스	규격 : (0 ~ 150) ㎜(최소단위 0.05 mm이하)	1개	○
	피치게이지	나사 피치측정	1대
	기밀시험조	(길이 400 mm, 폭 400 mm, 높이 400 mm) 이상, 온도센서 부착 40 ℃ 유지시험	1대
가스계소화설비의 설계 프로그램	산소농도 측정기	Noise : ± 0.005 % 이하, 측정범위: (0 ~ 25) %	1대
	압력센서	당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것	6개
	온도센서	(-100 ~ 100) ℃	6개
	온도압력 측정장치	초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 데이터를 저장할 수 있을 것	1조
	버니어 캘리퍼스	규격 : (0 ~ 300) ㎜, 정밀도: 1/20 ㎜	1개
	초시계	디지털식 1/100 s	1개
	소화시험모형	최대면적, 최대높이, 소화시험을 할 수 있는 것	1조		외부시설이용가
상업용주방자동소화장치	압력센서	당해 시험이 측정 가능한 압력범위의 것	6개
	온도센서	(-100 ℃ ~ 100 ℃)범위 내에 당해 시험이 측정가능한 온도범위의 것	8개
	온도압력측정장치	초당 10회 온도 및 압력 측정이 가능하고 데 이터를 저장할 수 있을 것	1대
	버어니어캘리퍼스	규격(0 ~ 300) ㎜, 정밀도 : 1/20 ㎜	1대
	초시계	디지털식 1/100 S	1대
	소화시험모형	당해 소화시험에 적합한 것	필요수
	저울	당해 소화기 및 약제 총량의 약 1.5배의 것 (소화약제용 최소단위 1 g 이하, 디지털식 최소단위 50 kg 이상은 10 g 이하.)	필요수	○
	표준온도계	온도측정범위 (-50 ~ 300) ℃ 이상(최소단위 0.1 ℃ 이하) 디지털식도 가능	각1대	○
	풍속계	소화시험시 풍속(0.1 m/sec 이상)을 측정할 수 있는 것	1대	○
	소화시험장	건물규모 : 가로 10 m 이상 ×세로 15 m × 높이 15 m 이상 골조 : 철골 또는 철근콘크리트 벽 및 지붕 : 스레트등의 불연재료로 방풍 조치(초속 0.5 m 이하) 배기 : 천정의 자연배기 또는 강제배기 창문 : 환기 및 채광이 가능한 크기로서 개 폐 가능한 것 기타 : 조명기구, 배수로 및 상수도 설치	1개소		외부시설이용가

3-4. 방염류

종 별	품 목	규 격	수량	교정대상	비 고
방염 제품	연소시험기	성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조
	표준온도계	(0 ~ 200) ℃, 최소눈금 0.1 ℃이하	1개	○
	저울	당해약제 총량의 약 1.5배의 것 (최소눈금단위 10 g 이하)	1개
		최소눈금 0.1 ㎎ 이하 (최대달림 100 g 이상)	1개
	항온기	(0 ~ 100) ℃ 이상의 것으로서 온도조절 가능한 것 (최소단위 1 ℃ 이하), (안정도 ± 2 ℃)	1대
	데시게이터	직경 30 ㎝ 이상	1대
	프라니메타	불규칙면적을 측정할 수 있는 것 (최소눈금 0.1 ㎠ 이하)	1개
	연기밀도시험기	방염제품의 성능인증기준에 정한 시험을 할 수 있는 것	1조		외부시설이용가
	세탁기	방염제품의 성능인증기준에 적합한 것으로 세탁중량 2 ㎏ 이상이며, 교반속도는 150 rpm 이상	1개		내세탁성에 한함
		진공모터가 1 마력 이상	1개		인조잔디 및 바닥깔개에 한함
	건조기	텀블식	1개		인조잔디 및 바닥깔개에 한함
방열복	전기로	1,000 ℃이상(입구크기 10 ㎝×10 ㎝)	1대
	항온기	266 ℃이상 온도조절이 가능한 것 (최소눈금단위 1 ℃이하)	1대
	저온기	내한온도 -20 ℃ 이하(온도조절 가능한 것)	1대
	안면렌즈충격 시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대
	연소 시험기	성능인증기준의 방염성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	인열 강도 시험기	성능인증기준의 인열강도시험에 적합할 것	1대	○	외부시설이용가
	내수도 시험기	KS K 0592의 시험이 가능한 것	1대
	내약품성시험기	성능인증기준의 내약품성 시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	열방호 성능시험기	성능인증기준의 열방호성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	점착 테이프	성능인증기준의 점착성시험에 적합한 것	1개
	내관통성 시험기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	광선투과율 측정기	성능인증기준에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	절연 저항계	DC 500 V	1대	○
	저 울	당해 계량물 단위의 1.5배 (최소눈금단위(0.1 g 이하)	1대	○
	방사열 측정기	열통과시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	복사열성능시험기	복사열성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가
	굴곡시험기	복사열성능시험에 적합한 것	1대		외부시설이용가

현 행	개 정 안
제1조 ∼ 제4조 (생 략)	제1조 ∼ 제4조 (현행과 같음)
제5조(재검토기한) 이 고시는「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 고려하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2016년 11월 12일까지로 한다.	제5조(재검토기한) ----------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2017년 8월 13일 -------- --
	부 칙 이 기준은 발령한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표