■ 환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 6] <개정 2019. 12. 20.>

환경측정기기검사기관의 기술능력ㆍ시설 및 장비의 세부기준(제10조제2항 관련) 1. 공통기준 가. 환경측정기기검사기관으로 지정받으려는 자는 분야별 또는 측정기기별로 지정을 받을 수 있다. 나. 다음의 기술능력ㆍ시설 및 장비는 중복하여 갖추지 아니하여도 된다. 1) 각 분야에서 측정기기별로 갖추어야 하는 기술인력 중 공통되는 기술인력 2) 분야별 또는 측정기기별로 갖추어야 하는 시설 및 장비 중 공통되거나 기능이 같은 시설 및 장비 다. 제2조의 형식승인대상 측정기기 중 해당 환경측정기기검사기관(동일 법인인 경우만 해당한다)이 성능ㆍ정도검사 및 검정검사를 위하여 사용(위탁관리를 포함한다)하는 측정기기(이하 “기준장비”라 한다) 및 제9조의 교정용품에 대하여는 다른 환경측정기기검사기관이 성능ㆍ정도검사 및 검정검사를 실시하여야 한다. 다만, 해당 환경측정기기검사기관만 소유하고 있는 측정기기 및 교정용품에 대하여는 그러하지 아니하다. 2. 정도검사의 검사기관 가. 자동차 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
1) 운행차 배출가스 측정기기	기술직 6명(그 중 3명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 교정용 표준가스(일산화탄소, 탄화수소 및 이산화탄소) 각 1조 나) 해당 측정항목의 영점(零點)을 교정할 수 있는 표준가스 발생장치 1조 다) 전압ㆍ전류 측정기 3대 라) 자동기록장치 2대 마) 내전압시험기(누설전류를 확인할 수 있는 것) 1대 바) 전압변환기 3대 사) 흡입량 측정장치 3조 아) 교정용 표준지(20%, 30%, 40%, 50%) 각 1조 자) 검정용 자동차 1대(운행차 배출가스 원격측정기와 그 부속기기의 검사기관으로 지정받으려는 경우만 해당한다) 차) 절연저항시험기 2조 카) 온도변환시험기(온도는 -20～40℃에서 자동조절이 가능하여야 하고, 온도기록지가 포함되어야 하며, 내부 크기가 1.5m×1.5m×1.5m 이상인 것) 1대 타) 회전수측정기(tachometer) 1대 파) 광학측정기 1대
2) 제작차 배출가스 측정기기	기술직 6명(그 중 3명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 운행차 배출가스 측정기기의 시설 및 장비[자)는 제외한다] 나) 건식가스미터(적산유량측정장치) 1조 다) 기체유량 교정장치 1조 라) 차압계(정확도 ± 0.25%) 2대 마) 압력펌프(압력변환 가능한 것) 1대 바) 기준압력계(manometer) 1대 사) 풍동시험장치(안지름 100㎜ 이상인 것) 1조 아) 기준 피토관(pitot tube, 계수 0.95～1.00) 1대 자) 기준온도계 1대 차) 순간유량계(정확도 ±0.25%, 유량에 따라 변환이 가능한 것) 1대 카) 전자저울 2대 타) 입자개수 검증장치(입자분류장치, 입자 전위차계, 입자개수 측정기) 각 1대 파) 유량측정시스템(정확도 ± 2%이내) 1대 하) 가스디바이더(정확도±0.5%) 1대 이상(이동식 배출가스 측정장치와 그 부속기기의 검사기관으로 지정받으려는 경우만 해당한다)
나. 대기 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
1) 대기배출가스(이산화황ㆍ 질소산화물ㆍ일산화탄소ㆍ총탄화수소 및 산소) 측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 대기배출가스 측정기 기준장비 성분별 각 1조 나) 교정용 표준가스 성분별 각 1조 및 교정용 가스희석장치 각 1조 다) 해당 측정항목의 영점을 교정할 수 있는 표준가스 발생장치 1조 라) 전압변환기 및 내전압측정기 각 1대 마) 자동기록장치 3대 바) 수소이온농도계(pH계), 전도계 및 절연저항계 각 1대 사) 유량교정장치 1대
2) 굴뚝배출가스(이산화황ㆍ질소산화물ㆍ염화수소ㆍ불화수소ㆍ암모니아ㆍ 일산화탄소ㆍ이산화탄소ㆍ메탄ㆍ산소 및 먼지) 자동측정기ㆍ유속자동 측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 해당 측정항목의 영점을 교정할 수 있는 표준가스 발생장치 2조 나) 자동기록계 3대 다) 전압변환기 및 내전압측정기 각 1대 라) 역전류검출기(ocilloscope) 1대 마) 표준가스 정화장치 1조 바) 입자계수기 1대 사) 표준전류ㆍ전압 공급장치(직류ㆍ교류) 각 1대 아) 반사율측정기 자) 표준습식가스 유량계 1대 차) 수소이온농도계(pH계) 및 전도계 각 1대 카) 전자저울 2대 타) 자외선ㆍ가시광선분광광도계 1대 파) 이온 크로마토그래프 또는 고성능 액체 크로마토그래프 1대 하) 굴뚝배출가스 측정장치(먼지ㆍ염화수소ㆍ불화수소ㆍ암모니아ㆍ이산화황ㆍ질소산화물ㆍ일산화탄소ㆍ이산화탄소ㆍ메탄ㆍ산소ㆍ유속) 각 1조 거) 실험분석실(습식분석장비ㆍ장치 보유) 너) 굴뚝시료(입자상 및 가스상 물질) 채취장치 1대 더) 증류수제조장치 1대 및 가스 크로마토그래프 1대 러) 배출가스 유량측정기 교정시스템(시험단면 30㎝×30㎝ 이상, 최대 유속 15㎧ 이상) 1식
3) 대기연속자동(이산화황ㆍ일산화탄소ㆍ질소산화물ㆍ오존 및 먼지) 측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 대기오염 자동측정기 기준장비 성분별 각 1조 나) 교정용 표준가스 성분별 각 1조 및 교정용 가스 희석장치 각 1조 다) 해당 측정항목의 영점을 교정할 수 있는 표준가스 발생장치 2조 라) 전압변환기 및 내전압측정기 각 1대 마) 자동기록장치 3대 바) 오존교정기 1대 사) 대용량 공기채취기, 입자계수기, 베타선(β-Ray)검출기, 주파수인가장치 및 연속가변저항기 각 1대 아) 증류수제조장치 1대 자) 수소이온농도계(pH계)ㆍ전도계 및 절연저항계 각 1대 차) 전자저울 1대 카) 표준입자 발생장치 1조 타) 유량교정장치 1대 파) 가변저항기 1대
4) 굴뚝시료 채취장치	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 기체유량 측정시스템(직관부가 확보되어 있고, 시스템 정확도는 0.3% 이내일 것) 1조 나) 유량계교정장치 1대 다) 기준유량계 2대 라) 디지털압력계 2대 마) 압력펌프 1대 바) 기압계 1대 사) 전압ㆍ전류 측정기(0.01㎷, 0.001㎷ 이하 측정 가능) 1대 아) 초시계(0.01초 이하 측정 가능) 1대 자) 직류전압 공급장치 1대 차) 풍동장치(피토관 시험용) 1조 카) 온도계(최소 눈금 0.1℃ 이하) 1대 타) 미세눈금자(micrometer, 최소 눈금 2㎛ 이하) 1대 파) 온도교정장치 1조 하) 절연저항계 및 내전압측정기 각 1대 거) 가변저항기 1대 너) 굴뚝시료(입자상 및 가스상 물질) 채취장치 1대 더) 기준 피토관(계수 0.95～1.00) 1대 러) 항온항습시설[온도 (23±1)℃, 상대습도 55% 이하] 1조
다. 수질 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
1) 용존산소 연속자동측 정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 기준장비(용존산소ㆍpH) 1대 나) 전자저울(200g 이상, 0.1㎎ 이하로 측정할 수 있는 것) 1대 다) 기준온도계(0～50℃의 계측이 가능하고 한 눈금으로 0.1℃ 이하까지 읽을 수 있는 것) 1대 라) 직류전압발생장치(±1V 범위의 전압을 0.5㎷ 이내의 정도로 발생시킬 수 있는 것) 1대 마) 직류전압계(내부저항이 3GΩ 이상인 것으로 0～1V 범위의 전압을 ±1㎷ 이내의 정도로 계측할 수 있는 것) 1대 바) 항온수조(10～100℃ 범위의 온도를 ±1℃ 이내의 정도로 일정하게 유지할 수 있는 것) 1대 사) 전압조정기(정격전압이 ±10% 범위에서 전압을 연속적으로 조정할 수 있는 것) 1대 아) 절연저항검사장치(1㎸ 이상의 전압을 1분 이상 가할 수 있는 것) 1대 자) 내전압검사장치(1㎸ 이상의 교류전압을 1분 이상 가할 수 있는 것) 1대 차) 가변저항기(내부저항을 1MΩ 및 500MΩ으로 바꿀 수 있는 것) 1대 카) 신호기록장치 1대 타) 시료보관용 항온항습장치 1대 파) 항온항습실험실 하) 회로시험기 1대 거) 고압증기멸균기 1대 너) 증류수제조장치 1대
2) 화학적산소요구량연속자동측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설 및 장비 나) 기준장비(화학적 산소요구량) 1대
3) 생물화학적산소요구량 연속자동측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설 및 장비 나) 기준장비(생물화학적 산소요구량) 1대
4) 총 질소연속자동측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설 및 장비 나) 기준장비(총 질소) 1대
5) 총 인연속자동측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설 및 장비 나) 기준장비(총인) 1대
6) 총 유기탄소 연속자동 측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설 및 장비 나) 기준장비(총 유기탄소) 1대
7) 수소이온농도 연속자동 측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설과 장비 나) 기준장비(pH기준장비) 1대
8) 부유물질 연속자동측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 용존산소 연속자동측정기의 나)부터 너)까지의 시설과 장비 나) 기준장비(SS기준장비) 1대
라. 소음ㆍ진동 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
1) 소음계	기술직 2명	가) 다기능 표준음발생기(중심주파수대역 : 31.5㎐～16㎑) 1대 나) 표준음발생기 (1) 200～500㎐ 1대 (2) 1,000㎐ 1대 주 : (1) 및 (2)의 기능이 모두 있는 기기 1대로 대체할 수 있다. 다) 표준콘덴서형 마이크로폰 1대 라) 음발생장치: 50～8,000㎐ 범위의 모든 주파수(최소한 1/3 옥타브대역 중심주파수 이상)에서 순음 또는 대역잡음을 발생시키는 기기 1대 마) 음주파수 응답분석장치: 50～8,000㎐ 범위의 모든 음(최소한 1/3 옥타브대역 중심주파수 이상)을 분석할 수 있는 기기 1대 바) 기록장치 1대 사) 무향실(125㎐～8㎑ 범위에서 역2승법칙이 만족되어야 하며, 그 오차의 범위는 ±1㏈ 이내) 1실 또는 음압교정용 마이크로폰(microphone) 결합장치(50～8,000㎐ 범위의 모든 주파수에서 결합 가능) 1대
2) 진동레벨계	기술직 2명	가) 다기능 표준진동발생기(중심주파수대역: 1㎐ ～90㎐) 1대 나) 표준진동발생기 6.3～90Hz 1대 다) 표준진동픽업 1개 라) 진동가진장치: 6.3～90㎐ 범위의 모든 주파수(최소한 1/3 옥타브대역 중심 주파수 이상)에서 정현진동(正弦振動)을 발생하는 기기 1대 마) 진동주파수 응답분석장치: 6.3～90㎐ 범위의 모든 진동(최소한 1/3 옥타브대역 중심주파수 이상)을 분석할 수 있는 기기 1대 바) 기록장치 1대 사) 무향실(125㎐～8㎑ 범위에서 역2승법칙이 만족되어야 하며, 그 오차의 범위는 ±1㏈ 이내) 1실 또는 음압교정용마이크로폰 결합장치(50～8,000㎐ 범위의 모든 주파수에서 결합 가능) 1대
마. 토양 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
저장시설 누출측정기	기술직 5명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 저장시설 액상부 측정기(시간당 0.4ℓ 이하의 누출량을 감지하여 계량화할 수 있는 것) 및 그 부속기기 1조 나) 저장시설 기상부 측정기(9.8Pa 이하의 압력의 변화를 감지할 수 있는 것) 및 그 부속기기 1조 다) 측정기 환경시험용 온도 및 습도 가변시험시설 1조 라) 측정기기 시험시설(직경 240㎝, 길이 400㎝ 이상의 액체를 저장할 수 있는 스테인레스 재질의 원통형 저장시설로서 저장시설 안의 액체 및 압력의 변화를 연속적으로 측정ㆍ기록할 수 있는 시설을 갖춘 것) 1조 마) 전자저울(0.1㎎ 이하까지 측정 가능한 것) 1대 바) 전압조정기(정격전압이 ±10% 범위에서 전압을 연속적으로 조정할 수 있는 것) 1대 사) 절연저항측정기 1대 아) 내전압측정기 1대 자) 자동기록장치 1대
바. 먹는물 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
1) 탁도 연속자동 측정기	기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 탁도 연속자동측정기 1대 나) 전자저울(최대 눈금 200g 이상, 측정단위 0.1㎎ 이하까지 측정할 수 있는 것) 1대 다) 직류전압 발생장치(±1V 범위의 전압을 0.001㎷ 이내의 정도로 발생시킬 수 있는 것) 1대 라) 직류전압계(내부저항이 3GΩ 이상의 것으로 0～1V 범위의 전압을 ±0.001㎷ 이내의 정도로 계측할 수 있는 것) 1대 마) 전압조정기(정격전압이 ±10％ 범위에서 전압을 연속적으로 조정할 수 있는 것) 1대 바) 절연저항측정기(1㎸ 이상의 전압을 가하여 2000㏁ 이상 측정할 수 있는 것) 1대 사) 내전압측정기(1㎸ 이상의 교류전압을 1분 이상 가할 수 있는 것) 1대 아) 신호기록장치 1대 자) 시료보관용 항온장치 1대 차) 증류수(순수)제조장치 1대 카) 항온수조[5∼100℃ 범위의 온도를 ±1℃ 이내의 정도로 일정하게 유지할 수 있는 것으로 교반장치[(攪拌裝置: 섞는 장치)가 부착된 것] 1대 타) 가변저항기(내부저항을 1㏁ 및 500㏁ 으로 바꿀 수 있는 것) 1대 파) 항온항습시설
2) 잔류염소 연속자동 측정기	기술직 3명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 위 1) 탁도 연속자동측정기의 너)부터 파)까지의 시설과 장비 나) 잔류염소 연속자동측정기 1대 다) 기준온도계(-20～90℃의 계측이 가능하고 한 눈금으로 0.1℃ 이하까지 읽을 수 있는 것) 1대
사. 실내공기질 분야
측정기기	기술능력	시설 및 장비
1) 실내공간오염물질(포름 알데히드ㆍ미세먼지ㆍ 휘발성유기화합물ㆍ석면 및 총부유세균) 시료채취장치	기술직 4명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 시료채취 기준장비 성분별 각 1조 나) 위상차현미경 1대 다) 전자현미경 1대 라) 유량측정장치(100mL/min 이상 측정 가능하고 유량을 계속 더하여 계산할 수 있는 것) 5대 마) 온도측정장치(10개 채널 이상) 1대 바) 순간유량 측정장치(비누방울 측정방법) 1대 사) 압력측정장치(5개 채널 이상) 1대 아) 습도측정장치(10개 채널 이상) 1조 자) 배양기(세균) 1조 차) 시료포집펌프 1조 카) 전자저울(0.001㎎ 이하 측정 가능한 것) 1대 타) 온도 및 전압 발생장치 각 1조 파) 전압변환기 및 내전압측정기 각 1대 하) 자동기록장치 3대 거) 절연저항계측정기 각 1대 너) 압력펌프 1대 더) 미세먼지(PM10) 공기포집기 3대 러) 가변저항기 2대 머) 차압계(정확도 ±0.25%) 2대 버) 무균시험실 서) 장비검사실
2) 실내공간오염물질(포름알데히드ㆍ미세먼지ㆍ일산화탄소ㆍ이산화 탄소ㆍ오존ㆍ이산화질소 및 라돈) 자동측정기	기술직 4명(그 중 2명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 자동측정기 기준장비 성분별 각 1조 나) 가스 크로마토그래프/질량분석기 1대 다) 고성능 액체 크로마토그래프 1대 라) 열 탈착기 1대 마) 전자저울(0.001㎎ 이하까지 측정할 수 있는 것) 1대 바) 온도 및 전압 발생장치 각 1조 사) 교정용 표준가스(일산화탄소ㆍ이산화질소ㆍ이산화탄소) 각 1조 아) 교정용 가스희석장치 각 1조 자) 영점교정장치 각1조 차) 전압변환기 및 내전압측정기 각 1대 카) 자동기록장치 3대 타) 절연저항계측정기 1대 파) 시료포집펌프 1조 하) 가변저항기 2대 거) 온도시험장비(-20℃～40℃, 크기 1.5m×1.5m×1.5m이상) 1대 너) 직류전압 공급장치 1대 더) 압력펌프 1대 러) 미세먼지(PM10) 공기포집기 3대 머) 차압계(정확도 ±0.25%) 2대 버) 장비검사실
3. 검정 검사기관의 경우
교정용품	기술능력	시설 및 장비
가. 측정기기 교정가스	기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 가스표준물질 제조장치 1식 나) 가스분석기(가스 크로마토그래프 또는 가스 크로마토그래프/질량분석기 등) 2식 다) 기체유량계(100 ～ 500mL/min) 1식 라) 수분분석기 1식
나. 측정기기 교정액	기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 이온크로마토그래프(전기전도도검출기 포함) 1식 나) 자외선ㆍ가시광선 분광분석기(190～1,000㎜) 1식 다) 초순수(超純水) 제조장치(수질 10㏁ 이상) 1식 라) 고압증기멸균기(120℃에서 가열할 수 있는 것) 1식 마) 배양기((20±1)℃를 일정하게 유지할 수 있는 것) 1식 바) 항온수조(10℃에서 150℃까지 범위내의 온도를 ±1℃ 이내로 일정하게 유지할 수 있는 것) 1식
다. 매연측정기 교정용 표준지ㆍ표준필터 및 매연포집용 여과지	기술직 4명(그 중 1명은 기능직으로 대체할 수 있다)	가) 검정대상 환경측정기기 표준 검정기기 나) 검정대상 환경측정기기 표준 교정용품
비고 1. 환경측정기기검사기관은 검사업무의 효율성과 연계성을 고려하여 지정분야별 기술인력을 다른 지정 분야의 검사업무에 활용할 수 있다. 2. 기술능력 중 기술직과 기능직은 다음의 자격요건을 가진 자를 말한다. 가. 기술직 1) 관련 분야의 기술사 또는 환경측정분석사 2) 관련 분야의 기사 자격을 취득한 후 환경측정기기 정도검사 관련 실무 경력(검정 검사기관의 경우 환경 측정 및 분석 관련 실무경력을 포함한다. 이하 이 별표에서 “관련 실무경력”이라 한다)이 1년 이상인자 3) 관련 분야의 산업기사 자격을 취득한 후 관련 실무경력이 3년 이상인 자 나. 기능직 관련 분야의 기능사 자격을 취득한 후 관련 실무경력이 3년 이상인 자 3. 제2호에서 "관련 분야"란 환경, 화공, 화학, 토목, 공업화학 등 환경 관련 분야와 계측, 전기, 기계, 전자, 자동차 등 정밀계측 관련 분야를 말한다.